Հավելված N 1

___ ______________ 2015թ. կնքված

N                «ՀՀ ԱՆ ԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12»  ծածկագրով պայմանագրի

Տեխնիկական բնութագիր

| Հ/Հ | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր* | Նկար |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Դոնորական բազկաթոռ | Արյան հավաքագրման համար նախատեսված բազկաթոռ` GMP ստանդարտներին համապատասխան: Մետաղական հիմքի առկայությամբ, փափուկ հատվածները պատված են սանիտարական մշակման համար նախատեսված արհեստական կաշվով: Բարձրության և մեջքի հատվածի թեքության կարգավորման հնարավորությամբ: Հեռակառավարման վահանակով /handset/ շարժունակ թիկնային և նստային կառուցվածքներ: 2 շարժիչների համադրմամբ, վթարային կոճակով, Զուտ քաշ 60-70 կգ: Անվտանգ թույլատրելի ծանրություն ոչ պակաս քան 150 կգ: Շարժական կարգավորվող արմնկակալներով, հարմար մաքրման և սպասարկման համար: Նստատեղի լայնությունը` 65-70 սմ, աթոռի լայնությունը /ներառյալ արմնկակալները/` 80-85 սմ: Ամբողջ երկարությունը 200-220 սմ: Բրաձրությունը` 54-76 սմ: Արմնկակալի բարձրանալու թեությունը` մինչև 100: Էլեկտրասնուցումը` 230Վ, 50/60 Հց: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Արտադրող ընկերության որակի ISO 9001 հավաստագիր Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Արմավիր, Վանաձոր, Գորիս), տեղադրել և ուսուցանել: |  |
| 2 | Իմունապլանշետների ավտոմատ լվացման սարք | Սարքը կատարում է ԻՖԱ մեթոդով նախատեսված միկրոպլանշեներին ավտոմատացված լվացումը: Ներդրված ինկուբատոր միաժամանակ 2 պլանշետի համար: Ինկուբատորի ջերմաստիճանը 370С: 370С ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակը ոչ ավել 15 րոպեից: Ինկուբացիայի ժամանակային միջակայքը` 1-99999 վրկ, քայլը 1 վրկ: Ֆլակոնների առկայությունը` լվացող լուծույթ` 1 հատ 2լ, արտամղված հեղուկի հավաքման` 1 հատ 2լ, թորած ջրի` 1 հատ 2լ: Լվացող գլխիկը 8 կանալային, լցնող և քաշող առանձնացվող, չժանգոտող պողպատից: Պլանշետների տեսակները` 96 բնիկային, հարթ, շրջանաձև կամ V-ձև հատակով: Լվացման մեթոդները` պլանշետային, սպիրտային: Լվացող /Dispense/ լուծույթի ծավալը` միջակայքը 50-500մկլ, քայլը` 50 մկլ: Լվացող լուծույթի մնացորդային ծավալը բնիկում ոչ ավել 5 մկլ-ից: Ահազանհերը և տվիչները` արտամղման հեղուկի տարայի լցման: Շարժիչի լուծույթի մղման հատուկ ճշտության պերիստալտիկ պոմպ: Շարժիչի լուծույթի քաշման անընդհատ աշխատող դիաֆրագմային պոմպ: Մեթոդի կրկնումների /ցիկլերի/ քանակը` 1-99 անգամ: Թափահարման տևողությունը` 1-59 վրկ, 8 տարբեր արագություններով: Թրջման ժամանակը` 3-3540 վրկ: Ծրագրավորման մեթոդների /պրոտոկոլների/ քանակը` նվազագույնը 35 տարբեր ծրագրավորվող մեթոդներ: Էկրանը` 16 նիշով տառաթվային ֆլուորեսցենտ: Ստեղնաշարը 16 դիաֆրագմային ստեղներ: Չափսերը` 350X350X130 ±10%: Էլեկտրասնուցումը, հզորությունը` 115-240 Վ, 50/60 Հց: 50 Վտ: Աշխատանքային միջավայրը` ջերմաստիճան` 18-350C, խոնավությունը` 0-85%: Սարքի երեսապատումը` հրակայուն ABS–տիպի պլաստիկից: Մատակարարման հավաքակազմը` սարք /1 հատ/, լվացման գլխիկ 8 ասեղով /1 հատ/, տարաների հավաքակազմ /3 հատ/, էլեկտրասնուցման լար /1 հատ/, պաշտպանիչ պաստառ /1 հատ/, օգտագործողի ձեռնարկ /1 հատ/: Սերտիֆիկացումը` ISO 9001 և ISO 13485, CE: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Արմավիր), տեղադրել, ծրագրավորել և ուսուցանել: |  |
| 3 | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ փոքր | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ (բիոքիմիական հետազոտությունների համար)՝ արագությունը - կառավարվող առնվազն 1500-ից - 5000 /3130g/ պտույտ-րոպե միջակայքի ապահովում, անկյունային ռոտոր, տեղադրվող փորձանոթների քանակը 16X10 մլ տարողության միջակայքում գտնվող փորձանոթների տեղադրման հնարավորություն, քաշը` ոչ ավել քան 7 կգ: Ժամանակի կարգավորումը` 0-99 րոպե: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Վանաձոր, Գորիս), տեղադրել և ուսուցանել: |  |
| 4 | Կենսանվտանգության քարշիչ պահարան երկրորդ դաս Ա2` եռակի ֆիլտրով | Կենսանվտանգության քարշիչ պահարան 2 դաս Ա2` ապահովված եռակի ֆիլտրով , ներառյալ հոսանքի մատակարարման սարք 220-240Վ/50 Հց, նվազագույնը. 2500ՎՏ Արտաքին առավելագույն չափերը (ԵxԼxԲ). 800x1010x1300մմ Աշխատանքային բարձրությունը 0.75-1.10 մ, Ճակատային բացումով` 200 կամ 300 մմ Օդի շարժման արագությունը, ուղղահայց հոսք(մ/վ): 0,28 (փոփոխական 0,25-0,55) Օդի շարժման արագությունը, տատանում: ±10% Ներքև փչող հոսք. 500 մ3/ժ, Դուրս քաշող. 260 մ3/ժ, Աղմուկի մակարդակը, ISO 6081. առավելագույնը 53 դԲ(Ա) Լույսի փոփոխականության ինտենսիվությունը (Lux): 0-2000 ՀԵՊԱ ֆիտրեր, EN 1822, էֆֆեկտիվությունը կազմում է 99.999 % 0.3մկմ մասնիկների կլանման , H-14 չափի 99.995 Ձևավորված սեղան. պարտադիր Լույսի մատակարարում. պարտադիր Էլեկտրականության սահում ապահովող պատուհան: պարտադիր Պատուհանների մաքրումը երկկողմանի: պարտադիր Լարման /հաճախականությունը. 220-240Վ/50Հց Հոսանքի մատակարարումը: 150Վ Ապահովիչներ. 10 ԱՄ Նյութը, որից պատրաստված է պատուհանը. կարծր բազմաշերտ անվտանգ ապակիներ: Նյութը, որից պատրաստված է պահարանը - պոլիեսթեր կաղապարով պողպատ /AISI 304 Չժանգոտվող պողպատից աքսեսուարներ- խողովակային միացում. (ոչ կոշտ խողովակ) Ստանդարտներ: CE մարկայի առկայություն, Պետք է ունենա ISO 9001 և ISO 13485 ստանդարտ վկայականներ: Ներառյալ համակարգի տեղադրում, չափագրում և թեսթավորում համաձայն այդ գործընթացը իրականացնող տեխնիկական ուղեցույցի և վկայագրված մասնագետի կողմից (ներկայացնել պարտադիր մասնագետի վկայականը, որը վկայագրում է նրա փորձը այդ գործառույթի իրականացման). Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Աբովյան), և պարտադիր ապահովել այդ գործողությունը իրականացնող վկայագրված մասնագետի կողմից սարքի տեղադրում և ծրագրավորում: |  |
| 5 | Մահճակալ ֆունկցիոնալ` ներքնակով | Անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար համար նախատեսված ձեռքով կառավարվող երկու սեգմենտանի մահճակալ, Էպոքսիդապատ, հիմնական հենքը պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից Հանվող ABS պլաստիկ գլխամասի և/ոտնամասի թիթեղներ Թիկնակը բարձրանում է≥ 70˚: Ոտնամասը բարձրանում է≥35˚: 2 սեգմենտանի ներքնակ հարմարեցվում է էպոքսիդային ծածկով պողպատե ցանցի վրա: Թիկնակը և ծունկը հարմարեցվում են հիդրավլիկ եղանակով, Մահճակալը նստում է 4X125մմ±10% անիվների վրա, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: Ընդհանուր չափերը` երկարություն 2100, լայնություն 950, բարձրություն 500մմ ±10%: Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում: Աքսեսուարներ` ներառում են բարձր խտություն ունեցող առաձգական սպունգից ներքնակ`պատված միայն ջրակայուն կտորով: Մահճակալը պետք է ունենա 4 ձող, 4 կարթ հարմարեցվող բարձրությամբ, կողմնային ներքև ծալվող բազրիքներ (զույգ). բռնիչներ միզընդունիչի/ սուդնոյի համար, միզընդունիչ / սուդնո Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Աբովյան) և տեղադրել: |  |
| 6 | Սայլակ հիվանդանոցային, պառկելու /ներքնակով/ | Սայլակ հիվանդանոցային, պառկելու /ներքնակով/: Հիմնակմախքը պետք է լինի պատրաստված չժանգոտվող պողպատից։ Հիվանդի պառկելատեղը փափուկ, պատած ախտահանվող և լվացվող արհեստական կաշվենյութից։ Գլխատեղը սահուն կարգավորվող։ Ակները սեփական առանցքի շուրջը ազատորեն շրջվող, առնվազն երկուսը արգելակվող։ Չափերը՝ 1800x550x800մմ±10: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան: |  |
| 7 | Նստասայլակ | Հիմնակմախքը պատրաստված չժանգոտվող կամ պոլիմերային ներկով պատած պողպատից։ Նստատեղերը և մեջքատեղերը պատրաստված արհեստական կաշվենյութից: Բազկաթոռը պետք է լինի ծալվող և հեշտորեն բերվի աշխատանքային վիճակի: Ոտքատեղերը նույնպես պետք է լինեն ծալվող: Ետևի անիվները պետք է լինեն պնևմատիկ /փչովի/ տրամագիծը՝ 600-620մմ: Առջևի անիվները սեփական առանցքի շուրջը ազատորեն շրջվող, տրամագիծը՝ 190-210մմ: Նստատեղի լայնությունը 45-50սմ, խորությունը՝ 40-45սմ: Բազկաթոռը պետք է ունենա արգելակման համակարգ: Մեջքատեղի երկու կողմերում պետք է տեղակայված լինեն բռնակներ՝ սայլակը տեղաշարժելու համար: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան: |  |
| 8 | Շտատիվ | Պետք է կառուցված լինի անվավոր հինգանիստ անվավոր հենքի վրա: Կարգավորվող բարձրությամբ: Պոլիամիդե 2 կախիչներ: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան: |  |
| 9 | ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի և սպիտակուցների քանակական որոշման ֆլյուորոմետր | Նկարագրություն Նպատակ` ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի և սպիտակուցների ցածր կոնցենտրացիայի որոշում. խնդրահարույց, խառը և յուրահատուկ փորձանմուշներում կոնցենտրացիայի որոշում. ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կոնցենտրացիայի որոշում նույն փորձանմուշում Կիրառում` փորձանմուշների հետազոտություն սեկվենացիայի, կլոնավորման, Վեստերն Բլոթինգի և այլն, ինչպես նաև քանակական ՊՇՌ հետազոտությունների համար Ցուցանիշներ Փորձանմուշի ծախս` 1-20մկլ Մշակման ժամանակ. ≤ 5 վարկյան մեկ նմուշին Զգայունություն` ԴՆԹ-0,01նգ, ՌՆԹ-0,25նգ, սպիտակուց-12,5նգ Արդյունքների վերարտադրում` նույն փորձանմուշի չափագրման տատանումների գործակից ոչ ավելի քան 5%: Արդյունքների կայունություն` կրկնակի չափագրումների անհրաժեշտության բացառում: Տեխնիկական ցուցանիշներ Սարքի տեսակ. ֆլյուորոմետր Դետեկցիայի մեթոդ. ֆլյուորոմետրիկ Դետեկտոր. ֆոտոդիոդ, չափման հնարավորությունը առնվազն 300- ից 1000 նմ միջակայքի ապահովում: Դինամիկական միջակայք. չափման առնվազն 5 շարք: Լույսի աղբյուր. Կապույտ LED (մաքս. ~470նմ), Կարմիր LED (մաքս. ~635նմ): Գրգռման-ճառագայթման ֆիլտրեր (նմ). կապույտ 430-495նմ, կարմիր 600-645նմ: Արտանետումների ֆիլտրեր (նմ). կանաչ 510-580նմ, կարմիր 665-720նմ: Չափաբերման տեսակ. առնվազն 2 կամ 3-կետի ստանդարտի ապահովում: Տաքացման ժամանակ. առավելագույնը 2 վարկյան: Փորձանոթների տեսակ. 0,5 մլ Real Time PCR (պոլիպրոպիլենային) փորձանոթներ: Հաղորդակցում. USB Drive: նվազագույնը 2 Gigabyte: Ծախսանյութերի հավաքածուն ներառում է՝ ռեագենտների հավաքածու երկշղթա ԴՆԹ-ի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա): ԴՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 2նգ/մկլ-1մկգ/մկլ ռեագենտների հավաքածու երկշղթա ԴՆԹ-ի գերզգայուն քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա) ԴՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 200պգ/մկլ-100նգ/մկլ ռեագենտների հավաքածու ՌՆԹ-ի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա) ՌՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 5-100նգ/մկլ ռեագենտների հավաքածու սպիտակուցի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա) սպիտակուցի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 0.25-5մկգ/մկլ բարակ պատերով պոլիպրոպիլենային 0,5մլ տարողությամբ առնվազն 500 փորձանոթ Սարքի ընդհանուր բնութագիրը Էլեկտրասնուցում. 100–240Վ, 0,4Ա Հաճախականություն. 50–60 Hz Ելքային էլեկտրականություն. 9 VDC, 1,33 A Աշխատանքային պայմաններ. ջերմաստիճան. 15–40°C, առավելագույն հարաբերական խոնավություն. 20–80% Նշանադրումը Մակնիշի առկայություն: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, լաբորատոր մասնագետների վերապատրաստումը: Նվազագույնը՝ 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից և ուսուցումից հետո: |  |
| 10 | Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով մանրէազերծող հոսքային մանրէասպան սարք | Նախատեսված է լաբորատորիայում անձնակազմի ներկայությամբ օդի վարակազերծման համար: Օժտված է բարձր մանրէասպան ակտիվությամբ բակտերիաների, վիրուսների և սնկերի նկատմամբ: Աշխատում է հոսանքային վարակազերծման սկզբունքով: Ուլտրամանուշակային ճառագայթման ալիքի երկարությունը 205-315 նմ, մանրէասպան էֆեկտիվությունը 99,9 %, հզորությունը 90 խորանարդ մ/ժամում, լամպի աշխատանքի ժամկետը նվազագույնը 8000 ժամ: |  |
| 11 | Հալոգեն լամպ ռեֆլեկտորով «iCycler iQ Optical System» սարքի համար | Նախատեսված է «iCycler iQ Optical System» սարքի համար, 12V 50W: |  |
| 12 | Լամպ «BIO-RAD Microplate Reader Model 680» սարքի համար | Նախատեսված է «BIO-RAD Microplate Reader Model 680» սարքի 630նմ ալիքի երկարության չափման համար: |  |
| 13 | Լամպ HumaStar 150SR կենսաքիմիական վերլուծիչի համար | Նախատեսված է HumaStar 150SR կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: |  |
| 14 | Լամպ Lisa 500+ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար | Նախատեսված է Lisa-500+ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար, 12Վ, 20Վտ: |  |

*Գնահատող հանձնաժողովի կողմից կգնահատվեն բոլոր չափաբաժինների համար առաջարկվող համարժեք ոչ գնային առաջարկները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ք. Երևան, կառավարության 3 շենք

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013104055, Հ/Հ 900013104063,

Հ/Հ 900013105029

ՀՎՀՀ 02507171

---------------------------------

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ

« »

Հասցե`

Բանկ` «» ՓԲԸ

Հ/Հ

ՀՎՀՀ

---------------------------------

(ստորագրություն)

Կ.Տ.