Հավելված 1

<<     >> <<     >> 20  թ. կնքված

N ՈՒԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԲԺՇԿԱԱԿՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Չ/Հ | Անվանումը | Բնութագիրը | Չ/Մ | Քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ավտոմատ ներարկիչ Imaxeon Salient D կամ համարժեք | Ավտոմատ ներարկիչ Imaxeon Salient D կամ համարժեք, նախատեսված ախտորոշիչ հետազոտություններ կատարելու համար, համակարգչային շերտագրիչի հետ աշխատելու հնարավորությամբ: Գունավոր սենսորային էկրանով և երկու միանվագ ներարկիչների գլխիկով: Արձանագրության կատարման լուսային ազդանշանով, ռենտգեն-կոնտրաստային լուծույթի վերահսկողությամբ, ճնշման կարգավորման ներկառուցված համակարգով և ներարկման գլխիկի դիրքի որոշումով (ներարկիչի գլխիկի վերեվում գտնվելու ժամանակ՝ ներարկման սկզբի արգելք) Ընդհանուր բնութագիր՝ • Օգտագործվող միանվագ ներարկիչների ծավալը 190 մլ • Ռենգեն-կոնտրաստային լուծույթի ներարկման հոսքի արագության միջակայքը – ոչ պակաս քան 0.1-10 մլ/վ, ոչ ավել քան 0.1 մլ քայլով • Ծրագրավորվող ներարկման ծավալ ոչ պակաս քան 1մլ-ից մինչ միանվագ ներարկիչի առավելագույն ծավալը: • Ծրագրավորվող հրահանգի սպասում • Ծրագրավորվող դադար ոչ պակաս քան 1-900վրկ • Ծրագրավորվող ճնշում ոչ պակաս քան 100-300psi, 1 psi քայլով • Ներարկման տեվողությունը կախված արագությունից և ծավալից • Ներարկման պրոտոկոլի առաջին քայլի ծրագրավորման հնարավորություն • Ներարկման պրոտոկոլների պահպանում ոչ պակաս քան 20 հատ • Բազմաքայլ ներարկման պրոտոկոլներ, ոչ պակաս քան 6 քայլ • Ներարկիչի մխոցի և միանվագ ներարկիչի համակցումը - ավտոմատ • Ներարկիչի ծրագրավորման և կառավարման հնարավորություն հեռակառավարման վահանակից • Հեռակառավարման վահանակ – ներարկումը սկսելու և կանգնացնելու հնարավորությամբ • Միանվագ ներարկիչի անջատումից հետո, մխոցի ավտոմատ կայանում • Ներարկիչի գլխիկի վրա ներարկման պատրաստության լուսային ազդանշան • Օդի բացակայության հաստատման կոճակ ներարկիչի գլխիկի վրա • Ռենտգեն-կոնտրաստային լուծույթի ներարկման արձանագրությունների պահպանում հիշողության մեջ ոչ պակաս քան 100 արձանագրություն • Մարտկոցներից աշխատելու հնարավորություն Տեխնիկական Տվյալներ՝ • Էլեկտրասնուցումը 100-230 Վ, 50/60 Հց • Քաշը ոչ ավել քան – 25,5 կգ • Չափսերը ոչ ավել քանի – 500х 474х1315մմ; Լրակազմը՝ • Նախնական ծախսանյութերի հավաքածու – 50 հատ • Ամբողջ համակարգի երաշխիք 1 տարի • Տեղադրում և ուսուցում տեղում | լրակազմ | 1 |

| Չ/Հ | Անվանումը | Բնութագիրը | Չ/Մ | Քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ուրոֆլոումետեր - Uroport, TIC, Germany կամ համարժեք | Ուրոֆլոումետեր Uroport կամ համարժեք, նախատեսված ուրոդիմիկ պարամետրերի գրանցման և արտահանման համար: Գրարվող պառամետրերը՝ • Առավելագույն հոսք Qmax • Միջին հոսք Qave • Ժամանակը Qmax TQmax • Ծավալը Qmax VQmax • Ընդհանուր ծավալ Vcomp • Հոսքի սկզբի դադար Tdet • Հոսքի ժամանակ T100 • Միզելու ընդհանուր ժամանակ Tmik Տեխնիկական տվյալներ՝ • Ջերմային տպիչ • Կարգաբերումը – ավտոմատ, ծրագրային • Ավտոմատ հավասարակշռության կարգաբերում • Կարգաբերման միջակայք +/- 40% • Հոսքի կարգաբերման միջակայք 0-10 մլ/վ • Չափման միջակայք 0-100մլ/վ • Ճշգրտություն +/- 2% • Թողունակությունը <0.5 մլ/վ • Ծրագրային զտիչ 1-10 Հց • Իմպեդանս 1000 Օհմ • Թվային թողունակությունը 24 Բիթ/1 կՀց • Մեզի ընդհանուր ծավալը 1100գ • Ավտոմատ կամ մանուալ չափման սկզբի ռեժիմ • Ծավալի գրաֆիկական սանդղակը 25մլ/վ կամ 50մլ/վ • Սեռտիֆիկատներ - CE, 93/42/EEC, IEC 601-1, EN 60601-1 Հավելյալ հնարավոր է ձեռք բերել՝ • Պատի ամրակալներ • Սիռոկի տիպի նոմոգրամներ • Հիվանդանոցի լոգո-ի արտատպում Լրակազմը՝ • Ուրոֆլոումետեր Uroport կամ համարժեք • Ամբողջ համակարգի երաշխիք 1 տարի • Տեղադրում և ուսուցում տեղում | լրակազմ | 1 |

| Չ/Հ | Անվանումը | Բնութագիրը | Չ/Մ | Քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Թվային ուլտրաձայնային համակարգ Xario 200 երեք տվիչով, Սև/Սպիտակ Տպիչով: կամ համարժեք | Թվային ուլտրաձայնային համակարգ Xario 200, Toshiba կամ համարժեք High-Definition TFT մոնիտոր 19 դյույմ անկյունագծով , 1280х1024 SXGA, Մոնիտորի դիտարկման անկյունը 170 աստիճան, 800:1, մոնիտորի լուսավորության մակարդակը 280, Մոնիտորի անկյան թեքության կարգավորում դեպի առաջ 40 աստիճան, դեպի ետ 5 աստիճան, շրջման կարգավորում 120 աստիճան, Կարգավորվող կառավարման վահանակ ըստ բարձրության 39,4սմ, Վահանակի պտտման կարգավորումը 80 աստիճան, մոնիտորը հնարավոր է իջեցնել մինչև 70սմ: Լրացուցիչ հեղուկ-բյուրեղային էկրան /LCD/ անկյունագծով 8,4: Աշխատանքային պանելի բոլոր կոճակները ծրագրվորվող, աշխատանքային պանելը հնարավոր է պտտել աջ և ձախ, ինչպես նաև բարձրացնել և իջեցնել: Ալիքի թվային ձևավորիչ: Սկանավորման խորությունը՝ 40սմ, պատկերի մեծացում մասշտաբի ռեալ ժամանակում x27, սառեցված պատկերի մեծացումx27, դինամիկ դիապազոն-208դբ, պատկերի սեգմենտար մեծացում: Հյուսվածքային հարմոնիկա` ռեժիմը իմպուլսի սուբտրակցիայով, Հյուսվածքային հարմոնիկայի տարբերակված ռեժիմը և ֆիլտրացիոն ռեժիմ: Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը իրական ժամանակում՝ Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցումով, Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B- ռեժիմում դինամիկ հոսքի կատարելագործման ռեժիմի համակցումով: Precision Imaging – բազմակի հարակից ալիքների միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում աղմուկների նվազեցման և ազդնշանի ուժեղացման համար: Տարածական և հաճախականության կոդավորման ռեժիմ իրական մասշտաբային ժամանակում, որը համակցվում է աղմուկի նվազմամբ - նման МРТ պատկերին, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում, աղմուկի նվազման մեթոդով` համակցված գունավոր դոպլեր ռեժիմով ADF Advance Dynamic Flow` Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսք: Ռեժիմի օգտագործումը բոլոր կոնվեքսային և գծային տվիչներով, В-, PW- և ADF համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում: Differential THI – կատարելագործված Հյուսվածքային Հարմոնիկա, որը օգտագործում է Toshiba-ի ունիկալ XBT Տվիչի տեխնոլոգիան ինչը իր հերթին ապոհովում է բարձր թողունակություն, բարձր տարածական լուծումը, կոնտրաստությունը և ավելի խորը ներթափանցելիությունը. Գծային չափումների իրականացում, intima-media -ի ավտոմատ եզրագծում և չափում. Սարքը օժտված է՝ • 3 պորտ տվիչների համար, բոլորը ակտիվ • 2 պահեստային դարակ տվիչների համար • 4 USB արտաբեռման և ինֆորմացիայի պահպանման համար • 10/100/1000 BASE-T Ցանցային կոնեկտոր • DVD/Video Control RS232 • 2 լրացուցիչց ներքին USB պորտ միայն տպիչների համար • S-VHS, Color Composite, DVI-D • Նախնական ծրագրեր տարբեր շրջանների և տեսակի հետազոտությունների համար • Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում /QSP/ • Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում /PSP/ • Մարմի հատվածի պատկերման նշման ֆունկցիա • Սրտաբանական, Անոթային, Ուրոլոգիական, Ֆիզիոլոգիական ինֆորմացիայի պատկերում • Չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրային ապահովում հետազոտությունների համար • В-պատկերի արդյունքների գնահատում Արտահանում՝ • Ռեպոռտները հնարավոր է ստեղծել սարքի օգնությամբ • Ստեղծված ռեպոռտները հնարավոր է տպել • Ստեղծված ռեպոռտները հնարավոր է արտահանել PDF ֆորմատով • Ռեպորտի ձևը հնարավոր է փոփոխել • Գունավոր /օպցիա/ կամ սև/սպիտակ պրինտերի օգնությամբ • DVD/CD • USB Flash Drive • DICOM /օպցիա/ B-Mode` • Կեղծ գունավորման քարտեր 5 • Հաճախականությունը կադր/վրկ. • HD Zoom իրական ժամանակում • Կետային խոշորացում /նաև “սառեցված” ժամանակ/ • Ավտո ֆոկուս • Ֆոկուսային կետեր 8 • THI • ApliPure • ApliPure Plus • QuickScan • Պատկերի շրջում բոլոր ուղություններով • Կադրերի հիշողություն 4095 կադր M-Mode` • Կեղծ գունավորման քարտեր 12, • В- ¨ М- ռեժիմների համակցում, • В- , М- ռեժիմների և գունավոր դոպլերի համակցում, • Անատոմիական М- ռեժիմ, Սպեկտրալ Դոպլեր՝ • PWD • HPRF PWD • CWD /օպցիա/ • Pencil CWD /օպցիա/ • PRF PWD 0.5Khz և քիչ, 10kHz և ավելի • PRF CWD 1.6Khz և քիչ, 50kHz և ավելի • B/C/D սկանավորում, կամ միայն D սկանավորում • Հաճախականության փոփոխում Իմպուլս-ալիքային դոպլեր • Max արագությունը 18.9 մ/վրկ • Min արագությունը 0.03 սմ/վրկ • Դոպլեր ֆիլտրերի դիապազոն 2-13021 • Անկյան կորեկցիա, դիապազոն +/-79 • Անկյան կորեկցիա, քայլ • B- և PW- ռեժիմների համակցումը ռեալ ժամանակում Գունավոր Դոպլեր՝ • Max արագությունը 384.6սմ/վրկ • Min արագությունը 0.4 սմ/վրկ • Գունային քարտերի քանակը 12 • Հաճախականությունը կադր/վրկ- 387 • Գծային տվիչների սկանավորման անկյան փոփոխման դիապազոնը +/-30աստիճան • B- և PW- ռեժիմների համակցումը ռեալ ժամանակում • B- PW- և էներգետիկ ռեժիմների համակցումը ռեալ ժամանակում • CDI և B-Mode իրական ժամանակում • Ազդանշանների քառալիքանի մշակում • Power Angio Սարքր ունի հետևյալ օպցիաները, որոնք հնարավոր է ձեռք բերել լրացուցիչ` • Եռաչափ էխոգրաֆիա իրական ժամանակում` հատուկ 4D հաղորդիչների օգտագործմամբ, մեկնաբանությունների մուտքագրման ֆունկցիա, Էլեկտրոնային սկալպելի ռեժիմ, ստացված 4D արդյունքների փոխանցում արտաքին աշխատանքային համակարգ DICOM ֆորմատով հետագա վերմաշկաման հնարավորությամբ: • Համայնապատկերային /պանորամիկ/ սկանավորում, գծային չափումների իրականացում; • Էլաստոգրաֆիա-հյուսվածքների պնդության/էլաստիկության որակական և քանակական անալիզ` իրական ժամանակում մոնիտորի էկրանին կոէֆիցենտի/գործակցի/ ցուցադրում,Գունային քարտերի քանակը `6, Հետաքրքրական գոտու առանձնացում ձեռքով և ստանդարտ երկրաչափական պատկերների միջոցով, Մոնիտորի էկրանին B- և էլաստոգրաֆիկ ռեժիմներում պատկերների միաժամանակյա ցուցադրում • Օպերացիոն պանելը հնարավոր է բարձրացնել 10սմ-ով • Ոտքով սեղմելու համար նախատեսված կոճակներ • Կոնտրաստային պատկերավորում /CHI/ • Հետազոտման պրոտոկոլի ծրագրավորման հնարավորություն • Գելի տաքացուցիչ • CW դոպլեր • ԷԿԳ-ի բլոկ • Ստրեսս-Էխո • Differential THI • FLEX-M Սարքավորման չափսերը ոչ ավել քան՝ • Բարձրությունը -1305-1699 մմ, Լայնությունը 473 մմ, Խորությունը 785 մմ, Քաշ 75 կգ, Լրակազմը ՝ • Xario 200 սարք, Տպիչ B/W Sony UPD-897SYN (կամ համարժեք) իր ամրակալներով: • Օնլայն տիպի անխափան սնուցման սարք 1000VA • ADF Advance Dynamic Flow` Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսք: • Սև/Սպիտակ տպիչ • Կոնվեքսային տվիչ՝ PVU-375BT, 3,5 Mhz, Բազմահաճախականության դիապազոնը 1ՄՀց -6 ՄՀց, դիտման անկյունը 70աստիճան, M-Mode, CDI mode, 2D Fundamental, Power Angio, ADF mode, TDI, PW, CHI, ApliPure, Precision Imaging • Գծային տվիչ՝ PLU-1005BT Բազմահաճախականության դիապազոնը 5ՄՀց - 14 ՄՀց, դիտման անկյունը 70 աստիճան, M-Mode, CDI mode, 2D Fundamental, Power Angio, ADF mode, TDI, PW, CHI, ApliPure, Precision Imaging • Ներխոռոչային տվիչ ՝ PVU-781VT, Բազմահաճախականության դիապազոնը 3ՄՀց-10ՄՀց. Դիտման անկյունը՝180աստիճան, M-Mode, CDI mode, 2D Fundamental, Power Angio, ADF mode, PW, CHI, ApliPure, Precision Imaging Էլեկտրոսնուցումը՝ Ստանդարտ ցանցից 220 Վոլտ +/- 10%, 800VA. Ստանդարտներ և Սերտիֆիկատներ՝ • IEC 60601-1 • IEC 60601-1-2 • IEC 60601-1-2-37 • Safety CLASS 1 | լրակազմ | 1 |

| Չ/Հ | Անվանումը | Բնութագիրը | Չ/Մ | Քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Թվային ուլտրաձայնային համակարգ Xario 200 երկու տվիչով, Սև/Սպիտակ Տպիչով կամ համարժեք | Թվային ուլտրաձայնային համակարգ Xario 200, Toshiba կամ համարժեք High-Definition TFT մոնիտոր 19 դյույմ անկյունագծով , 1280х1024 SXGA, Մոնիտորի դիտարկման անկյունը 170 աստիճան, 800:1, մոնիտորի լուսավորության մակարդակը 280, Մոնիտորի անկյան թեքության կարգավորում դեպի առաջ 40 աստիճան, դեպի ետ 5 աստիճան, շրջման կարգավորում 120 աստիճան, Կարգավորվող կառավարման վահանակ ըստ բարձրության 39,4սմ, Վահանակի պտտման կարգավորումը 80 աստիճան, մոնիտորը հնարավոր է իջեցնել մինչև 70սմ: Լրացուցիչ հեղուկ-բյուրեղային էկրան /LCD/ անկյունագծով 8,4: Աշխատանքային պանելի բոլոր կոճակները ծրագրվորվող, աշխատանքային պանելը հնարավոր է պտտել աջ և ձախ, ինչպես նաև բարձրացնել և իջեցնել: Ալիքի թվային ձևավորիչ: Սկանավորման խորությունը՝ 40սմ, պատկերի մեծացում մասշտաբի ռեալ ժամանակում x27, սառեցված պատկերի մեծացումx27, դինամիկ դիապազոն-208դբ, պատկերի սեգմենտար մեծացում: Հյուսվածքային հարմոնիկա` ռեժիմը իմպուլսի սուբտրակցիայով, Հյուսվածքային հարմոնիկայի տարբերակված ռեժիմը և ֆիլտրացիոն ռեժիմ: Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը իրական ժամանակում՝ Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցումով, Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B- ռեժիմում դինամիկ հոսքի կատարելագործման ռեժիմի համակցումով: Precision Imaging – բազմակի հարակից ալիքների միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում աղմուկների նվազեցման և ազդնշանի ուժեղացման համար: Տարածական և հաճախականության կոդավորման ռեժիմ իրական մասշտաբային ժամանակում, որը համակցվում է աղմուկի նվազմամբ - նման МРТ պատկերին, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում, աղմուկի նվազման մեթոդով` համակցված գունավոր դոպլեր ռեժիմով ADF Advance Dynamic Flow` Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսք: Ռեժիմի օգտագործումը բոլոր կոնվեքսային և գծային տվիչներով, В-, PW- և ADF համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում: Differential THI – կատարելագործված Հյուսվածքային Հարմոնիկա, որը օգտագործում է Toshiba-ի ունիկալ XBT Տվիչի տեխնոլոգիան ինչը իր հերթին ապոհովում է բարձր թողունակություն, բարձր տարածական լուծումը, կոնտրաստությունը և ավելի խորը ներթափանցելիությունը. Գծային չափումների իրականացում, intima-media -ի ավտոմատ եզրագծում և չափում. Սարքը օժտված է՝ • 3 պորտ տվիչների համար, բոլորը ակտիվ • 2 պահեստային դարակ տվիչների համար • 4 USB արտաբեռման և ինֆորմացիայի պահպանման համար • 10/100/1000 BASE-T Ցանցային կոնեկտոր • DVD/Video Control RS232 • 2 լրացուցիչց ներքին USB պորտ միայն տպիչների համար • S-VHS, Color Composite, DVI-D • Նախնական ծրագրեր տարբեր շրջանների և տեսակի հետազոտությունների համար • Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում /QSP/ • Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում /PSP/ • Մարմի հատվածի պատկերման նշման ֆունկցիա • Սրտաբանական, Անոթային, Ուրոլոգիական, Ֆիզիոլոգիական ինֆորմացիայի պատկերում • Չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրային ապահովում հետազոտությունների համար • В-պատկերի արդյունքների գնահատում Արտահանում՝ • Ռեպոռտները հնարավոր է ստեղծել սարքի օգնությամբ • Ստեղծված ռեպոռտները հնարավոր է տպել • Ստեղծված ռեպոռտները հնարավոր է արտահանել PDF ֆորմատով • Ռեպոռտի ձևը հնարավոր է փոփոխել • Գունավոր /օպցիա/ կամ սև/սպիտակ պրինտերի օգնությամբ • DVD/CD • USB Flash Drive • DICOM /օպցիա/ B-Mode` • Կեղծ գունավորման քարտեր 5 • Հաճախականությունը կադր/վրկ. • HD Zoom իրական ժամանակում • Կետային խոշորացում /նաև “սառեցված” ժամանակ/ • Ավտո ֆոկուս • Ֆոկուսային կետեր 8 • THI • ApliPure • ApliPure Plus • QuickScan • Պատկերի շրջում բոլոր ուղություններով • Կադրերի հիշողություն 4095 կադր M-Mode` • Կեղծ գունավորման քարտեր 12, • В- ¨ М- ռեժիմների համակցում, • В- , М- ռեժիմների և գունավոր դոպլերի համակցում, • Անատոմիական М- ռեժիմ, Սպեկտրալ Դոպլեր՝ • PWD • HPRF PWD • CWD /օպցիա/ • Pencil CWD /օպցիա/ • PRF PWD 0.5Khz և քիչ, 10kHz և ավելի • PRF CWD 1.6Khz և քիչ, 50kHz և ավելի • B/C/D սկանավորում, կամ միայն D սկանավորում • Հաճախականության փոփոխում • Իմպուլս-ալիքային դոպլեր • Max արագությունը 18.9 մ/վրկ • Min արագությունը 0.03 սմ/վրկ • Դոպլեր ֆիլտրերի դիապազոն 2-13021 • Անկյան կորեկցիա, դիապազոն +/-79 • Անկյան կորեկցիա, քայլ • B- և PW- ռեժիմների համակցումը ռեալ ժամանակում Գունավոր Դոպլեր՝ • Max արագությունը 384.6սմ/վրկ • Min արագությունը 0.4 սմ/վրկ • Գունային քարտերի քանակը 12 • Հաճախականությունը կադր/վրկ- 387 • Գծային տվիչների սկանավորման անկյան փոփոխման դիապազոնը +/-30աստիճան • B- և PW- ռեժիմների համակցումը ռեալ ժամանակում • B- PW- և էներգետիկ ռեժիմների համակցումը ռեալ ժամանակում • CDI և B-Mode իրական ժամանակում • Ազդանշանների քառալիքանի մշակում • Power Angio Սարքր ունի հետևյալ օպցիաները, որոնք հնարավոր է ձեռք բերել լրացուցիչ` • Եռաչափ էխոգրաֆիա իրական ժամանակում` հատուկ 4D հաղորդիչների օգտագործմամբ, մեկնաբանությունների մուտքագրման ֆունկցիա, Էլեկտրոնային սկալպելի ռեժիմ, ստացված 4D արդյունքների փոխանցում արտաքին աշխատանքային համակարգ DICOM ֆորմատով հետագա վերմաշկաման հնարավորությամբ: • Համայնապատկերային /պանորամիկ/ սկանավորում, գծային չափումների իրականացում; • Էլաստոգրաֆիա-հյուսվածքների պնդության/էլաստիկության որակական և քանակական անալիզ` իրական ժամանակում մոնիտորի էկրանին կոէֆիցենտի/գործակցի/ ցուցադրում,Գունային քարտերի քանակը `6, Հետաքրքրական գոտու առանձնացում ձեռքով և ստանդարտ երկրաչափական պատկերների միջոցով, Մոնիտորի էկրանին B- և էլաստոգրաֆիկ ռեժիմներում պատկերների միաժամանակյա ցուցադրում • Օպերացիոն պանելը հնարավոր է բարձրացնել 10սմ-ով • Ոտքով սեղմելու համար նախատեսված կոճակներ • Կոնտրաստային պատկերավորում /CHI/ • Հետազոտման պրոտոկոլի ծրագրավորման հնարավորություն • Գելի տաքացուցիչ • CW դոպլեր • ԷԿԳ-ի բլոկ • Ստրեսս-Էխո • Differential THI • FLEX-M Սարքավորման չափսերը ոչ ավել քան՝ • Բարձրությունը -1305-1699 մմ, Լայնությունը 473 մմ, Խորությունը 785 մմ, Քաշ 75 կգ, Լրակազմը ՝ • Xario 200 սարք, Տպիչ B/W Sony UPD-897SYN (կամ համարժեք) իր ամրակալներով: • Օնլայն տիպի անխափան սնուցման սարք 1000VA • ADF Advance Dynamic Flow` Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսք: • Սև/Սպիտակ տպիչ • Կոնվեքսային տվիչ՝ PVU-375BT, 3,5 Mhz, Բազմահաճախականության դիապազոնը 1ՄՀց -6 ՄՀց, դիտման անկյունը 70աստիճան, M-Mode, CDI mode, 2D Fundamental, Power Angio, ADF mode, TDI, PW, CHI, ApliPure, Precision Imaging • Գծային տվիչ՝ PLU-1005BT Բազմահաճախականության դիապազոնը 5ՄՀց - 14 ՄՀց, դիտման անկյունը 70 աստիճան, M-Mode, CDI mode, 2D Fundamental, Power Angio, ADF mode, TDI, PW, CHI, ApliPure, Precision Imaging Էլեկտրոսնուցումը՝ Ստանդարտ ցանցից 220 Վոլտ +/- 10%, 800VA. Ստանդարտներ և Սերտիֆիկատներ՝ • IEC 60601-1 • IEC 60601-1-2 • IEC 60601-1-2-37 • Safety CLASS 1 | լրակազմ | 1 |

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- |