| Չ/Հ | Գնման առարկա | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ | Չափման միավոր |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բարձր դասի ԷԷԳ համակարգ 37 ԷԷԳ կանալներով, SpO2 մուտքով, HR մուտքով, բավարար նյարդաբանական ամբողջական հետազոտության համար | Բարձր դասի ԷԷԳ համակարգ 37 ԷԷԳ կանալներով, SpO2 մուտքով, HR մուտքով, բավարար նյարդաբանական ամբողջական հետազոտության համար Սարքը պետք է բավարարի ներքոհիշյալ ընդհանուր պահանջներին՝ Պետք է հասանելի լինի ինչպես սայլակային, այնպես էլ շարժական տարբերակներով, ստացման եւ վերանայման համար բոլոր հարմարանքներով (Aquisition/Review), ծրագրերով, ցանցային կատարումներով: Հնարավորություն ունենա կիրառվելու ցանկացած նյարդաֆիզիոլոգիական ախտորոշման պրակտիկայում (կլինիկական եւ հետազոտական EEG/VEEG, Evoked and Event Related Potentials, Sleep Analysis, Epilepsy monitoring). Սարքը պետք է ունենա շատ բարձր տեխնիկական բնութագրեր, որպեսզի իդեալականորեն բավարարի առաջադեմ պրակտիկ եւ հետազոտական կենտրոնների պահանջները: Պետք է ունենան հետեւյալ հիմնական բնութագրերը՝ - Մեծ քանակի ալիքներ (միաբեւեռ եւ երկբեւեռ), բարձր դինամիկ AC եւ DC զույգեր, բավարարելու ամբողջ նյարդաֆիզիոլոգիական պահանջները - Ծրագրավորվող պահեստային հաճախականություն մինչեւ 32 KHz յուրաքանչյուր ալիքի համար եւ բազմա-հաճախականություն - Ազդանշանի բարձր որակ (ցածր աղմուկ, բարձր զգայունություն մեծ դինամիկի , բարձր CMRR ) - Արտեֆակտի բացառում, խնամյալի անվտանգություն եւ բազմակողմանիություն (միացման լուծումները թույլ են տալիս տեղադրել ստացման սարքը վերահսկիչ աշխատանքային կայանից հեռու) - Լայն միջակայքի թուղունակությունը DC / AC տեղադրված ուժեղացուցիչի համար - LCD Էկրան միջոցով հիմնական ստացման գործառույթների լիարժեք ինտերակտիվություն՝ դիմադրության ստուգում, հագեցվածության մակարդակի ստուգում, էլեկտրոդների ստուգում եւ ԷԷԳ ռեժիմի ստուգաճշտման կառավարում - Երկարաժամկետ մոնիտորինգ՝ փոխարինելի գլխատուփը պետք է աշխատի որպես հեռակառավարման սարք, միացված նախատեսված մալուխով ստացման սարքին. Այս կերպ, այն պետք է լինի ճկուն ռեժիմ կառավարելու խնամյալի դիրքը ստացման կայանից հեռավորության վրա: Պետք է ունենա հնարավորություն կիրառելու հետեւյալ ծրագրային փաթեթները՝ - EEG ծրագրային փաթեթ - EP (լրացուցիչ, optional) - ERP (լրացուցիչ, optional). EEG ծրագիրը պետք է ներառի խնամյալի տվյալների բազան, ԷԷԳ-ի ստացումն եւ վերանայումը: Ծրագիրը պետք է ունենա նաեւ տվյալների Բրաուզեր եւ EEG2Go, որը թույլ է տալիս բժշկին հեշտությամբ արտահանելու եւ տարբեր կողմերի ուղարկելու ստացված քննությունները: Առաջնակարգ ԷԷԳ Մշակում՝ օնլայն եւ օֆլայն, որը պետք է ներառի` - 2D եւ 3D քարտեզագրում - Սպեկտրալ վերլուծություն - DSA / CSA - aEEG CFM-ի հետ - Burst Suppression - Min Max վերլուծություն - Սպեկտրալ Պարամետրեր - Manual Sleep Stage Scoring - Զգուշացում - ԷԿԳ Կորեր - Spike հայտնաբերիչ - Միաժամանակ էկրանին վերանայել նախորդ և հետազոտվող հիվանդի տվյալները (Scope) Պետք է հասանելի լինի հետեւյալ Կլինիկական կիրառումների համար՝ - Կլինիկական ԷԷԳ / Վիդեո ԷԷԳ - Ուղեղային մահվան գնահատման եւ ԷԷԳ-ն ICU-ի մեջ - LTM եւ Էպիլեպսիայի Վիրաբուժություն - aEEG / CFM - Sleep Studies - Evoked Potentials (լրացուցիչ, optional) - Event Related Potentials and Cognitive Studies(լրացուցիչ, optional) Պետք է ունենա հնարավորություն հետեւյալ տեխնիկական եւ շահագործման գործառույթների՝ Միացում, ամբողջականացում եւ ճկունություն (facility) Խնամյալի Կառավարման Համակարգը, իր պարզ եւ ինտուիտիվ ինտերֆեյսով, պետք է հիմնված լինի առաջադեմ տեխնոլոգիաների վրա, ինչպիսիք են: • Բարձր ցանցային կատարումներ (օնլայն եւ oֆլայն գրանցում եւ խնամյալի տվյալների վերանայում եւ տվյալների տեղափոխում) • Բարձր կոնֆիգուրացվող (ղեկավարելի ստացում եւ հիվանդանոցի տեղեկատվական համակարգի ինտեգրում) • տվյալների պահպանման վստահելի կիրառում եւ համակարգի պահեստային ճկունություն (facility) • տվյալները արտահանում հիմնական ստանդարտ ձեւաչափերով կենսաբժշկական տվյալների փոխանակման համար (EDF +, ASCII, XML) • HL7 համատեղելիության ամբողջական լուծումով, որը համապատասխանում է հիվանդանոցի բոլոր հնարավոր պահանջներին • MS Word համատեղելի զեկույց, որը թույլ է տալիս մոդելի հարմարեցում եւ ավտոմատ խմբագրում խնամյալի պատմության եւ զեկույցների համար .NET լուծում ԷԷԳ ինտերֆեյս ծրագիրը, պետք է հիմնված լինի նոր. NET տեխնոլոգիաների վրա:.NET լուծման ծրագրային մասերը պետք է թույլ տան մի քանի տվյալների հետմշակման գործառույթներ՝ ֆիլտրում, սպեկտրային վերլուծություն, միտումներ եւ քարտեզներ, back averaging, ավտոմատ spike ու seizure հայտնաբերում, DSA, CSA, CFM, Burst Suppression եւ այլն: Տվյալների փոխանակում Տվյալների Բրաուզերը պետք է ներկայացնի լրացուցիչ միջոց կառավարելու նյարդաֆիզիոլոգիական տվյալների փոխանակումը. Օգտվողը կարող է վերանայել եւ աշխատել ցանկացած ձայնագրությունների վրա ցանկացած համակարգչից, առանց որեւէ ծրագրի տեղադրման պահանջի: Սարքի ներքոհիշյալ բաղկացուցիչ մասերի անհրաժեշտ չափորոշիչները՝ Ծրագրերի տվյալների բազա - Բրաուզերի կիրառումը պետք է թույլ տա կրկնօրինակել մեկ կամ ավելի գրանցում (ԷԷԳ, Վիդեո ԷԷԳ եւ ԷԷԳ կորեր) CD / ZIP թղթապանակի մեջ, որոնք կարող են վերանայվել ցանկացած այլ համակարգչի վրա, առանց որեւէ ծրագրի տեղադրման - EEG2Go օպցիան, որը սկսում է ԷԷԳ-ի ֆայլի կառուցելուց exe ֆայլի, որը կարող է վերանայվել ցանկացած այլ համակարգչով - Տվյալների արտհանում ASCII, EDF եւ EDF+ format մեջ ԷԷԳ Ծրագիր Ծրագիր ԷԷԳ ուղիների գրանցման եւ վերանայման Ծրագրի հնարավորությունները՝ - Գրանցման(trace) անսահմանափակ արտացոլում - Զգայունություն : 5 nV/mm - 10m V/mm, 24 քայլ եւ այլ ընտրություն - Տարբեր օգտվողների դասավորութան որոշակիություն (Different user definable layout) - Օգտվողի տարբեր մոնտաժների որոշակիություն (Different montage user definable) - Մոնտաժման դիտում էկրանին - Իրադառձությունների ցուցակը էկրանին - Հնարավորություն ցուցադրել գրանցումները 2 տարբեր սյունակներում - Իրական ժամանակում հեռակառավարվող վերահսկում ստացման ընթացքում - Հնարավորություն է տեղադրելու «իրադարձության/վիճակի» մարկերը օնլայն վերանայման ընթացքում - Հնարավորություն խմբագրել/ջնջել «իրադարձության/վիճակի» մարկերը օնլայն վերանայման ընթացքում - Ավտոմատ գործիք հայտնաբերելու էլեկտրոդների անջատումը - Manual Sleep Stage Scoring - Հնարավորություն տեղադրելու «վիճակները» նախորոշված տեւողությամբ - Հնարավորություն տեղադրելու «վիճակները» եւ «հետ-վիճակները» նախորոշված տեւողությամբ (օր.: հիպերվենտիլացիա, հետ-հիպերվենտիլացիա) - Հնարավորություն կապել (to associate) կարճուղի ցանկացած «իրադարձության/վիճակի» հետ - Հնարավորություն հարմարեցնելու եւ արտահանելու հետքերի(traces) մի մասի չափումները - Հնարավորություն կտրելու ցանկացած քննության մաս ԷԷԳ / վիդեո / ԷԷԳ + վիդեո –ից - Հնարավորություն հարմարեցնելու նախազգուշացումը էլեկտրոդների անջատման - EKG գրանցում (trend) հաճախասրտության եւ դանդաղասրտության (tachicardia and bradycardia)հայտնաբերման հետ - Անսահմանափակ մոնտաժման հնարավորություն, այդ թվում Laplacian մոնտաժ - Ծրագիր 2D / 3D dynamic Power and Spectrum Brain Mapping օնլայն եւ օֆլայն: Սպեկտրալ վերլուծության ծրագիր, ներառյալ՝ սպլայն ալգորիթմ եւ ուրվագծային եւ Laplacian մոնտաժ հասանելի են - ԷԷԳ վերլուծության ինտեգրացված ծրագրային մասեր, ինչպիսիք են: DSA, CSA SEF-ի հետ միասին եւ առանձին - Վիդեո ԷԷԳ հնարավորություններ. - Հնարավորություն ունենալ լրացուցիչ ԷԷԳ վերլուծության ինտեգրված ծրագրային մասեր, ինչպիսիք են: սպեկտրալ կորեր, CFM (aEEG), Burst suppression, Min/Max trends (լրացուցիչ,optional) - Quickstart հնարավորություն՝ թույլ է տալիս անհապաղ սկսել ստացումը շրջանցելով հիվանդի տվյալների մուտքագրումը - Ավտոմատ Արձանագրության հնարավորություն, թույլ է տալիս ստեղծել ավտոմատ արձանագրություն ռուտին ԷԷԳ-ի համար (այդ թվում մի քանի քայլեր, ինչպիսիք են ստուգաճշտում, դիմադրության ստուգում, մոնտաժի փոփոխում ...) - Համակարգը կարող է թարմացվել EP (AEP, SEP,VEP) համար - Համակարգը կարող է թարմացվել Event Related Potentials (Cognitive Potentials) եւ բոլոր տեսակի խթանումների համար Էլեկտրոդների մուտքեր, Գլխատուփ (headbox) - Առնվազն 37 կանալ (բաղկացած՝ 29 AC/DC միաբեւեռ + 8 AC/DC երկբեւեռ կանալներ (4 զույգ))+ SpO2 –ի մուտք+ HR-ի մուտք - Լրացուցիչ օպցիոնալ 8 DC կանալների տուփ - Մուտքի միջակայք: 8 mVpp ԷԷԳ կանալի համար եւ 1024 mVpp poly կանալի համար - Թողունակություն: 0.1 - 15 kHz (DC-15 kHz for Ply) - Միակցիչը խնամյալի գլխակափարիչի (headcap) համար ինտեգրված է գլխատուփում - Խնամյալի փոխարինելի պրոքսի Ուժեղացուցիչ - Աղմուկ՝<0.3 uV RMS - CMRR 100 dB - IMRR 160dB - Միացումը PC-ին TCP/IP protocol-ի միջոցով - Ինտեգրված տախտակ SpO2, HR, սենսորով ներքին տախտակի հետ կապված - Ինտեգրված խնամյալի կոճակ - Բազմաֆունկցիոնալ LCD էկրան - Մուտքային դիմադրություն 100 MO - Առավելագույն DC Offset (AC mode) ± 300 mV Նմուշ (Sampling) - Նմուշ (Sampling): 24 bits - Նմուշի (Sampling) hաճախականությունը մինչեւ 32,768 Հց - Նմուշի (Sampling) hաճախականությունը կարող է տեղադրվել անկախ 4 ալիքների բլոկների մեջ - Տվյալների Պահեստային գործակիցը ընտրովի է մինչեւ 32.768 Hz 16 Bits- ով Նմուշառման Գործակից: 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768 նմուշներ / վրկ, որը կարող է ընտրվել օգտագործողի կողմից ինքնուրույն յուրաքանչյուրը ալիքի համար - Թույլատվություն 0.125 jiV/bit Հաճախականության ֆիլտրեր - Թվային բարձր հաճախականությունների ֆիլտր լիովին կարգավորվող - Թվային ցածր հաճախականությունների ֆիլտր լիովին կարգավորվող - Notch ֆիլտր` 50 Հց, 60 Հց միացման կամ անջատման Դիմադրության Ստուգում - Դիմադրության Ստուգում ամբողջ ալիքների բազմաֆունկցիոնալ LCD էկրանով. - Ներկառուցված դիմադրության չափիչ LED matrix-ով - Դիմադրության ստուգում: <2, <5, <25, <50, Kohm (Նախապես սահմանված մակարդակներ); հնարավորություն կարգավորել այլ շեմեր Ստուգաճշտում - Ստուգաճշտում: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 եւ 1000 mV քառակուսի ալիք: հնարավորություն կարգավորել այլ մեծություներ Լուսային Խթանիչ (Flash stimulator) - Խթանման հաճախականությունը՝ min 1-50 Հց - Լուսային Խթանիչ օգտագործելով matrix 96 գերպայծառ LED-երի, առանց աղմուկի եւ առանց EMC Հարմարեցված սայլակ Պարունակում է ներսի բոլոր միացումները, հոսանքի աղբյուրը եւ կապերը առանձին մոդուլների միջեւ Մեկուսացնող տրասֆորմատոր տեղադրված սայլակի ներսում Լազերային տպիչ Գլխատուփը ստանդարտ touch-proof մուտքերով Խնամյալ-պրոքսի 126 x 96 x 25 մմ. միացվում է ուժեղացուցիչին հարակցման կայանի միջոցով 1,8 կամ 8 մ մալուխով Հարմար ժապավեն խնամյալի շարժունակության համար Նախատեսված միակցիչ ներկառուցված լարով գլխակափարիչի համար PC ինտերֆեյս Օպտիկապես մեկուսացված նախատեսված ինտերֆեյսի տուփով 3 լրացուցիչ IN/OUT Triggers –ով: Այն կապված է համակարգչի հետ Ethernet IEEE 802.3-ով: Սեղանի Համակարգիչ (PC Desktop) Համակարգիչ վերջին սերնդի ԷԷԳ ազդանշանի ձայնագրման համար Intel® Core i3-3225 (Dual Core, 3,30GHz, 3MB) Առնվազն 2 GB RAM DVD - RW 20" LCD մոնիտոր Նվազագույն 500 Gb HDD 10/100 LAN CARD Լիցենզավորված ծրագիր: WINDOWS 7 64 bit Խնամյալի մեկուսացում Class I Տեսակ BF (EN60601-1) CE Mark, FDA Clearance EN 60601-1:1991 (Ed. 2) + A1:1993 + A2:1995 EN 60601-1-1:2001 (Ed. 2) EN 60601-1-2:2001 (Ed. 2)+ A1:2006 EN 60601-1-4:1996 (Ed. 1) + А1И999 EN 60601-2-26:2003 (Ed. 2) EN 60601-2-40:1998 (Ed. 1) ISO 10993-1:2003 (Ed. 3) Սնուցում Արտաքին 15 V AC / DC ադապտեր (IEC 601-1 դաս I Տեսակ B) Գլխատուփ (headbox) Չափերը: 250x170x65 մմ (headbox), 126x96x25 մմ (proxy) Քաշը: < 1500 gr (headbox), < 300 gr (proxy) Շրջակա միջավայր Ջերմաստիճան՝ + 5 ° C- ից մինչեւ + 40 ° C Հարաբերական խոնավություն՝ 30% - ից մինչեւ 75% RH Մթնոլորտային ճնշում՝ 700hPA-ից 1060hPA Պահմանման խոնավություն՝ առավելագույնը 95% RH Համակարգի հավաքածուի կառուցվածքը Բարձր դասի ԷԷԳ համակարգ 37 ԷԷԳ կանալներով, SpO2 մուտքով, HR մուտքով, բավարար նյարդաբանական ամբողջական հետազոտության համար հավաքածուն ներառում է՝ - Ուժեղացուցիչ x1հատ - Ինտերֆեյս NET x1հատ - EEG.NET ստացում եւ պատասխանում x1հատ - Տվյալների Բրաուզեր x1հատ - EEG2GO x1հատ - Բազմալեզու ձեռնարկ՝ Multilanguage Manual CD and Quick Start EEG Manual x1հատ -Համակարգիչ PC Desktop brand Dell x1հատ - Ստանդարտ սայլակ մեկուսիչ տրասֆորմատորով 220 Վ x1հատ - Ուժեղացուցիչի բռնիչ բազուկ x1հատ -QEEG + EEG Trends բաղկացած: x1հատ - 2D եւ 3D քարտեզագրում - Սպեկտրալ վերլուծություն - DSA/CSA - aEEG CFM-ի հետ - Burst Suppression - Min Max վերլուծություն - Սպեկտրալ Պարամետրեր - Manual Sleep Stage Scoring - Զգուշացում - ECG Կոր - Spike հայտնաբերիչ - Բարձր LED Flash Stimulator ամրացման բազուկով եւ բռնիչով x1հատ - Տեսա ԷԷԳ ձայնագրման եւ վերարտադրման հավաքածու՝ գունավոր Handycam անալոգային տեսախցիկի հետ եւ անալոգ թվային փոխարկեպիչի հետ x1հատ - ԷԷԳ աքսեսուարների հավաքածու Ag/AgCl Cup էլեկտրոդներով x1հավաքածու ներառյալ: • Ag / AgCl Cup Էլեկտրոդներ x30հատ • Ten 20 ™ Conductive եւ Adhesive մածուկ, 230 գ x1հատ • Մաշկի նախապտրաստման մածուկ NuPrep 114 գ x1հատ -Ներկառուցված հաղորդալարերով եւ էլեկտրոդներով ԷԷԳ գլխարկների հավաքածու, բաղկացած 7 տարբեր չափսերի գլխարկներից՝ x2 հավաքածու Յուրաքանչյուր հավաքածուն պարունակում է ՝ Մեծահասակների համար՝ Ներկառուցված հաղորդալարերով եւ էլեկտրոդներով ԷԷԳ Գլխարկ 21 Ag/AgCl էլեկտրոդներով, չափ՝ (60 ± 2 սմ) x1հատ Ներկառուցված հաղորդալարերով եւ էլեկտրոդներով ԷԷԳ Գլխարկ 21 Ag/AgCl էլեկտրոդներով, չափ՝ (55 ± 2 սմ) x1հատ Ներկառուցված հաղորդալարերով եւ էլեկտրոդներով ԷԷԳ Գլխարկ 21 Ag/AgCl էլեկտրոդներով, չափ՝ (50 ± 2 սմ) x1հատ Ներկառուցված հաղորդալարերով եւ էլեկտրոդներով ԷԷԳ Գլխարկ 21 Ag/AgCl էլեկտրոդներով, չափ՝ (45 ± 2 սմ) x1հատ Երեխաների համար՝ Ներկառուցված հաղորդալարերով եւ էլեկտրոդներով ԷԷԳ Գլխարկ մանկական 10 Ag/AgCl էլեկտրոդներով, չափ՝ (40 ± 2 սմ) x1հատ Ներկառուցված հաղորդալարերով եւ էլեկտրոդներով ԷԷԳ Գլխարկ մանկական 10 Ag/AgCl էլեկտրոդներով, չափ՝ (35 ± 2 սմ) x1հատ Նորածնի համար՝ Ներկառուցված հաղորդալարերով եւ էլեկտրոդներով ԷԷԳ Գլխարկ նորածնի 10 Ag/AgCl էլեկտրոդներով, չափ՝ 1 (30 ± 2 սմ) x1հատ Յուրաքանչյուր հավաքածու պարունակում է՝ կզակի ժապավեն, էլեկտրոդային գելի ներարկիչ, 5 հատ բութ ասեղ -Քանոն x1հատ -Ներքին Nellcor կամ համարժեք պուլս-օքսիմետր ուժեղացուցիչի համար x1հատ - 2 լրացուցիչ ալիքներ HR, SPO2 համար - մոնիտոր 20 " բազմաեղանակային բարձրախոսով x1հատ -Լազերային տպիչ՝ Laser BW Printer (USB port) x1հատ -Անխափան սնուցման աղբյուր 1000 ՎԱ x1հատ Տեղադրումն ու ուսուցումն տեղում Պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը Երաշխիք 1 տարի | հավաքածու |

*-պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը

*- ԷԷԳ-ն պետք է լինի օրիգինալ, արտադրված լինի արտադրողի կողմից /արտադրողի երկրի հավաքածու/: Մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից օրիգինալ սերտիֆիկատ և MAF/