| Չ/Հ | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Շարժական C-Arm համակարգ BCA Plus, BMI կամ համարժեք | Շարժական C-Arm համակարգ BCA Plus, BMI կամ համարժեք: Երկու մոնիտորով, ռենտգեն խողավակի անոդը ստատիկ տիպի, տվյալների թվային համակարգ 1024x1024x14 բիթ, ոչ պակաս քան 3000 պատկերների պահպանման հնարավորությունով: Ոչ պակաս քան 7 դյույմանոց LCD սենսորային մոնիտոր՝ շահագործման պարամետրերի և հնարավոր սխալ պայմանների վերաբերյալ հաղորդագրությունների արտացոլման համար: Ճառագայթված դաշտի ավտոմատ սահմանափակմամբ՝ ըստ Պ.ՈՒ. դաշտերի քանակի էլէկտրոնային խոշորացման ընտրություն: Մոնոբլոկ թերմալ հզորության տոկոսային (% HU) վերահսկողություն և արտացոլում իրական ժամանակում՝ ըստ ընտրված պարամետրերի (կՎ-մԱ): Բազմաֆունկցիոնալ ոտնասեղմակով: Մեկ սեղմակ շարունակական, իմպուլսային, մեկ կրակոցի և ցածր չափաբաժնով իմպուլսային ֆլյուրոսկոպիայի համար: (ընտրությունը կատարվում է վահանակից): Անմիջապես C-աղեղի վրա՝ երկու կարգավորվող ոչ պակաս քան19” LCD գունավոր մոնիտորներ: Անվտանգության համար նախատեսված բանալի-անջատիչ, Մագնիսաջերմային ցիկլի ավտոմատ անջատիչ, Վթարային սեղմակոճակ: Ճառագայթային տվյալները՝ - Գեներատորի նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս քան 3.5ԿՎ@100ԿՎԱ - Բարձր հաճախականության գեներատորը ոչ պակաս քան 40 ԿՀց - Առավելագույն բաբախը <2% - Բարձր հոսանքի միջակայքը ոչ պակաս քան 40 ÷110 ԿՎԱ - Հոսանքը շարունակական ֆլուրոսկոպիայի ժամանակ 0.2 ÷4 մԱ - Հոսանքը պուլսային ֆլուրոսկոպիայի ժամանակ 6-8մԱ - Հոսանքը ռադիոգրաֆիկ ռեժիմում ոչ պակաս քան 25մԱ ÷ 80 մԱ - ՄԱՎ-ի միջակայքը ռադիգրաֆիկ ռեժիմում ոչ պակաս քան 0.5 ÷ 240 ՄԱՎ - Էկսպոզիցիայի ժամանակը ոչ պակաս քան 0.02 ÷ 3վ - Ընդհանուր զտում >3,2 mmAL Շարունակական ֆլուրոսկոպիա - Ճառագայթման կարգավորում (ԿՎ-մԱ) – ավտոմատ և մանուալ - Ֆլուրոսկոպիայի մԱ տատանման միջակայքը ոչ պակաս քան 0.2-ից 4 մԱ SF - kV-mA հարաբերակցությունը – ավտոմատ - Անվտանգության ժամանակաչապ – 4,30ր ֆլուրոսկոպիա և 5 րոպե անընդհատ էմիսիա Արագ ֆլուրոսկոպիա - մԱ ամբողջ ԿՎ միջակայքում - ոչ պակաս քան 8 մԱ SF-ի համար - Պուլսի ժամանակը – ոչ ավել քան 36 մվ - Պուլսի հաճախականության ընտրություն ոչ պակաս քան 0.5/1/2/4/7.5/15 պ/վ - Անվտանգության ժամանակաչապ – 4,30ր ֆլուրոսկոպիա և 5 րոպե անընդհատ էմիսիա Թվային ռադիոգրաֆիա, մեկ նկար - մԱ - ոչ պակաս քան 8 մԱ SF-ի համար - Թարթման ժամանակը ոչ ավել քան 66 մվ Ռադիգրաֆիա՝ - մԱ միջակայքը ոչ պակաս քան 25-80մԱ - Առավելագույն հոսանքը – ոչ պակաս քան 80 մԱ - Էկսպոզիցաի ժամանակը – 0.02-3վ - Ընտրվող պարամետրերը – կՎ,մԱ, ժամանակ HCFLD` - մԱ - ոչ պակաս քան 6 մԱ SF-ի համար - Պուլսի ժամանակը – ոչ ավել քան 36 մվ - Պուլսի հաճախականության ընտրություն ոչ պակաս քան 0.5/1/2/4/7.5/15 պ/վ - Անվտանգության ժամանակաչապ – 4,30ր ֆլուրոսկոպիա և 5 րոպե անընդհատ էմիսիա ՍՍԴ Տեսախցիկ՝ - Մատրիցան ոչ պակաս քան 1024x1024 - Մոխրագույնի մակարդակները ոչ պակաս քան 16384 - Ազդանշանի/Աղմուկի հարաբերակցությունը ոչ ավել քան 61դԲ Պատկերի ուժեղացուցիչ՝ - Չափը ոչ պակաս քան 9” - Դաշտերի քանակը ոչ պակաս քան 3(9”/6”/4.5”) - Մուտքային շառավիղը ոչ պակաս քան 230մմ - Կենտոնական հանգուցալումը ոչ պակաս քան 52/58/68 լպ/սմ - Փոխակերպման գործոնը (cd*s/m2*uGy) 29 - Կոնրաստի հարաբերակցությունը (10%) 30:1 - Կոնրաստի հարաբերակցությունը (10մմ) 19:1 - DQE 65% Հակա-բեկման ցանց՝ - Հարաբերակցությունը 14:1 - Ֆոկուս – ոչ պակաս քան 100 սմ - Գծերը 60 լպ/սմ Ռենտգեն խողովակ՝ - Անոդի տիպը – ստացիոնար - Անոդի անկյունը – 12 աստիճան - Ֆոկուսային բծի չափը 0.5 փոքր և 1.5 մեծ - Անոդի հզորությունը ոչ պակաս քան 0.2 ԿՎ և ոչ պակաս քան 4 ԿՎ - Անոդի ջերմունակությունը ոչ պակաս քան 40 ԿՋ - Անոդի շարունակական ճերմազատումը ոչ ավել քան 500Վտ Մոնոբլոկ՝ - Մոնոբլոկի ջերմունակությունը ոչ պակաս քան 590 ԿՋ - Մոնոբլոկի շարունակական ճերմազատումը ոչ ավել քան 6420HU/ր Տվյալների թվային համակարգ՝ - Հանգուցալումը ոչ պակաս քան 1024x1024x14 բիթ - Մոխրագույնի մակարդակները ոչ պակաս քան 16384 - Պահպանվող պատկերների քանակը ոչ պակաս քան 1+3000 - Թարթումների կասեցում (Flicker free) - Պատկերի կոնտրաստի և պայծառության կարգավորում - Աղմուկի զտիչներ ոչ պակաս քան 4 - Պատկերի պտտման հնարավորություն - Պատկերի ուղղահայաց ինվերսիաի հնարավորություն - Պատկերի աջ/ձախ ինվերսիաի հնարավորություն - Անկյունների բարելավում պարզություն 3x3 - Պատկերի նեգատիվ/Պոզիտիվ ինվերսիա - Խնամյալի տվյալների բազա, փոփոխման հնարավորությամբ - Խոշորացում ոչ պակաս քան 2x, 4x, 8x, 16x - Պատկերների սկրոլինգ մինչև 7 պատկեր - Պատկերի արագ պահպանում (snap-shot) - USB և LAN Մոնիտոր՝ - Չափսը- ոչ պակաս քան 19 դյույմ (483 մմ) - Ակտիվ տարածքը- ոչ պակաս քան 14.80”x11.85” (376x301 մմ) - VGA-HD - DVI-I - 110-240Վ - 50-60Հց - Թույլատրելիությունը- ոչ պակաս քան 1MPixel (1280x1024) - Կոնտրաստը- ոչ պակաս քան 800:1 - Պայծառությունը- ոչ պակաս քան 270 cd/m2 - Տեսանելիության անկյունը- ոչ պակաս քան 1780H/1780V - Գունային խորությունը- ոչ պակաս քան 16.8M - ALC - BLOS Շրջակա միջավայրի պարամետրերը Ստանդարտ օգտագործման շամանակ - Ջերմաստիճան- +10 °C -ից +40 °C - Խոնավություն- 30%-ից 75% - Ճնշում- 700-ից 1060hPa Տեղափոխում և պահպանում - Ջերմաստիճան- -25°C -ից +70 °C - Խոնավություն- 10%-ից 90% - Ճնշում- 500-ից 1060hPa Էկեկտրասնուցման տվյալները՝ - Սնուցումը 230V, 50/60Հց, Ստանդարտ ցանցից - Մաքսիմալ հոսանքը ոչ ավել քան 4.5Ա ֆլուրո-ի և 20Ա ռադիոգրաֆիկ ռեժիմներում Չափսերը՝ - Լայնությունը - ոչ ավել քան 779մմ - Երկարությունը- ոչ ավել քան 1940մմ - Բարձրությունը- ոչ ավել քան 1763մմ Մեխանիկական պարամետրերը - Ուղղահայաց շարժում – ոչ պակաս քան 400մմ 30 վայրկյանում - Հորիզոնական շարժում- ոչ պակաս քան 200մմ - Օրբիտալ շարժումը- ոչ պակաս քան 1460(+900÷-560) - Պիվոտալ պտույտը ոչ պակաս քան +/- 10 աստիճան - Ազատ տարածություն – ոչ ավել քան 829մմ - Խորություն ոչ ավել քան 721մմ - SID – ոչ ավել քան 1000մմ - Ֆոկուսային տարածությունը – 200մմ - Շարշումը – մանուալ, հետևի անիվների ուղղությամբ, արգելակ Համալրումը՝ - Սարք BCA-9C PLUS Mobile C-arm կամ համարժեք, երկու մոնիտորով - Սերտիֆիկատների առկայություն՝ CEI 60601-1 12/98, CEI 60601-1 04/98, CEI 60601-1 02/98 | Հավաքածու |

*-պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը

*-Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

*- Առաքիչը (արտադրողը)  պետք է ներկայացնի`

- Պարտադիր ներկայացնել օգտագործման պայմանները և տեխնիկական փաստաթղթերը;

- Արտադրող ֆիրմայի փաստաթղթային նյութերը, որոնք հաստատում են ձեռք բերվող արտադրանքի տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պարամետրերը;

- Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը  տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: