| Չ/Հ | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Շարժական C-Arm համակարգ Symbol 4F9 /Իտալիա/ | Շարժական C-Arm երկու մոնիտորով, ռենտգեն խողավակի անոդը ստատիկ տիպի, տվյալների թվային համակարգ 1024x1024x14բիթ, 3000 պատկերների պահպանման հնարավորությունով: 7 դյույմանոց գունավոր LCD սենսորային մոնիտոր՝ շահագործման պարամետրերի և հնարավոր սխալ պայմանների վերաբերյալ հաղորդագրությունների արտացոլման համար: Ճառագայթված դաշտի ավտոմատ սահմանափակմամբ՝ ըստ Պ.ՈՒ. դաշտերի քանակի էլէկտրոնային խոշորացման ընտրություն: Մոնոբլոկ թերմալ հզորության տոկոսային (% HU) վերահսկողություն և արտացոլում իրական ժամանակում՝ ըստ ընտրված պարամետրերի (կՎ-մԱ): Բազմաֆունկցիոնալ ոտնասեղմակով: Մեկ սեղմակ շարունակական, իմպուլսային, մեկ կրակոցի և ցածր չափաբաժնով իմպուլսային ֆլյուրոսկոպիայի համար: (ընտրությունը կատարվում է վահանակից): Երկու կարգավորվող 19” LCD գունավոր մոնիտորներ: Անվտանգության բանալի-անջատիչ, ավտոմատ անջատիչ գերտաքացումից խուսափելու համար, Վթարային սեղմակոճակ: Ճառագայթային տվյալները՝ - Գեներատորի նոմինալ հզորությունը` 4.0ԿՎ @ 100ԿՎԱ - Բարձր հաճախականության գեներատորը` 40 ԿՀց - Առավելագույն բաբախը <2% - Բարձր հոսանքի միջակայքը` 40 ÷110 ԿՎԱ - Հոսանքը շարունակական ֆլուրոսկոպիայի ժամանակ 0.2 ÷4 մԱ - Հոսանքը պուլսային ֆլուրոսկոպիայի ժամանակ 6-8մԱ - Հոսանքը ռադիոգրաֆիկ ռեժիմում` 25մԱ ÷ 80 մԱ - ՄԱՎ-ի միջակայքը ռադիգրաֆիկ ռեժիմում` 0.5 ÷ 240 ՄԱՎ - Էկսպոզիցիայի ժամանակը 0.02 ÷ 3վ - Ընդհանուր զտում >3,2 mmAL Շարունակական ֆլուրոսկոպիա - Ճառագայթման կարգավորում (ԿՎ-մԱ) – ավտոմատ և մանուալ - Ֆլուրոսկոպիայի մԱ տատանման միջակայքը` 0.2-ից 4 մԱ SF - kV-mA հարաբերակցությունը – ավտոմատ - Անվտանգության ժամանակաչապ – 4,30ր ֆլուրոսկոպիա և 5 րոպե անընդհատ էմիսիա Արագ ֆլուրոսկոպիա - մԱ ամբողջ ԿՎ միջակայքում` 8 մԱ SF-ի համար - Պուլսի ժամանակը` 30 մվ - Պուլսի հաճախականության ընտրություն` 0.5/1/2/4/7.5/15 պ/վ - Անվտանգության ժամանակաչապ – 4,30ր ֆլուրոսկոպիա և 5 րոպե անընդհատ էմիսիա Թվային ռադիոգրաֆիա, մեկ նկար - մԱ` 8 մԱ SF-ի համար - Թարթման ժամանակը` 66 մվ Ռադիգրաֆիա՝ - մԱ միջակայքը` 25-80մԱ - Առավելագույն հոսանքը` 80 մԱ - Էկսպոզիցաի ժամանակը – 0.02-3վ - Ընտրվող պարամետրերը – կՎ,մԱ, ժամանակ HCFLD` - մԱ` 6 մԱ SF-ի համար - Պուլսի ժամանակը ` 30 մվ - Պուլսի հաճախականության ընտրություն` 0.5/1/2/4/7.5/15 պ/վ - Անվտանգության ժամանակաչապ – 4,30ր ֆլուրոսկոպիա և 5 րոպե անընդհատ էմիսիա ՍՍԴ Տեսախցիկ՝ - Մատրիցան` 1024x1024 - Մոխրագույնի մակարդակները` 16384, 14 bit - Ազդանշանի/Աղմուկի հարաբերակցությունը` 61դԲ Պատկերի ուժեղացուցիչ՝ - Չափը` 9” - Դաշտերի քանակը` 3 (9”/6”/4.5”) - Մուտքային շառավիղը` 230մմ - Կենտոնական հանգուցալումը` 56/62/70 լպ/սմ - Փոխակերպման գործոնը (cd*s/m2*uGy) 30 - Կոնրաստի հարաբերակցությունը (10%) 36:1 - Կոնրաստի հարաբերակցությունը (10մմ) 23:1 - DQE 65% Հակաբեկման ցանց՝ - Հարաբերակցությունը 14:1 - Ֆոկուս` 100 սմ - Գծերը 60 լպ/սմ Ռենտգեն խողովակ՝ - Անոդի տիպը – ստացիոնար - Անոդի անկյունը – 12 աստիճան - Ֆոկուսային բծի չափը 0.5 փոքր և 1.5 մեծ - Անոդի հզորությունը` 0.78 ԿՎ և 4.2 ԿՎ - Անոդի ջերմունակությունը` 30 ԿՋ - Անոդի շարունակական ջերմազատումը` 270Վտ Մոնոբլոկ՝ - Մոնոբլոկի ջերմունակությունը` 1000 ԿՋ - Մոնոբլոկի շարունակական ջերմազատումը` 8000 HU/ր Տվյալների թվային համակարգ՝ - Հանգուցալումը` 1024x1024x14 բիթ - Մոխրագույնի մակարդակները` 16384 - Պահպանվող պատկերների քանակը` 1+3000 - Թարթումների կասեցում (Flicker free) - Պատկերի կոնտրաստի և պայծառության կարգավորում - Աղմուկի զտիչներ` 4 - Պատկերի պտտման հնարավորություն - Պատկերի ուղղահայաց ինվերսիաի հնարավորություն - Պատկերի աջ/ձախ ինվերսիաի հնարավորություն - Անկյունների բարելավում digital image rotation 360° - Պատկերի նեգատիվ/Պոզիտիվ ինվերսիա - Խնամյալի տվյալների բազա, փոփոխման հնարավորությամբ - Խոշորացում` 2x, 4x, 8x, 16x - Պատկերների սկրոլինգ մինչև 7 պատկեր - Պատկերի արագ պահպանում (snap-shot) - USB և LAN Մոնիտոր՝ - Չափսը` 19 դյույմ (483 մմ) - Ակտիվ տարածքը` 14.80”x11.85” (376x301 մմ) - VGA-HD, DVI-I - 110-240Վ, 50-60Հց - Թույլատրելիությունը` 1MPixel (1280x1024) - Կոնտրաստը` 800:1 - Պայծառությունը` 270 cd/m2 - Տեսանելիության անկյունը` 1780H/1780V - Գունային խորությունը` 16.8M Շրջակա միջավայրի պարամետրերը Ստանդարտ օգտագործման շամանակ - Ջերմաստիճան`+10 °C -ից +40 °C - Խոնավություն` 20%-ից 80% - Ճնշում` 700-ից 1060hPa Տեղափոխում և պահպանում - Ջերմաստիճան` 0°C -ից +40 °C - Խոնավություն` 10%-ից 80% - Ճնշում` 500-ից 1060hPa Էկեկտրասնուցման տվյալները՝ - Սնուցումը 230V, 50/60Հց, Ստանդարտ ցանցից - Մաքսիմալ հոսանքը` 10Ա ֆլուրո-ի և 32Ա ռադիոգրաֆիկ ռեժիմներում Չափսերը՝ - Լ - 780մմ, Ե- 2120մմ, Բ- 1785մմ Մեխանիկական պարամետրերը - Ուղղահայաց շարժում – 400մմ 30 վայրկյանում - Հորիզոնական շարժում- 200մմ - Օրբիտալ շարժումը- 1460(+900÷-560) - Պիվոտալ պտույտը +/- 10.5 աստիճան - Ազատ տարածություն – 800մմ /830mm - Խորություն` 720մմ, SID – 998մմ - Ֆոկուսային տարածությունը – 200մմ - Շարժումը – մանուալ, հետևի անիվների ուղղությամբ, արգելակ Համալրումը՝ - Սարք Symbol 4F9 Mobile C-arm, երկու մոնիտորով - Սերտիֆիկատների առկայություն | Հավաքածու |

*-պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը

*- Առաքիչը (արտադրողը)  պետք է ներկայացնի`

- Պարտադիր ներկայացնել օգտագործման պայմանները և տեխնիկական փաստաթղթերը;

- Արտադրող ֆիրմայի փաստաթղթային նյութերը, որոնք հաստատում են ձեռք բերվող արտադրանքի տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պարամետրերը;

-  Մատակարարը պետք է ապահովի մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը  տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: