## Տեխնիկական բնութագիր
Հավելված N1 --- ---------------- 2016թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-15/16-8-2016 (ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Չ/Հ | Անվանում | ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ* |  | Չ/Մ
1 | Ավտոռեֆրակտոմետր | 1. Կենտրոնական և ծայրամասային K-Readings(Կերատոմետրիա-Ընթերցումներ) 3 և 6մմ 2. KAI - Կերատո Անհամաչափության Ինդեքս 3. KRI - Կերատո Կանոնավորության Ինդեքս 4. [Բարձր-Արագության Ռեժիմ] կատարում է ավտոմատ մթեցում ռեֆրակտիվ չափման ժամանակ և շարունակում է չափումները՝ պահպանելով մթեցված վիճակը, որը շատ հաճախ անհրաժեշտ է այն հիվանդների հետ, որոնք ունեն անկայուն աչքի ֆիքսացիա: [Ավտոմատ Մթեցում] Թիրախը ավտոմատ տեղափոխվում է ավելի հեռու տեսադաշտ |  | Հատ
Ռեֆրակտոմետրիա /Բեկումաչափություն
|  | Վերտեքսային(գագաթայնին) տարածությունը (մմ)` | 0.0, 12.0, 13.5,14, 15.5, 16
|  | Սֆերա (SPH)` | -25:00~ +22.00 (երբ VD=12մմ) (քայլը՝ 0.01, 0.12 կամ 0.25D)
|  | Մխոց (CYL)` | 0,00~ +/- 10.00D (քայլը՝ 0.12 կամ 0.25D)
|  | Առանցքները (AX)` | 1-180° (քայլը ՝ 1°)
|  | Միջբիբային հեռավորություն(PD)` | 50-86մմ
Բիբի մինիմալ տրամագիծը՝ չափումներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ: 2.2 մմ
|  | Չափման միմիմալ ժամանակը` | 0.2 վրկ (մեկ աչքի համար)
Կերատոմետրիա:
|  | Կորության շառավիղը (K1, K2,AVG)` | 5.0-11մմ (քայլը՝ 0,01 մմ)
|  | Եղջրաթաղանթային ռեֆրակցիա (K1,K2,AVG)` | 30.68-67.50D (0,01մմ քայլով) (n=1.3375)
|  | Եղջրաթաղանթային աստիգմատիզմ` | 0.00 ~ -10.00D (քայլը՝ 0,01մմ) (n=1.3375)
|  | Առանցքները` | 1-180° (քայլը՝ 1°)
|  | Եղջրաթաղանթի տրամագիծը` | 3մմ/6մմ
|  | Չափման մինիմալ ժամանակը` | 0,1 վրկ
ԱՅԼ
|  | Եղջրաթաղանթի տրամագիծը` | 1.0-14.0մմ, քայլը՝ 0.01մմ
|  | Տեղաշարժումների միջակայքը` | առաջ-հետ՝ 40մմ աջ-ձախ՝ 88մմ վերև-ներքը՝ 50մմ
|  | Կզակի տեղաշարժումների միջակայքը՝ | 70մմ
|  | Ավտոմատ կառավարման միջակայքը՝ | Վերև/ներքը, ձախ/աջ՝ 7մմ Կենտրոնացումը՝ 5մմ
|  | Տվյալների դուրս գրում՝ | RS232C
|  | Տպիչ՝ | ներկառուցված ջերմային տպիչ
|  | Էկրան՝ | 5.7 դյույմ TFT
|  | Սնուցում՝ | 100-240 V AC
|  | Օգտագործվող հզորություն՝ | 130 VA-150 VA
*-պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը
ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 35-րդ կետի 1-ին ենթակետի «զ» պարբերության համաձայն, եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ առաջարկվող ապրանքի՝ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համապա¬տասխանության վերաբերյալ, պայմանով, որ 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է նաև առաջարկվող ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը, սակայն հետագայում որպես 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից վերջինիս կողմից ներկայացված փաստաթղթերի՝ սահմանված կարգով գնահատման արդյունքում պարզվում է, որ տվյալ մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին, ապա գնահատող հանձնաժողովը պետք է մերժի հայտը, իսկ պատվիրատուն այդ մասին պետք է ծանուցի ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու նպատակով գնումների բողոքարկման խորհրդում պաշտոնական ընթացակարգ նախաձեռնելու համար:
*-Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
Լրացուցիչ պահանջներ
Մասնակիցը տեխնիկական բնութագրի հետ պարտադիր պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից սարքի գործարանային անձնագրերը, որոնք հիմք կհանդիսանան գնահատող հանձնաժողովի կողմից տեխնիկական բնութագրերի գնահատման փուլում
Մասնակիցը պետք է ներկայացնի` - Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» Հիմնադրամ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

## գնման ժամանակացույց
Հավելված N2 --- ---------------- 2016թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-15/16-8-2016 (ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Չ/Հ | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակ | Միավորի գինը | Նախատեսվում է ձեռք բերել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում | Ընդամենը
[6 empty] | Քանակ | Գումար
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Ավտոռեֆրակտոմետր | հատ | 1 |  | 1 | 1
Ընդամենը
*-Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» Հիմնադրամ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ