Հավելված N 1

«___» «__________»2016թ. կնքված

N ՇՀԱՊՁԲ-15/16-5-2016-ՀՄ-ԵՊԲՀ  ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ*

| Չ/Հ | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Մարդու արյան դոնորության և փոխներարկումային կետի համար անհրաժեշտ սարքավորումների, պարագաների և գործիքների հավաքածու | Դոնորական բազկաթոռ: Դոնորի էլեկտրական վահանակով կառավարվող բազկաթոռ համալրված փոխներարկման կալանով: Բազկաթոռի մակերեսը պատված է հեշտ լվացվող և ախտահանվող արհեստական կաշվից: Բարձրությունը կարգավորելի, բազկակալները կարող են պտտվել 180 աստիճան: Բազկաթոռի դիրքը՝ պտտվող/Trendelenburg/ և հակառակ պտտվող: Բազկաթոռը պետք է ունենա մարտկոցներով աշխատելու հնարավորություն: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220V, 50Hz: Անխափան սնուցման սարքին միանալու հնարավորություն: Առավելագույն բեռնվածությունը – 130կգ: Չափերը 55x 175 x 180սմ: Գույնը՝ կապույտ համապատասխանող արյան կետի առկա կահույքին: Կալանը՝ քրոմապատ մետաղից, չորս կեռանի, բարձրությունը ոչ պակաս քան 60սմ, ամրացվող բազկաթոռին հատուկ մեխանիզմի միջոցով, որը տալիս է հնարավորություն կարգաբերել կալանի բարձրությունը: Հատ 2 | Հավաքածու | 1 |
|  |  | Դոնորական կշեռք-խառնիչ: Դոնորական կշեռք-խառնիչը նախատեսված է արյան հավաքման ընթացքում, կամ նրա բաղադրիչների, խառնման պրոցեսի կարգավորման համար, ինչպես նաև դոնորական արյան ավտոմատ չափաբաժանման ըստ քաշի և արյան խառնման կոնսերվանտների հետ: Սարքն ունի՝ ներկառուցված բարձր հզորության մարտկոց իր լիցքավորիչով, որը հնարավորություն է տալիս սարքը շահագործել հոսանքի վթարային անջատման ժամանակ: Պատրաստվող արյան ծավալի թվային ցուցիչ: Հավաքված արյան ծավալի վերջին տվյալների պահպանման հնարավորություն: Պրոցեսի ավարտին տարրայի խողովակի ավտոմատ կեռման հնարավորություն: Պրոցեսի ավարտելուց հետո, ինչպես նաև ոչ նորմալ դեպքում, լուսային և ձայնային ահազանգի հնարավորություն: Տարայում արյան չափավորված ծավալը - 5-600մլ: Չափավորման ճշգրտությունը ՝ 3մլ: Առանց լիցքավորման սարքի աշխատանքը –10ժամ: Խառնման հաճախականությունը- 30պտույտ/րոպե: Սնուցումը – ներկառուցված մարտկոցի միջոցով -12Վ, մարտկոցի վերալիցքավորումը 220վ, 50Հց: Էլեկտրոսնուցումը - 220Վ, 50Հց: Սարքի չափսերը – ոչ ավել քան .(350х270х220)մմ: Քաշը ոչ ավել քան 6 կգ: Հատ 2 |  |  |
|  |  | Հեմակոն տոպրակների հալափակիչ ավտոմատ: Ներկառուցված զոդման գլխիկ, խողովակի տեղադրման ժամանակ ավտոմատ ակտիվացում: Հնարավորություն է տալիս սահմանել զոդման ժամանակը, կախված խողովակի տրամագծից և նրա հումքից: Ստեղծում է նիշեր, որոնց օգնությամբ հեշտ տարանջատվում են խողովակի հալափակված հատվածները /առանց մկրատ օգտագործելու/: Լուսային ազդանշան զոդման աշխատանքն ավարտելիս: Ապահովում է ախտահանված և հերմետիկ կար: Բացառում է աշխատողի շփումը արյան հետ: Բացառում է խողովակի գերտաքացումը և արյան բաղադրության խախտումը: Զոդման պրոցեսն ավարտելիս, ավտոմատ անջատում: Զոդվող խողովակի տրամագիծը - 3.5-6.5մմ: Զոդման ժամանակը – 1-5 վրկ: Զոդված հադվածի լայնքը – 4մմ: Մալուխի երկարությունը – 1,5 մ: Էլեկտրոսնուցումը 220Վ, 50Հց: էներգիայի սպառման հզորությունը՝ ոչ ավելի, քան 500 Վտ: Սարքի չափսերը ոչ ավել քան- .(235х160х290)մմ: Քաշը ոչ ավել քան՝ 11 կգ: Հատ 2 |  |  |
|  |  | Ավտոմատ պլազմոէքստրակտոր/ պլազմոհանիչ: Ապահովում է պլազմայի և արյան գնդիկների հեշտացված տարանջատումը ցենտրիֆուգավորումից հետո, պատրաստելով և պահպանելով արյունը պոլիմերային տարաների մեջ: Ապահովում է մագիստրալային խողովակի ավտոմատ սեղմում, պլազմայի արդյունահանումից /էքստրակցիայից/ հետո: Պլազմայի էքստրակցիայի գործընթացն ավարտվելուց լուսային և ձայնային ազդանշանի առկայություն: Գործընթացը հսկող մեխանիկական մամլիչի և օպտիկական տվիչի առկայություն: Ավտոմատ պլազմոէքստրակտորի չափերը ոչ ավել քան 330*210*400 մմ: Էլեկտրոսնուցումը – 220Վ, 50Հց,: էներգիայի առավելագույն հզորությունը՝ 50 Վտ: Քաշը ոչ ավել քան՝13կգ: Հատ 2 |  |  |
|  |  | Բժշկական սառնարան /+4°C /: Նախատեսված է արյուն և էրիթրոցիտներ պահպանելու համար: Արտաքին մասը՝ PVC գալվանիզացված պողպատից, ներքին մասը՝ չժանգոտող պողպատից: Նախատեսված է մինչև 160 արյան պարկ պահպանելու համար: Էներգոխնայող, թվայնացված, խցիկը LED լուսավորումով, որը հնարավորություն է տալիս հստակ տեսնելու պահպանվող արյան պարկերը: Սարքը ինտեգրված է պահուստային մարտկոցներով, մարտկոցների աշխատանքային ժամանակը առանց հոսանքի առնվազն 50 ժամ: Արտաքին դուռը՝ ապակե և թափանցիկ: Ալյումինե բռնակներով: Հեշտ տեղափոխման համար համալրված բարձրորակ անիվներով: Ճկուն ազդանշային համակարգով /բարձր, ցածր ջերմաստիճանների/: Տարողությունը – 357 լիտր: Ներքին պահեստային տարողությունը – 212 լիտր: Ջերմաստիճանը՝ +4°C: Ջերմաստիճանի տվիչները – 4: Կոմպրեսոր – Secop: Էկոլոգիապես անվտանգ սառեցնող հովացուցիչ/ Refrigerant - R600a: Աղմուկի մակարդակ - 55 dB: Հզորությունը, Կվ/24ժ -2.40: Հզորությունը , Կվ/տարի 876: Էլ.սնուցումը 220-240Վ 50/60 Հց: Շարժական 4 անիվների վրա: Ուղղահայաց շարժական 10 դարակ: Ավտոմատ հալեցում: USB port առկայություն /որը տալիս է հնարավորություն գրանցվող տվյալների արտահանման/: Տվյալների փոխանցման միացում – MODBUS կամ համարժեք: Թվային հսկիչ XW737K կամ համարժեք: Սարքը համալրված է հեղուկ-բյուրեղային դիսպլեյով: Տվյալների գրանցման հնարավորություն մինչև 35000 գրանցում: Անալոգային աղյուսակի ձայնագրման հնարավորություն: Արտաքին չափսերը՝ բարձրությունը -2000մմ, բարձրությունը անիվների հետ -2055մմ, լայնքը -600մմ, Խորությունը -580մմ: Քաշը – ոչ ավել քան՝ 125կգ: Ներքին չափսերը՝ բարձրություն առնվազն-1490 մմ, լայնքը առնվազն -493մմ, խորությունը առնվազն -460մմ: Մեկուսացումը՝ 50մմ: Տեսակը՝ PUR: Մաքսիմալ խոնավության աստիճանը70%: Դարակի մաքսիմալ տարողությունը՝ 16կգ: Ընդհանուր բեռնվածությունը՝ 160 կգ: Ներքին օդի բաշխումը՝ mono air stream: Շարժիչների քանակը՝ ոչ ավել քան 1 հատ: Սերտիֆիկատների առկայություն՝ Medical device certification 93/42/EEC ISO 9001, 14001&18001 OHSAS Certified: Հատ 1 |  |  |
|  |  | Սառնարան երկխցիկանի: Երկդռնանի DeFrost սառնարան էլեկտրամեխանիկական կառավարումով, խցիկների քանակը 2, ընդհանուր ծավալը 248լ, որից սառնարանի ծավալը 181լ, իսկ սառցախցիկի ծավալը 67լ, Էներգիայի ծախսը 305 կՎտ/տարի, գույնը սպիտակ, ներքին լուսավորությունով, դարակների քանակը 4, սառույցի տարայով, չափերը ոչ ավել քան 600x1700x600մմ: Հատ 3 |  |  |
|  |  | Բժշկական սառցարան /-10°C մինչև -45°C/ պլազմաների արագ սառեցնելու համար: Նախատեսված է պլազմաների արագ սառեցման համար: Բարձր հզորոթյան, կոմպակտ կառուցվածք: Արտաքին մասը՝ PVC գալվանիզացված պողպատից, ներքին մասը՝ չժանգոտող պողպատից: Մեծ LCD էկրան, որը ցույց է տալիս ջերմաստիճանի փոփոխման ժամանակացույցը, որի տվյալները կարելի է ներբեռնել առկա USB պորտի միջոցով: Ունի ներկառուցված ճկուն ազդանշանային համակարգ, բարձր և ցածր ջերմաստիճանների, ինչպես նաև դռան: Սարքը ինտեգրված է պահուստային մարտկոցներով, մարտկոցների աշխատանքային ժամանակը առանց հոսանքի առնվազն 50 ժամ: Հեշտ տեղափոխման համար համալրված բարձրորակ անիվներով: Ճկուն ազդանշային համակարգով /բարձր, ցածր ջերմաստիճանների/: Էներգոխնայող, թվայնացված, խցիկը LED լուսավորումով, որը հնարավորություն է տալիս հստակ տեսնելու պահպանվող արյան պարկերը: Տարողությունը – 253 լիտր: Ներքին պահեստային տարողությունը –236 լիտր: Ջերմաստիճանը՝ -10-45°C: Ջերմաստիճանի տվիչները – 1: Կոմպրեսոր – Secop: Էկոլոգիապես անվտանգ սառեցնող հովացուցիչ/ Refrigerant - nature-R: Աղմուկի մակարդակ - ≤60dB: Հզորությունը, Կվ/24ժ -5.5: Հզորությունը , Կվ/տարի 2008: Էլ.սնուցումը 220-240Վ 50/60 Հց: Շարժական 4 անիվների վրա: Սառցարանը համալրված է շարժական չժանգոտվող մետաղից 5 դարակաշարով: Դարակաշարերի ընդհանուր տարողունակությունը՝ 450մլ-ց տարողությամբ առնվազն 165 պլազմայի համար նախատեսված փաթեթներով պահպանելու հնարավորություն; Դարակաշարերում փորձանոթներով պլազմայի պահելու հնարավորություն, հնարավոր տարբերակներ: 1. 18 դարակաշար 50մմ բարձրության՝ 144 պլազմայի պահատուփ - 10 դարակաշար 75մմ բարձրության՝ 84 պահատուփ - 8 դարակաշար 100մմ բարձրության՝ 60 պահատուփ Դարակաշարերում շշաձև տարաներով պլազմայի պահելու հնարավորություն, հնարավոր տարբերակներ: - 18 դարակաշար 50մմ բարձրության՝ 11600 հատ - 10 դարակաշար 75մմ բարձրության՝ 6800 հատ - 8 դարակաշար 100մմ բարձրության՝ 4800 հատ Ավտոմատ կամ ձեռքով հալեցում: USB port առկայություն /որը տալիս է հնարավորություն գրանցված տվյալների արտահանման/: Տվյալների փոխանցման միացում – MODBUS կամ համարժեք: Թվային հսկիչ XW737K կամ համարժեք: Սարքը համալրված է hեղուկ-բյուրեղային դիսպլեյով: Տվյալների գրանցման հնարավորություն մինչև 35000 գրանցում: Անալոգային աղյուսակի ձայնագրման հնարավորություն: Արտաքին չափսերը՝ բարձրությունը -2000մմ, բարձրությունը անիվների հետ -2055մմ, լայնքը -600մմ, խորությունը -580մմ: Քաշը – ոչ ավել քան՝ 122կգ: Ներքին չափսերը՝ բարձրություն առնվազն-1435մմ, լայնքը առնվազն -435մմ, խորությունը առնվազն -400մմ: Մեկուսացումը՝ 80մմ: Տեսակը՝ PUR: Մաքսիմալ խոնավության աստիճանը ≤5%: Դարակի մաքսիմալ տարողությունը՝ 15կգ: Ընդհանուր բեռնվածությունը՝ 75 կգ: Շարժիչների քանակը՝ ոչ ավել քան 1 հատ: Դռան վակումային համակարգը՝ ավտոմատ: Սերտիֆիկատների առկայություն՝ ISO 9001, 14001&18001 OHSAS Certified: Հատ 1 |  |  |
|  |  | Մոնիտոր/հեռուստացույց: Մոնիտոր /հեռուստացույցի տեսակը LED, Սմարթ TV Android համակարգով, անկյունագիծ 32 դյույմ / 81 սմ կետայնություն 1366x768 փիքսել, շարժման հաճախականություն 60 Հց, դինամիկ կոնտրաստի հարաբերություն 30000:1, դոլբի համակարգ, SRS, սուդիո ձայն 20Վտ, WiFi, LAN, HDMI, USB, ԱՀ մուտք, Տելետեքստ (TXT), փոխանցման ազդանշանի տեսակը DVB - T2, Էներգիայի ծախսը 45 կՎտ/տարի, քաշը 4,56 կգ: Հատ 2 |  |  |
|  |  | Հատակին կանգնած մեծ հզորության սառեցնող ցենտրիֆուգա: Միկրոհամակարգչային ղեկավարում, տառաթվային LED/հեղուկա-բյուրեղային/ ցուցասարք, որը ցույց է տալիս ներկայիս ժամանակը, արագությունը և RCV պարամետրերը, ինչպես նաև սխալ ընտրված կոդը ֆրիոնով սառեցման համակարգ և նախնական սառեցման գործառույթ: Կափարիչի վրա գտնվող էկրան, որի միջոցով հնարավոր է չափաբերել արագությունը կամ աղմուկի ստուգումը: Ժամանակաչափ հետհաշվարկի / 0-ից բարձր և արագացում / դանդաղեցումը ըստ ընտրության: Կափարիչի ավտոմատ բլոկավորում: Ավտոմատ ցենտրիֆուգման դադարեցում կափարիչի բացման ժամանակ: Կափարիչի վթարային ապաբլոկավորում, Էլ. սնուցումն անջատելիս: Կափարիչի հիդրավլիկ համակարգ սահուն փակելու և բացելու համար: CFC ազատ սառեցնող համակարգ նախասառեցման ֆունկցիայով: Ցենտրիֆուգայի խցիկը - չժանգոտող մետաղից: Թափահարող ռոտոր: Արագությունը- 6000 rmp/ պտույտ/րոպեում/ կարգավորելի: Ռոտորի տարողունակությունը - 4*1000մլ: Առավելագույն - RCF 3950xg կարգավորելի: Աղմուկը - ≤ 58db: Ընտրվող ժամանակի միջակայքը - 1-99 րոպե կարգավորելի: Ջերմաստիճանը (℃) -20 ℃ ~ + 40 ℃ կարգավորելի: Արագության ճշգրտությունը ՝ 20 պ / րոպե: Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ 1℃; Էլեկտրոսնուցումը – 220-240Վ, 50/60Հց, 20Ա; Ցենտրիֆուգայի արտաքին չափերը ոչ ավել քան /Լ* Խ * Բ/ 630*730*1060 մմ: Քաշը ոչ ավել քան 190կգ; Ունի ISO 13485 և CE հավաստագրեր: Հատ 2 |  |  |
|  |  | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ: Լաբորատոր ցենտրիֆուգա, միկրոհամակարգչային ղեկավարումով: Դիսպլեյ՝ տարաթվային երկու դիսպլեյով, որոնք ցույց են տալիս ներկայիս ժամանակը, արագությունը , RCF պարամետրները և սխալի կոդը: Շարժիչ՝ Brushless DC Motor տեսակի: Ռոտոր՝ ֆիքսված, անկյունը 25°: Անհավասարակշռության ավտոմատ կարգավորող դետեկտորի առկայություն: Խցիկ՝ չժանգոտող մետաղից: Կափարիչ՝ կափարիչը պետք է ունենա էկրան արագությունը և աղմուկը ստուգաչափելու համար: Կափարիչի ավտոմատ բլոկավորում մինչև ռոտորի լրիվ կանգը: Կափարիչի մեխանիկական ապաբլոկավորում, էլ. Սնուցման խափանման ժամանակ: Արագություն՝ առավելյագույնը 6500 պտ/րոպե, կարգավորվող: Արագության ճշտությունը՝ ± 100 պտ: Մաքսիմալ RCF (Առանձնացնող գործոնի ցանկալի արժեք (գ)) 3684xգ: Արագացման ժամանակը՝ առավելյագույնը 25վ: Դանդաղեցման ժամանակ՝ առավելյագույնը 39վ: Ժամանակի ցուցիչ՝ 0-30 րոպե կարգավորվող,“անսահման” րեժիմով: Տարողականություն՝ առավելագույնը 6 x 15մլ: Փորձանոթի ադապտեր՝ Ադապտերների առկայություն 10մլ, 7մլ, 5մլ, 2մլ և 1.5 մլ փորձանոթների համար: Աղմուկ ՝ առավելագույնը 60db: Էլեկտրոսնուցում՝ մուտք 100-230 VAC, 50/60Hz, ելք 24 VDC: Չափ՝ ոչ ավել քան 260x244x203մմ: Քաշ՝ ոչ ավել քան 4կգ; Որակի հավաստագրերի առկայություն (ISO 9001, EC declaration): Հատ 1 |  |  |
|  |  | Ջրային բաղնիք: 11 Լիտր Ջերմաստիճանային տիրույթ և Ճշտությունը 5 °C-100 °C ±0.1 °C Ջերմաստիճանի միօրինակություն և փորձ․ ±0.1 °C Ջեռուցման հզորություն 1կՎտ Թայմեր և ազդանշան /ալարմ/ 99 ժ 59 ր / էկրան թվային LCD back-light ֆունկցիայով Թվային վերահսկիչ քայլային անջատիչով Ապահով շրջապտույտ, տվիչի սխալի զգայուն որոշում Ներառյալ ՝ 1. չժանգոտվող պողպատից կափարիչ 2. մետաղյա կափարիչ չորս օղակներով 3. փորձանոթների շտատիվ / d=17մմ, d=32մմ/ չժանգոտվող պողպատից։ Չափսեր ոչ ավել քան 302x240x150 / էֆեկտիվ տարածություն / ներքին 302x240xh150mm արտաքին 325x265xh260 1 ֆազ, 230 Վ: Հատ 1 |  |  |
|  |  | Հիվանդի հետազոտման թախտ: Պատրաստված չժանգոտվող խռոմապատ խողովակից: Կարգավորվող գլխամաս: Թախտի մակերեսը պատված է լվացվող և հրակայուն պլաստիկ նյութից: Համալրված է թղթի բռնակով: Չափերը՝ 180x60x80սմ: Հատ 2 |  |  |
|  |  | Բժշկական սառնարան պայուսակ: Նախատեսված պատվաստանյութերի, շիճուկների, ոչ ջերմակայուն դեղերի և իմունոկենսաբանական պատրաստուկների, արյան և նրա բաղադրիչների, փոխարինիչների, անհատական փաթեթավորման ժամանակավոր պահման և տեղափոխման համար: Սառնարան պայուսակը պատրաստված է լցված կարծր պոլիուրեթանից, գերազանց ջերմամեկուսացված է և ունի հակահարվածային ամրություն: Դատարկ սառնարանի ներքին ծավալը – 24,4 լիտր:Արտաքին չափերը - 500 x 360 x 360 մմ: Ներքին չափերը - 380 x 230 x 270 մմ: Պատերի հաստությունը 60 մմ:Դատարկ սառնարանի քաշը -3,5 կգ:Սառնարանի ճիշտ շահագորխման համար նախատեսված 17 հատ սառեցնող սառցե տարաներ՝ խլադոէլեմենտներ: Ներքին չափերը /հաշվի առնելով առաջարկվող սառեցնող սառցե տարաների- խլադոէլեմենտներ քանակը/ 290 x 140 x 262 մմ:Օգտակար ծավալը /հաշվի առնելով առաջարկվող սառեցնող սառցե տարաների-խլադոէլեմենտների քանակը/ – 10.6լիտր:Սառնարան պայուսակի քաշը սառեցնող սառցե տարաների- խլադոէլեմենտների հետ - 10,8 (+ 0,5) կգ: Երկողմանի բժշկական կարմիր խաչի առկայություն: Ամուր բռնակի առկայություն: Հատ 2 |  |  |
|  |  | Լաբորատոր սեղան լվացարանով: /Աշխատասեղանի երեսի մակերեսը ամբողջովին հերմետիկ պատված է չժանգոտող մետաղով: Դիմային և կողային մասերի եզրերը լամինացված են PVC-ով (0.4մմ): Սեղանի երկու դիմային կողերը բաղկացած են երկու աջ և ձախ դարակաշարերից, որոնք փակվում են աջ և ձախ դռներով: Դարակների ներքևի էլեմենտը պատրաստված է լամինացված ԴՎՊ-ից: Գույնը ըստ պատվիրատույի պահանջի: Լվացարանը՝ չժանգոտող մետաղից: Տաք և սառը ջրի համար նախատեսված ծորակի առկայություն: Պահանջվող կահույքը ամբողջովին և հերմետիկ պետք է հավաքվի արյան կետի համապատասխան աշխատասենյակում: Մասնակիցը մինչ գնային առաջարկ ներկայացնելը պետք է իրականացնի լաբորատոր սեղանի հստակ չափագրում, ելնելով իր կողմից առաջարկվող կահույքին տեղադրվող և կից բժշկական սարքավորումների չափսերից: Հատ 1 |  |  |
|  |  | Էքսֆուզիոն կահույք: Դոնորի սահմանված հետէքսֆուզիոն ժամանակահատվածի անցկացման համար նախատեսված հատուկ էքսֆուզիոն կահույք: Կահույքը նախատեսված է երկու դոնորի համար: Պահանջվող կահույքը ամբողջովին պետք է հավաքվի արյան կետի համապատասխան աշխատասենյակներում: Մասնակիցը մինչ գնային առաջարկ ներկայացնելը պետք է իրականացնի էքսֆուզիոն կահույքի հստակ չափագրում, ելնելով իր կողմից առաջարկվող կահույքին կից տեղադրվող բժշկական սարքավորումների չափսերից: Համալիր 1 |  |  |
|  |  | Մանիպուլիացիոն սեղան: Ամբողջովին պատրաստված 2մմ չժանգոտող մետաղից: Շարժական չորս արգելակող անիվներով: Երշերտանի: Շերտերի եզրերը արգեկակող 4սմ բարձրության: Չափսերը՝ ընդհանուր բարձրություն-120սմ, աշխատանքային բարձրություն 100սմ, երկարությունը-82սմ, լայնքը 47սմ: Հատ 2 |  |  |
|  |  | Թվային էլեկտրոնային կշեռք հասակաչափով: Հիմքը և ձողը՝ մետաղյա քառակուսի: Հարթակի չափսերը 280x320x45մմ: Կշռում է - մինչև 0-200կգ: Կշեռքի աստիճանավորումը -100գր: LCD էկրան – 96X30 մմ: Հասակաչափը – Հիմքը և ձողը՝ մետաղյա քառակուսի: Ձողի բարձրությունը՝ կարգավորվող 85-210սմ: Աստիճանավորման ճշտությունը՝ 1մմ: Հիմքի չափսերը 280x320x45մմ: Հատ 1 |  |  |
|  |  | Շարժական փոխներարկման շտատիվ: Շտատիվը՝ քրոմապատ մետաղից, չորս կեռանի, բարձրությունը կարգավորվող 115-220սմ: Շարժական՝ 5 անիվների վրա: Հատ 2 |  |  |
|  |  | Շարժական փեղկամիջնորդ 3 փեղկից: Էպոքսիդապատված խողովակ, լվացվող և հրակայուն պլաստիկ վարագույր, ամրացված 50մմ-ց անիվների վրա, Չափսերը 172x50x180 սմ: Հատ 2 |  |  |
|  |  | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ: Դեղատուփ պլաստիկ նյութից պատրաստաված: Պարունակությունը մեկանգամյա օգտագործման: Նախատեսված 3 անձի համար: Դեղատուփը զինված է բոլոր սահմանված անհրաժեշտ մեկանգամյա օգտագործման պարագաներով: Չափսերը ոչ ավել քան 24 x 19 x 8,5 սմ: Հատ 1 |  |  |
|  |  | Առաջին օգնության դեղորայքի պահարան: Պատին ամրացվող մետաղյա պահարան, էպոքսիդապատված, սպիտակ, երկդռնանի, փակվող: Դեղորայքի պահարանի պարունակությունը նախատեսված է 25 անձի համար: Պահարանը զինված է բոլոր սահմանված անհրաժեշտ օգտագործման պարագաներով նախատեսված 25 անձի համար: Չափսերը ոչ ավել քան 34 x 18 x 46 սմ: Հատ 1 |  |  |
|  |  | Հիվանդի կարդիոմոնիտոր: Ընդհանուր դրույթներ՝ Ոչ պակաս, քան 12.1" բարձր պայծառության TFT LCD գունավոր դիսփլեյ շարժական ռացիոնալ, հարմար դիզայն, մեծ ցուցանիշերով էկրան, ԷՍԳ 7-lead ցուցադրումը 1 էկրանի վրա 480-ժամյա կամ ավել գրաֆիկական ու աղյուսակային գրանցում և տեղեկատվության պահպանում, համատեղելի և ինքնուրույն օգտագործվող 5-lead ԷԿԳ մալուխ: Ոչ ինվազիվ արյան ճնշաչափման (NIBP) երկակի գերճնշման պաշտպանություն դեֆիբրիլյացիոն միջամտությունների, բարձր հաճախականության հոսանքների ժամանակ ապահովություն աշխատանքի առանձնացված բուֆերային ռեժիմ Ցանցային կարողությունները 3/5 Lead ԷՍԳ, RESP, SPO2, NIBP, TEMP Հավելյալ հնարավոր պարամետրեր և կոնֆիգուրացիա 2-IBP, 2-TEMP, 12-lead ԷՍԳ, EtCO2 Մոնիտորինգային համակարգին միանալու հնարավորություն ապահովված երկու USB ծրագրային բանալիներով Հակա-էլեկտրոշոկային տեսակը՝ I դասի սարքավորումներ, ներքին հզորությամբ սարքավորումներ EMC տեսակը՝ Դաս A Հակա-էլէկտրոշոկային աստիճանը՝ ԷՍԳ (RESP), SpO2, NIBP, IBP, TEMP, CO2 CF Մոնիտորի քաշը՝ ոչ ավել, քան 6կգ. Ջերմաստիճանը՝ Աշխատանքային՝ +5 - +40օC ներառող տիրույթ Տեղափոխում և պահպանում՝ -20 - +60օC ներառող տիրույթ Խոնավություն՝ Աշխատանքային՝ <80% Տեղափոխում և պահպանում՝ <80% (չկոնդենսացվող) Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ Աշխատանքային՝ -500-ից մինչև 4.600մ. Տեղափոխում և պահպանում՝ -500 մինչև 13.000մ. Էկրան՝ ոչ պակաս, քան 12.1" գունավոր էկրան, TFT, LCD Ազդանշանային համակարգ՝ 8 ալիքային ազդանշան զգուշացնող ցուցիչ LCD-ի վրա հզորության/Էներգիայի ցուցիչ LCD-ի վրա մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչ ոչ պակաս, քան 3 ազդանշանային ձայնային ռեժիմներ Արտաքին դիսփլեյ՝ Ստանդարտ VGA կամ USB ԷՍԳ արդյունքները՝ BNC Ամպլիտուդ՝ 1mV Իմպեդանս՝ 50Ω Մեկ հապաղումը / ուշացումը՝ ≤20mS Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող 3.6A/Hr 7.4V Li մարտկոց: Աշխատանքային ժամանակը նորմալ օգտագործման դեպքում ամբողջական լիցքավորումից հետո ոչ պակաս, քան 120ր. մարտկոցի լիցքաթափման առաջին ազդանշանից հետո սարքը աշխատանքային ժամանակը 5 րոպե: Տպիչ (Optional)՝ Տպիչի լայնությունը՝ 48մմ Թղթի արագությունը՝ 25/50 մմ/վ Ուղիների քանակը՝ 2 Տվյալների պահպանում՝ Գրանցված տվյալների արտահանում՝ կարճ՝ ոչ պակաս, քան 1ժ, 1վրկ. երկար՝ ոչ պակաս, քան 72ժ, 1ր. Գրանցված ահազանգման ազդանշանների վերանայում՝ Ոչ պակաս, քան 70 ահազանգի գրանցում բոլոր պարամետրերի համար և 8/16/32 վայրկյան ձևավորված ալիքների փոխանցման համար: Ոչ ինվազիվ ճնշումը (NIBP)՝ 400 NIBP չափման տվյալներ ԷՍԳ՝ Արտածումների ռեժիմ՝ - 5Leads (R.N.F.N.C կամ RA, LA, LL, RL, V) - 2) 3 Leads (R.N.F.N.C կամ RA, LA, LL) Արտածումների ընտրություն՝ - I, II, III, avR, avL, avF, V - 2) I, II, III Ալիքի ձևը՝ - 2 ուղի - 1 ուղի Ուժեղացում` x2.5mm/mV, x5.0mm/mV, x10mm/mV, x20mm/mV Սրտի զարկերի չափման և ազդանշանային տիրույթը ` մեծահասակների համար՝ 15-300զ/ր նորածինների/երեխաների համար ՝ 15-350զ/ր Հստակությունը` ±1% կամ ±1զ/ր Զգայունությունը` >200uVP-P Դիֆերենցիալ մուտքային իմպեդանս` ~ 5MΩ CMRR` Մոնիտոր >105dB Գործողություն >105dB Ախտորոշում >85dB Էլեկտրոդների չեզոքացման պոտենցիալ` ±300mV Միջին արտահոսք` <10uA Բազային վերականգնում` <3վրկ. դեֆիբրիլյացիայից հետո ԷՍԳ ազդանշանային սահմանները` ±8mV(Vp-P) Թողունակությունը` 1 ~ 20Hz (+0.4dB-3dB) 0.5Hz ~ 40Hz (+0.4dB-3dB) 0.05Hz ~ 75Hz (+0.4dB-3dB) 76Hz~ 150Hz (+0.4dB-3dB) Ստուգաճշտման ազդանշան` 1mV (Vp-P) ±5% հստակություն ST սեգմենտի մոնիտորինգի չափման և ազդանշանային տիրույթը` -2.0 ~ + 2.0mV ARR հայտնաբերման տեսակը` ASYSTOLE, VFIBNTAC, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT>2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP, PNC Ազդանշան` առկայություն Վերանայման ֆունկցիա` առկայուն Շնչառություն՝ Մեթոդ` R-F (RA-LL) միջև իմպեդանս Դիֆերենցիալ մուտքային իմպեդանս`>2.5 MΩ Իմպեդանսի չափման տիրույթ ` 0.3 ~ 5.0Ω Հիմնական իմպեդանսի տիրույթ` 0.1 ~ 2.5 kΩ Թողունակություն` 0.3 ~ 2.5 Hz Շնչառության չափման տիրույթ` 0 ~ 120 rpm Չափման և ազդանշանային տիրույթը` Նեո/մանկ. 0 ~ 150rpm Չափման քայլը՝ 1rpm հստակություն՝ ±2rpm Ապնոէի ահազանգ՝ 10 ~ 40S NIBP՝ Մեթոդ` Օսցիլոմետրիկ Ռեժիմ` Manual, Auto, STAT Չափման ինտերվալը AUTO ռեժիմում` 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480,760 Min Չափման ինտերվալը ստատիկ ռեժիմում` 5Min Սրտի զարկերի հաճախականության և ահազանգման տիրույթը` 40 ~ 240bpm Ահազանգի տեսակը` SYS, DIA, MEAN Ահազանգի ձևը՝ Ոչ պակաս, քան մեծահասակների ռեժիմում՝ SYS: 40 ~270mmHg DIA: 10~215mmHg MEAN: 20~235mmHg երեխաների ռեժիմում՝ SYS: 40 ~270mmHg DIA: 10~150mmHg MEAN: 20~165mmHg նեոնատալ ռեժիմում՝ SYS: 40 ~135mmHg DIA: 10~100mmHg MEAN: 20~110mmHg Չափման քայլը` 1mmHg Առավելագույն սխալը` ±5mmHg Առավելագույն շեղումը` ±8mmHg Գերճնշման պաշտպանության` Ոչ պակաս, քան՝ մեծահասակների ռեժիմում՝ 297 ± 3mmHg երեխաների ռեժիմում՝ 240 ±3mmHg նեոնատալ ռեժիմում՝ 147 ±3mmHg SpO2՝ Չափման տիրույթը` 0 ~ 100% Ահազանգի տիրույթը` 0 ~ 100% ծրագրավորման հնարավորությամբ Չափման քայլը` 1% Հստակություն` 70~100%±2% 0~69% ոչ սպեցիֆիկ Ակտուալիզացիայի ինտերվալը` մոտ 1վրկ. Ազդանշանային ուշացումը` 10 վրկ. Սրտի զարկերի հաճախականության և ահազանգման տիրույթը` ոչ պակաս, քան 0 ~ 250bpm Սրտի զարկերի չափման քայլը` 1bpm Հստակություն` ± 2 bpm Ջերմաստիճան՝ Ուղի ` 2 Չափման և ահազանգման տիրույթը` ոչ պակաս, քան՝ 0~50oC Ջերմաստիճանի չափման քայլը` 0.1օC Հստակություն` ±0.1օC Ակտուալիզացիայի ինտերվալը` մոտ 1վրկ. Ժամանակի միջինացված հաստատունը` <10վրկ. IBP (Optional)՝ Ուղի ` 2 Մակնշում` ART, PA0000CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 Չափման և ահազանգման տիրույթը` Ոչ պակաս, քան՝ ART: -50~350mmHg PA: -6~120mmHg CVP/RAP/LAP/ICP` Ոչ պակաս, քան՝ -10~40mmHg P1/P2` Ոչ պակաս, քան՝ -10~300mmHg Սենսորի զգայունությունը` Ոչ պակաս, քան՝ 5uV/V/mmHg Իմպեդանս` Ոչ պակաս, քան՝ 300~3000Ω Չափման քայլը` 1mmHg Հստակություն` ±2% կամ 1mm Ակտուալիզացիայի ինտերվալը` մոտ 1վրկ. EtCO2 (Optional)՝ Մեթոդ` ինֆրակարմիր ճառագայթների կլանման մեթոդ Չափման ռեժիմ` Հիմնական հոսք կամ Կողմնային հոսքի (ըստ ընտրության) Sidestream ռեժիմում միավոր գազի հոսքի արագությունը` ոչ պակաս, քան 50ml/min Չափման տիրույթը` Ոչ պակաս, քան՝ CO2: 0~150mmHg INSCO2: 0~150mmHg AwRR: 0~150rpm Չափման քայլը` CO2: 0.1mmHg(0~69mmHg), 0.25mmHg(70~150mmHg) INSCO2: 0.1mmHg(0~69mmHg), 0.25mmHg(70~150mmHg) Հստակությունը` ±2mmHg, 0~40mmHg ±5% արտացոլվածից 41~70mmHg ±8% արտացոլվածից 71~100mmHg ±10% արտացոլվածից 101~150mmHg AwRR ` ±1rpm EtCO2 (OPTIONAL)՝ Մեթոդ` ինֆրակարմիր ճառագայթների կլանման մեթոդ Չափման ռեժիմ` Հիմնական հոսք կամ Կողմնային հոսքի (ըստ ընտրության) Sidestream ռեժիմում միավոր գազի հոսքի արագությունը` ոչ պակաս, քան 50ml/min Չափման տիրույթը` Ոչ պակաս, քան՝ CO2: 0~150mmHg INSCO2: 0~150mmHg AwRR: 0~150rpm Չափման քայլը` CO2: 0.1mmHg(0~69mmHg), 0.25mmHg(70~150mmHg) INSCO2: 0.1mmHg(0~69mmHg), 0.25mmHg(70~150mmHg) Հստակությունը` ±2mmHg, 0~40mmHg ±5% արտացոլվածից 41~70mmHg ±8% արտացոլվածից 71~100mmHg ±10% արտացոլվածից 101~150mmHg Կիրառումը՝ Հիմնական հոսքի ռեժիմի դեպքում` Կապնոգրամման արտացոլվում է ոչ ավել քան 15վրկ. 25 oC ջերմաստիճանային պայմաններում, ամբողջական սպեցիֆիկացիաները 2 րոպեի ընթացքում Կողմնային հոսքի ռեժիմի դեպքում` Կապնոգրամման արտացոլվում է ոչ ավել քան 20վրկ. 25 oC ջերմաստիճանային պայմաններում, ամբողջական սպեցիֆիկացիաները 2 րոպեի ընթացքում Հիմնական հոսքի բարձրացման ժամանակը` ոչ ավել քան 60մ/վ մեծահասակների բազմակի օգտագործվող կամ մեկանգամյա օգտագործման օդի հոսքի ադապտերով Կողմնային հոսքի ուշացման ժամանակը`ոչ ավել, քան 2~3վրկ. Ազդանշանային տիրույթը` Ոչ պակաս, քան՝ CO2: 0~150mmHg INSCO2: 0~150mmHg AwRR: 2~150bpm Շնչարգելության ազդանշանի ուշացումը` Ոչ ավել, քան՝ AwRR: 10~60վրկ Սերտիֆիկացիա և միջազգային ստանդարտներին համապատասխանություն` CE Mark(Device), ISO 13485 (manufacturer): Հատ 2 |  |  |
|  |  | ԱՍԱ (Անխափան սնուցման աղբյուր), 10կՎԱ, ներառյալ ստատիկ բայպաս (զուգահոսագիծ), սպասարկման բայպաս և ներկառուցված մարտկոցներ: Մարտկոցների տեսակը` VRLA, քանակը` 16 հատ լարումը` 12V, ունակությունը` 9Աժ: Ամբողջական IGBT իրական on-line կրկնակի փոխակերպմամբ ԱՍԱ: Կրկնակի փոխակերպման բարձր էֆեկտիվություն 97% բեռնվածության դեպքում`94,5%: Մարտկոցները պետք է տեղակայված/ներկառուցված լինենմեկ ԱՍԱ-ի մեջ: Մուտքային պարամետրեր` -Նոմինալ մուտքային լարումը/լարման տիրույթը: 190-240Վ - Մուտքային լարման տիրույթը առանց մարտկոցների լիցքաթափման: 190-240Վ, - Նոմինալ մուտքային հաճախականությունը`50/60 Հց, - մուտքային հաճախականության տիրույթը`40/60Հց, - Հզորության գործակից > 0.99, - Մուտքային հոսանքի աղավաղում THDi`<2% Ելքային պարամետրեր` - Նոմինալ ելքային լարում`190-240վ, - Նոմինալ ակտիվ հզորությունը`9կՎտ, - Նոմինալ ելքային հաճախականություն`50/60 Հց, - Ելքային հզորության գործակիցը= 0.9, - Ելքային հոսանքի ազավաղում THDv94.5% գծային բեռի դեպքում` 2%, - Ինվերտերի գերբեռնման ունակությունը` 105% - 40 րոպե, 125% - 5 րոպե, 150% - 1 րոպե, >150% - 200 մվ Բազմալեզու LCD օգտագործողի ինտերֆեյսը թույլ է տալիս անմիջական կառավարել և հսկել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Իրադարձությունների պատմության գրանցում` - Իրադարձությունների պատմության գրանցման մենյուն պետք է ցուցադրվի անմիջապես երբ սխալմունքը վերջացել էսկզբից մինչև վերջ: Ֆորմատը` կանգնած հատակին ԱՍԱ: ԱՍԱ-ի չափը, բարձրություն x լայնություն x խորություն, ոչ ավել`86 x 430 x 585 մմ: ԱՍԱ-ի քաշը առանց մարտկոցների, ոչ ավել`16կգ: ԱՍԱ-ի պաշտպանվածության մակարդակը IEC (60529)` IP20, ԱՍԱ-ի ընդհանուր պահանջները և անվտանգության պահանջները` EN/IEC/AS 62040-1, ԱՍԱ-ի էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջները` EN/IEC/AS 62040-2, ԱՍԱ-ի դասակարգումը ըստ CEI EN 6240-3` VFI-SS-111 Ավտոմատ անջատիչ՝ համապատասխան հզորության, ներառում է բոլոր մոնտաժման աշխատանքները և անհրաժեշտ մոնտաժման համար ծախսանյութերը: Ինդիկատոր /Indicator, Color Red, Triple, 230V, DIN, 1 Module/: Անհրաժեշտ ISO և CE սերտիֆիկատների առկայություն: Երաշխիքը ներառում է նաև խափանված մարտկոցների տրամադրում և փոխարինում, պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում: Հատ 1 |  |  |

*Չափաբաժնի գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով համաձայն հավելված 4-ի (ինքնաարժեք,շահույթ, ԱԱՀ): Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է սույն հավելվածի կից հավելված 1.1-ի համապատասխան տողերի ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.1-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս:

*Պարտադիր պայման է՝ապրանքների չօգտագործված լինելը:

*Պահանջվող գնման առարկայի համար, մասնակցի առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը  տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

*Սարքավորումների  մատակարարումը, տեղադրումը, մոնտաժը և կարգավորումը պետք է իրականացվի պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 40 օրացույցային օրում:  Էլ.սնուցումով աշխատող բոլոր սարքավորումները պետք է միացվեն պահանջվող հզորությամբ մեկ անխափան սնուցման սարքին: Բոլոր նշված սարքավորումները պետք է տեղադրվեն և մոնտաժվեն մարդու արյան դոնորության և փոխներարկումային կետի համար նախատեսված տարածքներում: Մասնակիցները մինչ հայտ ներկայացնելը կարող են ծանոթանալ վերոնշյալ  տարածքներին:

*1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից  ճանաչվելու դեպքում մասնակիցը  իր կողմից հաստատված` հայտով առաջարկված ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը ներկայացնելուց բացի, պարտադիր պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական անձնագրերը, որոնք հիմք կհանդիսանան առաջարկվող ապրանքատեսակների համարժեքությունը որոշելու համար։

*Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

*Ներկայացված սարքավորումների և պարագաների հավաքածուն չի կարող ներկայացվել գնման նույն ընթացակարգի առանձին չափաբաժիններով, քանի որ ցանկացած չափաբաժնի չկայացման արդյունքում սահմանված ժամկետում արյան դոնորության և փոխներարկումային կետը չի կարող իրականացնել իր գործունեությունը արյան դոնորության և փոխներարկումային բուժօգնության վերաբերյալ գործող իրավական ակտերով սահմանված նորմերին համապատասխան:

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |