## տեխ բնութ
Հավելված N1 --- ---------------- 2014 թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-11/16-3-(ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Չ/Հ | Անվանում | Բնութագիր* |  | Բաղադրիչների քանակ | Չ/Մ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ԿԱՏԱՐԱԿՏԱՅԻ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ, ՕՍՑԻԼՅԱՏՈՐ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԻ ՖԱԿՈԷՄՈՒԼՍԻՖԻԿԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕՖՏԱԼՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ |  | Հեղուկ-բյուրեղային սենսորային էկրանի առկայությունը` 15 դյույմից ոչ պակաս չափսերով | 1 | Հավաքածու
Կատարակտայի օսցիլյատոր և երկայնակի ֆակոէմուլսիֆիկացիա իրականացնելու համար ինտեգրարային մոդուլի առկայություն
Ռուսալեզու ինտերֆեյսի և ձայնային ուղեկցության առկայությունը
Առաջնային վիտրեկտոմիայի ինտեգրված գերձայնային /հատումների հաճախականությունը րոպեում 2000 ոչ պակաս/ մոդուլի առկայություն ` սարքի սեղմակով այն կառավարելու հնարավորությամբ
Բիպոլար կոագուլյացիայի ինտեգրված մոդուլի առկայություն` կոնսոլի էկրանին չափորոշիչների արտաբերմամբ և սարքի սեղմակով այն կառավարելու հնարավորությամբ
Ինտրաօկուլյար ոսպնյակների ավտոմատացված ինպլանտացման ինտեգրված մոդուլի առկայություն` ոտքով կառավարվող սարքի սեղմակով
Անիվների վրա շարժական հիմքի առկայություն` դրանք ֆիքսելու և դրանց շարժումների ուղղվածությունը սահմանափակելու հնարավորությամբ
Հիմքը պետք է ունենա իրրիգացիոն լուծույթի բարձրությունը կարգավորող ավտոմատ համակարգ` սարքի սեղմակից
Համակարգը չպետք է պահանջի միացում սեղմված օդի արտաքին աղբյուրներին:
|  | Հեռակառավարման վահանակ` լուսավորմամբ | Առանց լարի (բոլոր ֆունկցիաները ակտիվացնելու հնարավորությամբ): Պետք է ունենա վահանակի կոճակների ինտեգրված լուսավորում` վիրահատարանում թույլ լուսավորության պայմաններում կիրառման համար: | 1
|  | Կառավարման ոտքի սեղմակ | Լիովին վերածրագրավորվող ուղղահայաց և կողային փոխանջատիչների հետ, անհատական ադապտացվող և հարմարեցվող, համակարգի բոլոր պարամետրերին անցման հնարավորություն: | 1
|  | Ուլտրաձայնային գործարկիչ` գլխիկի օսցիլյատոր և ընդունիչ շարժումներով | Քաշը` 60գր. Ոչ ավել, երկարությույնը` 14սմ ոչ ավել, նյութը`տիտան; Երկայնակի ուլտրաձայնի աշխատանքային հաճախականությունը 40ԿՀց ոչ պակաս, կողային օսցիլյացիաների աշխատանքային հաճախականությունը` 30ԿՀց ոչ պակաս, կողային օսցիլյատորների թելերի տերմալ վնասվածության նվազեցում 2/3 | 2
|  | Ինտրաօկուլյար ոսպնյակների ինպլանտացման գործարկիչ | Ինտրաօկուլյար ոսպնյակների ինպլանտացման գործարկիչ, որը թույլ է տալիս նախատեղադրված կոնսոլի ռեժիմի միջոցով տեղադրել ինտրաօկուլար ոսպնյակները (ԻՕԼ) ոտքի սեղմակի օգնությամբ | 1
|  | Իրիգացիայի / ասպիրացիայի համար բիմանուալ գործարկիչների փաթեթ | Բյուրեղիկի կապսուլի հետին և առջևի թերթիկների բարվոք փայլացման համար բիմանուալ գործարկիչների փաթեթ, որը պետք է բաղկացած լինի իրիգացիայի գործարկչից և ասպիրացիայի գործարկչից` անցքի դիամետրը` 0.3մմ, դիստալային վերջույթին | 1
|  | Գլխիկ առաջնային վիկրեկտոմիայի համար | Համատեղելիություն իրիգացիայի և ասպիրացիայի հետ, հատումների առավելագույն հաճախականությունը 2000հ/ր ոչ պակաս, ստերիլ է և պատրաստ է անմիջապես օգտագործման վիրահատական պայմաններում: | 12
|  | Փաթեթավորում – կասետա խողովակներով, հերմետիկ, վակուումի և իրիգացիայի սենսորներով, կոմպլեկտում Ու/Ձ գլխիկով և իրիգացիոն գործարկիչներով միկրոկոակսիալ ֆակոյի համար կտրվածքների միջոցով 2.2-2.4մմ | Կասետայի փակ, չբացվող համակարգ ճնշման և իրիգացիայի ցուցիչներով: Կոմպլեկտը պետք է լինի ստերիլ և պատրաստ անմիջապես օգտագործման վիրահատական պայմաններում: Կասետան պետք է փաթեթավորման մեջ ունենա Ու/Ձ գլխիկներ ֆակոէմուլցիֆիկացիայի համար, անցքի հատումը 30 աստիճան, կեռված դիզայն “ըստ բժիշկ Կելմանի”, դիստալ վերջույթի դիամետրը` 0.9մմ: Կասետան պետք է փաթեթավորման մեջ ունենա իրիգացիոն խողովակներ` միկրոկոակսիալ (1.6-2.4մմ կտրվածքների միջոցով) ֆակոէմուլսիֆիկացիայի համար | 30
|  | Ախտահանման սկուտեղ | Ախտահանման սկուտեղ ՈՒ/Ձ գործարկիչը ախտահանման սարքերում տեղադրելու նպատակով | 1
|  | Բանալի Ու/Ձ գլխիկների համար տիտանային բազմանգամյա | Վերաախտահանվող բազմանգամյա տիտանային բանալի Ու/Ձ գործարկչի վրա Ու/Ձ գլխիկը տեղադրելու և ապատեղադրելու համար: | 1
|  | Բիպոլար մալուխ 12 ֆուտ | Վերաախտահանվող, գերամուր | 1
|  | Բիպոլար պինցետ /նրբունելի/ | Ֆակոէմուլսիֆիկացիայի համակարգում ներդտեղադրված բիպոլար կոագուլյացիայի համար: | 1
|  | Հավասարակշռված աղային իրիգացիոն լուծույթ | Հավասարակշռված աղային իրիգացիոն լուծույթ 500մլ , պլաստիկ փաթեթով | 48
|  | Պերիստալտիկ պոմպ | Պերիստալտիկ պոմպը հանդիսանում է նախապատվելի: Առավելագույն հասանելի վակուումը թեստային ռեժիմում 750 mmHg: Վակուումի գծային կարգավորում 0-ից մինչև 650+mmHg:
|  | Բարձր հաճախականության կոագուլյացիա | Հզորության կարգավորման հնարավորություն 0-ից մինչև 100% 1%-ի հավելաճով:
|  | Առաջնային վիտրեկտոմիա | “Թաց” և “չոր” վիտրեկտոմիայի հնարավորության առկայություն, գծային կարգավորվող և ֆիքսված հաճախականությամբ 2000 հատում րոպեում պերիստալտիկ ռեժիմում:
|  | Ֆակոէմուլսիֆիկացիայի տեխնոլոգիաների աջակցում | Երկայնակի ուլտրաձայնային ֆակոէմուլսիֆիկացիայի ռեժիմները` - անընդհատ - պուլսը մինչև 100զարկ վարկյանում -պուլսային ալիքի երկարության և “հանգստի” ժամանակի կարգավորում մեկ պուլսային միացման մեջ -լուսարձակման ռեժիմ` Ու/Ձ լուսարձակման երկարության նախադրմամբ, լուսարձակումների միջև սկզբնական և վերջնական դադարի կարգավորմամբ, սեղմակի 3 դիրքերով:
Օսցիլյատոր ուլտրաձայնային ֆակոէմուլսիֆիկացիայի ռեժիմները` - անընդհատ - պուլսը մինչև 100 զարկ վարկյանում -պուլսային ալիքի երկարության և “հանգստի” ժամանակի կարգավորում մեկ պուլսային միացման մեջ -լուսարձակման ռեժիմ` Ու/Ձ լուսարձակման երկարության նախադրմամբ, լուսարձակումների միջև սկզբնական և վերջնական դադարի կարգավորմամբ, սեղմակի 3 դիրքերով:
Կոմբինացված ռեժիմի առկայությունը, որը թույլ է տալիս համադրել երկայնակի և օսցիլյատոր ուլտրաձայնի բոլոր հնարավոր ռեժիմները, մեկ գործարկչի կիրառմամբ:
Բարձր հզորության կարճ իմպուլսի փոխանցման ավտոմատացված ռեժիմի պատասխան “օկկլյուզիայի” դեպքում:
|  | Վակուումի հսկողության հնարավորություն | Վակուումի հսկողության հնարավորություն աճման գծային և ֆիքսված ռեժիմներում: Ֆակոէմուլսիֆիկացիայի ժամանակ օկկլյուզիայի արձակման պահի և արագության վերահսկողության հնարավորություն:
|  | Սարքավորման անհատական կարգավորում | Ֆունկցիաների և նրանց պարամետրերի կատարման հաջորդականության ծրագրավորման հնարավորությունն անհատական է յուրաքանչյուր վիրաբույժի համար: Սարքավորման չափորոշիչների ծրագրավորման հնարավորություն կախված կորիզի խտությունից և վիրաբույժի տեխնիկայից: Կիրառվող չափորոշիչների օգտագործումը յուրաքանչյուր վիրաբույժի համար անհատական է:
Լրացուցիչ պահանջներ
* 1.1. Կիրառման ոլորտը` օֆտալմոլոգիա; 1.2. Առաքիչը (արտադրողը) պետք է ներկայացնի` - Պարտադիր ներկայացնել օգտագործման պայմանները և տեխնիկական փաստաթղթերը; - Արտադրող ֆիրմայի փաստաթղթային նյութերը, որոնք հաստատում են ձեռք բերվող արտադրանքի տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պարամետրերը; - Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:
** եթե անվանումներում, տեխնիկական բնութագրերում առկա են առևտրային նշանին, ծագման երկրին, մոդելին կամ մակնիշին հղումներ՝ կիրառելի է կամ համարժեք արտահայտությունը:
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինինվեստբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

## գնման ժամ
Հավելված N2 --- ---------------- 2014 թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-11/16-3-(ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Չ/Հ | Գնման առարկայի անվանում | չ/մ | Քանակ | Միավորի գինը առանց ԱԱՀ | Միավորի գինը ԱԱՀ-ն ներառյալ | Նախատեսվում է ձեռք բերել 2014 թ., մասնավորապես, պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 55 օրվա ընթացքում | Ընդամենը
[7 empty] | Քանակ | Գումար առանց ԱԱՀ | Գումար ԱԱՀ-ն ներառյալ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ԿԱՏԱՐԱԿՏԱՅԻ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ, ՕՍՑԻԼՅԱՏՈՐ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԻ ՖԱԿՈԷՄՈՒԼՍԻՖԻԿԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕՖՏԱԼՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ | Հավաքածու | 1 |  |  | 1 | 1
Ընդամենը
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինինվեստբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ