## տեխ բնութ
Հավելված N1 --- ---------------- 2014 թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-11/16-1-(ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Չ/Հ | Անվանում | Բնութագիր* | Չ/Մ
1 | 2 | 3 | 4
1 | Անդրաձայնային ախտորոշման համալիր | Ժամանակակից անդրաձայնային պատկերավորման համալիր գունավոր Դոպլերով։ Ամբողջովին թվային գործընթացներ։ Համակարգի թվային կառուցվածքը պետք է ապահովի լավագույն դասի պատկերում։ Բազմաճառագայթ տեխնոլոգիան պետք է ապահովի զուգահեռ ազդանշանի մշակման համար բարձր ժամանակային լուծանելիություն բոլոր ռեժիմներում։. Կլինիկական կիրառումները՝ • Abdomen • Renal • OB/GYN • Early Obstetrics • Small Parts • Musculoskeletal • Cardiac Screening • Vascular • Emergency Medicine • Reproductive Medicine Ծրագրային ապահովման փաթեթները անպայմանորեն պետք է ներառեն՝ • Color Imaging • Phased Array Imaging • Phase-inversion tissue harmonic imaging • Tissue gray scale optimization technology • Real-time 3D imaging /4D/ • Դուպլեքս և տրիպլեքս ռեժիմներ • Գունավոր քարտեզավորում • Թվային կիզակետում • Ստանդարտ բոլոր հավելվածները չափումների, վերլուծոթյունների և փաստագրումների համար։ • DICOM 3.0 ֆորմատ Լրացուցիչ բնութագրեր՝ «Վիրտուալ Ֆորմատ Պատկերում» որը մեկ սեղմակոճակի միջոցով մեծացնում է անատոմիական տեղեկատվությունը , տրամադրելով trapezoidal եւ steered 2D պատկերի ձեւաչափեր գծային տվիչով։ Հյուսվածքների Բարեկազմ Պատկերում (thi) հասանելի որպես տարբերակ հետագա բարձրացման պատկերի բանաձեւ, մասնավորապես, դժվար-to-պատկերով հիվանդների. Տվիչները ՝ Պետք է պատրաստված լինեն Hanafy Lens ակուստիկ տեխնոլոգիա համաձայն և ապահովեն բարձրորակ պատկերներ հետազոտման ամբողջ ոլորտում առնվազն մինչեւ 28 սմ. խորությամբ։ Օգտագորման համար նախատեսված տվիչների հաճախականությունները պետք է ընգրկեն առնվազն 2 ՄՀց - 13 ՄՀց տիրույթը։ Պետք է ունենան ծայրահեղ բարձր զգայունություն, լինեն ընտրովի բազմահաճախականային, ապահովելով բարձր լուծանելիություն և ներթափանցումը ցածր հզորությունների պայմաններում։ Պարտադիր է հետևյալ ընտրանքային սարքավորումների առկայությունը՝ • Պետք է ներառված լինի տվիչների առնվազն երեք ակտիվ միացման վարդակներ։ • Ոտքի կրկնակի փոխարկիչ։ • Ակուստիկ հզորության ինդիկատոր Փաստագրումներ ապահովող ներկառուցված համակարգեր առնվազն DVD multi-Drive (DVD-R/RW եւ CD R / R / W)։ Նաև, որպես հնարավոր տարբերակ, բժշկական դասի DVD ձայնագրիչ (DVR), որը թույլ է տալիս գրանցումը NTSC կամ PAL ֆորմատով է ուլտրաձայնային համակարգից դեպի DVD ± R / RW սկավառակ։ Մոնիտորը՝ ՀԲՀ գունավոր, առնվազն 15՜՜ անկյունագծով։ Պարտադիր համալրումը՝ • Էլեկտրոնային կոնվեքս բազմահաճախային տվիչ 2-5ՄՀց Abdomen, Renal, GYN, OB, Fetal Echo, Urology, Early OB հետազոտությունների համար -1հատ։ • Գծայինտվիչ տվիչ առնվազն 5-10ՄՀց C-Vascular, Thyroid, Breast, P-Vascular, Venus, MSK, Orthopedic, Testicle հետազոտությունների համար -1 հատ։ • Ներխոռոչային էլեկտրոնային կոնվեքս տվիչ առնվազն 4-9ՄՀց. GYN, OB, Early OB հետազոտությունների համար -1հատ։ | հավաքածու
* եթե անվանումներում, տեխնիկական բնութագրերում առկա են առևտրային նշանին, ծագման երկրին, մոդելին կամ մակնիշին հղումներ՝ կիրառելի է կամ համարժեք արտահայտությունը: * Առաքիչը (արտադրողը) պետք է ներկայացնի` - Պարտադիր ներկայացնել օգտագործման պայմանները և տեխնիկական փաստաթղթերը; - Արտադրող ֆիրմայի փաստաթղթային նյութերը, որոնք հաստատում են ձեռք բերվող արտադրանքի տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պարամետրերը; - Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինինվեստբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

## գնման ժամ
Հավելված N2 --- ---------------- 2014 թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-11/16-1-(ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Չ/Հ | Գնման առարկայի անվանում | չ/մ | Քանակ | Միավորի գինը առանց ԱԱՀ | Միավորի գինը ԱԱՀ-ն ներառյալ | Նախատեսվում է ձեռք բերել 2014 թ., մասնավորապես, պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 55 օրվա ընթացքում | Ընդամենը
[7 empty] | Քանակ | Գումար առանց ԱԱՀ | Գումար ԱԱՀ-ն ներառյալ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Անդրաձայնային ախտորոշման համալիր | հավաքածու | 1 |  |  | 1 | 1
Ընդամենը
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինինվեստբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ