## tex bnut
Հավելված N1 --- ---------------- 2014 թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-11/16-4-(ԵՊԲՀ) պայմանագրի
Չ/Հ | Անվանում | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ |  |  | Չ/Մ
|  | Բաղադրիչներ | Բաղադրիչների տեխնիկական բնութագիր | Բաղադրիչների քանակ
1 | Հիվանդների կարդիոմոնիտորինգային համակարգ, որը ներառում է ՝ | Հիվանդի կարդիոմոնիտոր 1 | Ընդհանուր դրույթներ՝ Ոչ պակաս, քան 12.1" բարձր պայծառության TFT LCD գունավոր դիսփլեյ շարժական, ռացիոնալ, հարմար դիզայն մեծ ցուցանիշերով էկրան ոչ պակաս, քան ԷՍԳ 7-lead ցուցադրումը 1 էկրանի վրա 480-ժամյա կամ ավել գրաֆիկական ու աղյուսակային գրանցում և տեղեկատվության պահպանում համատեղելի և ինքնուրույն օգտագործվող 5-lead ԷԿԳ մալուխ Ոչ ինվազիվ արյան ճնշաչափման (NIBP) երկակի գերճնշման պաշտպանություն դեֆիբրիլյացիոն միջամտությունների, բարձր հաճախականության հոսանքների ժամանակ ապահովություն աշխատանքի առանձնացված բուֆերային ռեժիմ Ցանցային կարողությունները 3/5 Lead ԷՍԳ, RESP, SPO2, NIBP, TEMP Հավելյալ հնարավոր պարամետրեր և կոնֆիգուրացիա 2-IBP, 2-TEMP, 12-lead ԷՍԳ, EtCO2 Մոնիտորինգի համակարգին միանալու հնարավորություն | 8 | Հավաքածու
Հակա-էլեկտրոշոկային տեսակը՝ I դասի սարքավորումներ, ներքին հզորությամբ սարքավորումներ
EMC տեսակը՝ Դաս A
Հակա-էլէկտրոշոկային աստիճանը՝ ԷՍԳ (RESP), SpO2, NIBP, IBP, TEMP, CO2 CF
Մոնիտորի քաշը՝ ոչ ավել, քան 6կգ.
Ջերմաստիճանը՝ Աշխատանքային՝ +5 - +40օC ներառող տիրույթ Տեղափոխում և պահպանում՝ -20 - +60օC ներառող տիրույթ
Խոնավություն՝ Աշխատանքային՝ <80% Տեղափոխում և պահպանում՝ <80% (չկոնդենսացվող)
Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ Աշխատանքային՝ -500-ից մինչև 4.600մ. Տեղափոխում և պահպանում՝ -500 մինչև 13.000մ.
Էկրան՝ ոչ պակաս, քան 12.1" գունավոր էկրան, TFT, LCD
Ազդանշանային համակարգ՝ 8 ալիքային ազդանշան զգուշացնող ցուցիչ LCD-ի վրա հզորության/Էներգիայի ցուցիչ LCD-ի վրա մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչ ոչ պակաս, քան 3 ազդանշանային ձայնային ռեժիմներ
Արտաքին դիսփլեյ՝ Ստանդարտ VGA կամ USB
ԷՍԳ արդյունքները՝ BNC
Ամպլիտուդ՝ 1mV
Իմպեդանս՝ 50Ω
Մեկ հապաղումը / ուշացումը՝ ≤20mS
Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող 3.6A/Hr 7.4V Li կամ համարժեք մարտկոց: Աշխատանքային ժամանակը նորմալ օգտագործման դեպքում ամբողջական լիցքավորումից հետո ոչ պակաս, քան 120ր. Մարտկոցի լիցքաթափման առաջին ազդանշանից հետո սարքը աշխատանքային ժամանակը առնվազն 5 րոպե
Տպիչ (Optional)
Տպիչի լայնությունը՝ 48մմ կամ համարժեք
Թղթի արագությունը՝ 25/50 մմ/վ
Ուղիների քանակը՝ 2
Տվյալների պահպանում
Գրանցված տվյալների արտահանում՝ կարճ՝ ոչ պակաս, քան 1ժ, 1վրկ. երկար՝ ոչ պակաս, քան 72ժ, 1ր.
Գրանցված ահազանգման ազդանշանների վերանայում՝ Ոչ պակաս, քան 70 ահազանգի գրանցում բոլոր պարամետրերի համար և 8/16/32 վայրկյան ձևավորված ալիքների փոխանցման համար:
Ոչ ինվազիվ ճնշումը (NIBP)՝ Առնվազն 400 NIBP չափման տվյալներ
ԷՍԳ
Արտածումների ռեժիմ
1) 5Leads (R.N.F.N.C կամ RA, LA, LL, RL, V)
2) 3 Leads (R.N.F.N.C կամ RA, LA, LL)
Արտածումների ընտրություն
1) I, II, III, avR, avL, avF, V
2) I, II, III
Ալիքի ձևը
1) 2 ուղի
2) 1 ուղի
Ուժեղացում` x2.5mm/mV, x5.0mm/mV, x10mm/mV, x20mm/mV
Սրտի զարկերի չափման և ազդանշանային տիրույթը ` մեծահասակների համար առնվազն՝ 15-300զ/ր նորածինների/երեխաների համար առնվազն՝ 15-350զ/ր
Հստակությունը` ±1% կամ ±1զ/ր
Զգայունությունը` >200uVP-P
Դիֆերենցիալ մուտքային իմպեդանս` ~ 5MΩ
CMRR` Մոնիտոր >105dB Գործողություն >105dB Ախտորոշում >85dB
Էլեկտրոդների չեզոքացման պոտենցիալ` ±300mV
Միջին արտահոսք` <10uA
Բազային վերականգնում` <3վրկ. դեֆիբրիլյացիայից հետո
ԷՍԳ ազդանշանային սահմանները` ±8mV(Vp-P)
Թողունակությունը` 1 ~ 20Hz (+0.4dB-3dB) 0.5Hz ~ 40Hz (+0.4dB-3dB) 0.05Hz ~ 75Hz (+0.4dB-3dB) 76Hz~ 150Hz (+0.4dB-3dB)
Ստուգաճշտման ազդանշան` 1mV (Vp-P) ±5% հստակություն
ST սեգմենտի մոնիտորինգի չափման և ազդանշանային տիրույթը` -2.0 ~ + 2.0mV
ARR հայտնաբերման տեսակը` ASYSTOLE, VFIBNTAC, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT>2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP, PNC
Ազդանշան` առկայություն
Վերանայման ֆունկցիա` առկայուն
Շնչառություն
Մեթոդ` R-F (RA-LL) միջև իմպեդանս
Դիֆերենցիալ մուտքային իմպեդանս` >2.5 MΩ
Իմպեդանսի չափման տիրույթ ` 0.3 ~ 5.0Ω
Հիմնական իմպեդանսի տիրույթ` 0.1 ~ 2.5 kΩ
Թողունակություն` 0.3 ~ 2.5 Hz
Շնչառության չափման տիրույթ` 0 ~ 120 rpm
Չափման և ազդանշանային տիրույթը` Նեո/մանկ. 0 ~ 150rpm Չափման քայլը՝ 1rpm հստակություն՝ ±2rpm Ապնոէի ահազանգ՝ 10 ~ 40S
NIBP
Մեթոդ` Օսցիլոմետրիկ
Ռեժիմ` Manual, Auto, STAT
Չափման ինտերվալը AUTO ռեժիմում` 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480,760 Min
Չափման ինտերվալը ստատիկ ռեժիմում` 5Min
Սրտի զարկերի հաճախականության և ահազանգման տիրույթը` 40 ~ 240bpm
Ահազանգի տեսակը` SYS, DIA, MEAN
Ահազանգի ձևը՝ Ոչ պակաս, քան մեծահասակների ռեժիմում՝ SYS: 40 ~270mmHg DIA: 10~215mmHg MEAN: 20~235mmHg երեխաների ռեժիմում՝ SYS: 40 ~270mmHg DIA: 10~150mmHg MEAN: 20~165mmHg նեոնատալ ռեժիմում՝ SYS: 40 ~135mmHg DIA: 10~100mmHg MEAN: 20~110mmHg
Չափման քայլը` 1mmHg
Առավելագույն սխալը` ±5mmHg
Առավելագույն շեղումը` ±8mmHg
Գերճնշման պաշտպանության` Ոչ պակաս, քան՝ մեծահասակների ռեժիմում՝ 297 ± 3mmHg երեխաների ռեժիմում՝ 240 ±3mmHg նեոնատալ ռեժիմում՝ 147 ±3mmHg
SpO2
Չափման տիրույթը` 0 ~ 100%
Ահազանգի տիրույթը` 0 ~ 100% ծրագրավորման հնարավորությամբ
Չափման քայլը` 1%
Հստակություն` 70~100%±2% 0~69% ոչ սպեցիֆիկ
Ակտուալիզացիայի ինտերվալը` մոտ 1վրկ.
Ազդանշանային ուշացումը` 10 վրկ.
Սրտի զարկերի հաճախականության և ահազանգման տիրույթը` ոչ պակաս, քան 0 ~ 250bpm
Սրտի զարկերի չափման քայլը` 1bpm
Հստակություն` ± 2 bpm
Ջերմաստիճան
Ուղի ` 2
Չափման և ահազանգման տիրույթը` ոչ պակաս, քան՝ 0~50oC
Ջերմաստիճանի չափման քայլը` 0.1օC
Հստակություն` ±0.1օC
Ակտուալիզացիայի ինտերվալը` մոտ 1վրկ.
Ժամանակի միջինացված հաստատունը` <10վրկ.
IBP (Optional)
Ուղի ` 2
Մակնշում` ART, PA0000CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2
Չափման և ահազանգման տիրույթը` Ոչ պակաս, քան՝ ART: -50~350mmHg PA: -6~120mmHg
CVP/RAP/LAP/ICP` Ոչ պակաս, քան՝ -10~40mmHg
P1/P2` Ոչ պակաս, քան՝ -10~300mmHg
Սենսորի զգայունությունը` Ոչ պակաս, քան՝ 5uV/V/mmHg
Իմպեդանս` Ոչ պակաս, քան՝ 300~3000Ω
Չափման քայլը` 1mmHg
Հստակություն` ±2% կամ 1mm
Ակտուալիզացիայի ինտերվալը` մոտ 1վրկ.
EtCO2 (Optional)
Մեթոդ` ինֆրակարմիր ճառագայթների կլանման մեթոդ
Չափման ռեժիմ` Հիմնական հոսք կամ Կողմնային հոսքի (ըստ ընտրության)
Sidestream ռեժիմում միավոր գազի հոսքի արագությունը` ոչ պակաս, քան 50ml/min
Չափման տիրույթը` Ոչ պակաս, քան՝ CO2: 0~150mmHg INSCO2: 0~150mmHg AwRR: 0~150rpm
Չափման քայլը` CO2: 0.1mmHg(0~69mmHg), 0.25mmHg(70~150mmHg) INSCO2: 0.1mmHg(0~69mmHg), 0.25mmHg(70~150mmHg)
Հստակությունը` ±2mmHg, 0~40mmHg ±5% արտացոլվածից 41~70mmHg ±8% արտացոլվածից 71~100mmHg ±10% արտացոլվածից 101~150mmHg
AwRR ` ±1rpm
Կիրառումը
Հիմնական հոսքի ռեժիմի դեպքում` Կապնոգրամման արտացոլվում է ոչ ավել քան 15վրկ. 25 oC ջերմաստիճանային պայմաններում, ամբողջական սպեցիֆիկացիաները 2 րոպեի ընթացքում
Կողմնային հոսքի ռեժիմի դեպքում` Կապնոգրամման արտացոլվում է ոչ ավել քան 20վրկ. 25 oC ջերմաստիճանային պայմաններում, ամբողջական սպեցիֆիկացիաները 2 րոպեի ընթացքում
Հիմնական հոսքի բարձրացման ժամանակը` ոչ ավել քան 60մ/վ մեծահասակների բազմակի օգտագործվող կամ մեկանգամյա օգտագործման օդի հոսքի ադապտերով
Կողմնային հոսքի ուշացման ժամանակը` ոչ ավել, քան 2~3վրկ.
Ազդանշանային տիրույթը` Ոչ պակաս, քան՝ CO2: 0~150mmHg INSCO2: 0~150mmHg AwRR: 2~150bpm
Շնչարգելության ազդանշանի ուշացումը` Ոչ ավել, քան՝ AwRR: 10~60վրկ
Սերտիֆիկացիա և միջազգային ստանդարտներին համապատասխանություն` CE Mark(Device), ISO 13485 (manufacturer)
Երաշխիք, մոնտաժում, ուսուցում` Մոնտաժման և տեղադրման աշխատանքների կատարում; սարքերի հետ աշխատող մասնագետների ուսուցում; երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 2 տարի (չի վերաբերվում հարակից պարագաներին); հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն
|  | Հիվանդի կարդիոմոնիտոր՝ պարտադիր 2 IBP և EtCO2 հնարավորությամբ | Ընդհանուր դրույթներ | 2
Ոչ պակաս, քան 12.1" բարձր պայծառության TFT LCD գունավոր դիսփլեյ շարժական ռացիոնալ, հարմար դիզայն մեծ ցուցանիշերով էկրան ոչ պակաս, քան ԷՍԳ 7-lead ցուցադրումը 1 էկրանի վրա 480-ժամյա կամ ավել գրաֆիկական ու աղյուսակային գրանցում և տեղեկատվության պահպանում համատեղելի և ինքնուրույն օգտագործվող 5-lead ԷԿԳ մալուխ Ոչ ինվազիվ արյան ճնշաչափման (NIBP) երկակի գերճնշման պաշտպանություն դեֆիբրիլյացիոն միջամտությունների, բարձր հաճախականության հոսանքների ժամանակ ապահովություն աշխատանքի առանձնացված բուֆերային ռեժիմ Ցանցային կարողությունները 3/5 Lead ԷՍԳ, RESP, SPO2, NIBP, TEMP Հավելյալ հնարավոր պարամետրեր և կոնֆիգուրացիա 2-IBP, 2-TEMP, 12-lead ԷՍԳ, EtCO2 Մոնիտորինգի համակարգին միանալու հնարավորություն
Հակա-էլեկտրոշոկային տեսակը` I դասի սարքավորումներ, ներքին հզորությամբ սարքավորումներ
EMC տեսակը` Դաս A
Հակա-էլէկտրոշոկային աստիճանը` ԷՍԳ (RESP), SpO2, NIBP, IBP, TEMP, CO2 CF
Մոնիտորի քաշը` ոչ ավել, քան 6կգ.
Ջերմաստիճանը ` Աշխատանքային՝ +5 - +40օC ներառող տիրույթ Տեղափոխում և պահպանում՝ -20 - +60օC ներառող տիրույթ
Խոնավություն` Աշխատանքային՝ <80% Տեղափոխում և պահպանում՝ <80% (չկոնդենսացվող)
Բարձրությունը ծովի մակարդակից` Աշխատանքային՝ -500-ից մինչև 4.600մ. Տեղափոխում և պահպանում՝ -500 մինչև 13.000մ.
Էկրան` ոչ պակաս, քան 12.1" գունավոր էկրան, TFT, LCD
Ազդանշանային համակարգ` 8 ալիքային ազդանշան զգուշացնող ցուցիչ LCD-ի վրա հզորության/Էներգիայի ցուցիչ LCD-ի վրա մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչ ոչ պակաս, քան 3 ազդանշանային ձայնային ռեժիմներ
Արտաքին դիսփլեյ` Ստանդարտ VGA կամ USB
ԷՍԳ արդյունքները` BNC
Ամպլիտուդ` 1mV
Իմպեդանս` 50Ω
Մեկ հապաղումը / ուշացումը` ≤20mS
Մարտկոց` վերալիցքավորվող 3.6A/Hr 7.4V Li կամ համարժեք մարտկոց: Աշխատանքային ժամանակը նորմալ օգտագործման դեպքում ամբողջական լիցքավորումից հետո ոչ պակաս, քան 120ր. մարտկոցի լիցքաթափման առաջին ազդանշանից հետո սարքը աշխատանքային ժամանակը առնվազն 5 րոպե
Տպիչ (Optional)
Տպիչի լայնությունը` 48մմ կամ համարժեք
Թղթի արագությունը` 25/50 մմ/վ
Ուղիների քանակը` 2
Տվյալների պահպանում
Գրանցված տվյալների արտահանում` կարճ՝ ոչ պակաս, քան 1ժ, 1վրկ. երկար՝ ոչ պակաս, քան 72ժ, 1ր.
Գրանցված ահազանգման ազդանշանների վերանայում` Ոչ պակաս, քան 70 ահազանգի գրանցում բոլոր պարամետրերի համար և 8/16/32 վայրկյան ձևավորված ալիքների փոխանցման համար:
Ոչ ինվազիվ ճնշումը (NIBP)` Առնվազն 400 NIBP չափման տվյալներ
ԷՍԳ
Արտածումների ռեժիմ
1) 5Leads (R.N.F.N.C կամ RA, LA, LL, RL, V)
2) 3 Leads (R.N.F.N.C կամ RA, LA, LL)
Արտածումների ընտրություն
1) I, II, III, avR, avL, avF, V
2) I, II, III
Ալիքի ձևը
1) 2 ուղի
2) 1 ուղի
Ուժեղացում` x2.5mm/mV, x5.0mm/mV, x10mm/mV, x20mm/mV
Սրտի զարկերի չափման և ազդանշանային տիրույթը ` մեծահասակների համար առնվազն՝ 15-300զ/ր նորածինների/երեխաների համար առնվազն՝ 15-350զ/ր
Հստակությունը` ±1% կամ ±1զ/ր
Զգայունությունը` >200uVP-P
Դիֆերենցիալ մուտքային իմպեդանս` ~ 5MΩ
CMRR` Մոնիտոր >105dB Գործողություն >105dB Ախտորոշում >85dB
Էլեկտրոդների չեզոքացման պոտենցիալ` ±300mV
Միջին արտահոսք` <10uA
Բազային վերականգնում` <3վրկ. դեֆիբրիլյացիայից հետո
ԷՍԳ ազդանշանային սահմանները` ±8mV(Vp-P)
Թողունակությունը` 1 ~ 20Hz (+0.4dB-3dB) 0.5Hz ~ 40Hz (+0.4dB-3dB) 0.05Hz ~ 75Hz (+0.4dB-3dB) 76Hz~ 150Hz (+0.4dB-3dB)
Ստուգաճշտման ազդանշան` 1mV (Vp-P) ±5% հստակություն
ST սեգմենտի մոնիտորինգի չափման և ազդանշանային տիրույթը` -2.0 ~ + 2.0mV
ARR հայտնաբերման տեսակը` ASYSTOLE, VFIBNTAC, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT>2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP, PNC
Ազդանշան` առկայություն
Վերանայման ֆունկցիա` առկայուն
Շնչառություն
Մեթոդ` R-F (RA-LL) միջև իմպեդանս
Դիֆերենցիալ մուտքային իմպեդանս` >2.5 MΩ
Իմպեդանսի չափման տիրույթ ` 0.3 ~ 5.0Ω
Հիմնական իմպեդանսի տիրույթ` 0.1 ~ 2.5 kΩ
Թողունակություն` 0.3 ~ 2.5 Hz
Շնչառության չափման տիրույթ` 0 ~ 120 rpm
Չափման և ազդանշանային տիրույթը` Նեո/մանկ. 0 ~ 150rpm Չափման քայլը՝ 1rpm հստակություն՝ ±2rpm Ապնոէի ահազանգ՝ 10 ~ 40S
NIBP
Մեթոդ` Օսցիլոմետրիկ
Ռեժիմ` Manual, Auto, STAT
Չափման ինտերվալը AUTO ռեժիմում` 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480,760 Min
Չափման ինտերվալը ստատիկ ռեժիմում` 5Min
Սրտի զարկերի հաճախականության և ահազանգման տիրույթը` 40 ~ 240bpm
Ահազանգի տեսակը` SYS, DIA, MEAN
Ահազանգի ձևը՝ Ոչ պակաս, քան մեծահասակների ռեժիմում՝ SYS: 40 ~270mmHg DIA: 10~215mmHg MEAN: 20~235mmHg երեխաների ռեժիմում՝ SYS: 40 ~270mmHg DIA: 10~150mmHg MEAN: 20~165mmHg նեոնատալ ռեժիմում՝ SYS: 40 ~135mmHg DIA: 10~100mmHg MEAN: 20~110mmHg
Չափման քայլը` 1mmHg
Առավելագույն սխալը` ±5mmHg
Առավելագույն շեղումը` ±8mmHg
Գերճնշման պաշտպանության` Ոչ պակաս, քան՝ մեծահասակների ռեժիմում՝ 297 ± 3mmHg երեխաների ռեժիմում՝ 240 ±3mmHg նեոնատալ ռեժիմում՝ 147 ±3mmHg
SpO2
Չափման տիրույթը` 0 ~ 100%
Ահազանգի տիրույթը` 0 ~ 100% ծրագրավորման հնարավորությամբ
Չափման քայլը` 1%
Հստակություն` 70~100%±2% 0~69% ոչ սպեցիֆիկ
Ակտուալիզացիայի ինտերվալը` մոտ 1վրկ.
Ազդանշանային ուշացումը` 10 վրկ.
Սրտի զարկերի հաճախականության և ահազանգման տիրույթը` ոչ պակաս, քան 0 ~ 250bpm
Սրտի զարկերի չափման քայլը` 1bpm
Հստակություն` ± 2 bpm
Ջերմաստիճան
Ուղի ` 2
Չափման և ահազանգման տիրույթը` ոչ պակաս, քան՝ 0~50oC
Ջերմաստիճանի չափման քայլը` 0.1օC
Հստակություն` ±0.1օC
Ակտուալիզացիայի ինտերվալը` մոտ 1վրկ.
Ժամանակի միջինացված հաստատունը` <10վրկ.
IBP
Ուղի` 2
Մակնշում` ART, PA0000CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2
Չափման և ահազանգման տիրույթը` Ոչ պակաս, քան՝ ART: -50~350mmHg PA: -6~120mmHg
CVP/RAP/LAP/ICP` Ոչ պակաս, քան՝ -10~40mmHg
P1/P2` Ոչ պակաս, քան՝ -10~300mmHg
Սենսորի զգայունությունը` Ոչ պակաս, քան՝ 5uV/V/mmHg
Իմպեդանս` Ոչ պակաս, քան՝ 300~3000Ω
Չափման քայլը` 1mmHg
Հստակություն` ±2% կամ 1mm
Ակտուալիզացիայի ինտերվալը` մոտ 1վրկ.
EtCO2
Մեթոդ` ինֆրակարմիր ճառագայթների կլանման մեթոդ
Չափման ռեժիմ` Հիմնական հոսք կամ Կողմնային հոսքի (ըստ ընտրության)
Sidestream ռեժիմում միավոր գազի հոսքի արագությունը` ոչ պակաս, քան 50ml/min
Չափման տիրույթը` Ոչ պակաս, քան՝ CO2: 0~150mmHg INSCO2: 0~150mmHg AwRR: 0~150rpm
Չափման քայլը` CO2: 0.1mmHg(0~69mmHg), 0.25mmHg(70~150mmHg) INSCO2: 0.1mmHg(0~69mmHg), 0.25mmHg(70~150mmHg)
Հստակությունը` ±2mmHg, 0~40mmHg ±5% արտացոլվածից 41~70mmHg ±8% արտացոլվածից 71~100mmHg ±10% արտացոլվածից 101~150mmHg
AwRR ` ±1rpm
Կիրառումը
Հիմնական հոսքի ռեժիմի դեպքում` Կապնոգրամման արտացոլվում է ոչ ավել քան 15վրկ. 25 oC ջերմաստիճանային պայմաններում, ամբողջական սպեցիֆիկացիաները 2 րոպեի ընթացքում
Կողմնային հոսքի ռեժիմի դեպքում` Կապնոգրամման արտացոլվում է ոչ ավել քան 20վրկ. 25 oC ջերմաստիճանային պայմաններում, ամբողջական սպեցիֆիկացիաները 2 րոպեի ընթացքում
Հիմնական հոսքի բարձրացման ժամանակը` ոչ ավել քան 60մ/վ մեծահասակների բազմակի օգտագործվող կամ մեկանգամյա օգտագործման օդի հոսքի ադապտերով
Կողմնային հոսքի ուշացման ժամանակը` ոչ ավել, քան 2~3վրկ.
Ազդանշանային տիրույթը` Ոչ պակաս, քան՝ CO2: 0~150mmHg INSCO2: 0~150mmHg AwRR: 2~150bpm
Շնչարգելության ազդանշանի ուշացումը` Ոչ ավել, քան՝ AwRR: 10~60վրկ
Սերտիֆիկացիա և միջազգային ստանդարտներին համապատասխանություն` CE Mark(Device), ISO 13485 (manufacturer)
Երաշխիք, մոնտաժում, ուսուցում` Մոնտաժման և տեղադրման աշխատանքների կատարում; սարքերի հետ աշխատող մասնագետների ուսուցում; երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 2 տարի (չի վերաբերվում հարակից պարագաներին); հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն
|  | Հիվանդի կարդիոմոնիտոր՝ պարտադիր 2IBP, EtCO2 և CO հնարավորությամբ | Ընդհանուր դրույթներ | 2
Ոչ պակաս, քան 15" բարձր պայծառության TFT LCD գունավոր դիսփլեյ «Գիշերային ռեժիմ»՝ պայծառությունն ու ձայնը կարող են կարգավորվել ըստ անհրաժեշտության պտտվող մկնիկ շարժական ռացիոնալ, հարմար դիզայն մեծ ցուցանիշերով էկրան հեռակառավարման վահանակ, Nurse Call ոչ պակաս, քան ԷՍԳ 8-lead ցուցադրումը 1 էկրանի վրա 72-ժամյա կամ ավել գրաֆիկական ու աղյուսակային գրանցում և տեղեկատվության պահպանում Ոչ ինվազիվ արյան ճնշաչափման (NIBP) երկակի գերճնշման պաշտպանություն դեֆիբրիլյացիոն միջամտությունների, բարձր հաճախականության հոսանքների ժամանակ ապահովություն աշխատանքի առանձնացված բուֆերային ռեժիմ Ստանդարտ հնարավորությունները 5 Lead ԷՍԳ, PR, HR, RESP*2 (RA-LL իմպեդանսով և քթի խոռոչով), SPO2, OxyCRG diagram, ST analysis, Arhithmia analysis, NIBP, TEMP Հավելյալ հնարավոր պարամետրեր և կոնֆիգուրացիա Նորկառուցված տպիչ 2-IBP, 2-TEMP, 12-lead ԷՍԳ, EtCO2, CO Կարդիոմոնիտորինգի համակարգին միանալու հնարավորություն
ԷՍԳ
Արտածումների ռեժիմ` 5Leads (R.N.F.N.C կամ RA, LA, LL, RL, V)
Արտածումների ընտրություն` I, II, III / avR, avL, avF / V
Ալիքի ձևը` ոչ պակաս, քան 2 ուղի
Ուժեղացում (mm/mV)` 1/4; 1/2; 1; 2; 4
Հաճախականության արձագանքը ` Ախտորոշում` 0.05 - 100Hz Մոնիտորինգ`0.5 - 40Hz Վիրահատություն՝ 1.0 - 25Hz
Ընթերցման արագությունը (mm/sec)` 12.5; 25; 50
ST սեգմենտի դեվիացիայի վերլուծություն` առնվազն -0.8 - +0.8mV
ST հստակություն` ոչ ավել, քան +/- 0.02mV
Շնչառություն
Մեթոդ` կրծքային իմպեդանսի և կրկնակի քթային խողովակների մեթոդ
Շնչառության չափման տիրույթ` ոչ պակաս, քան 0 ~ 156 rpm
Հստակություն` ոչ ավել, քան +/- 1 bpm կամ 5%
Չափման քայլը` 1bpm
NIBP
Հնարավորությունները` նեոնատալ, պեդիատրիկ և մեծահասակների հետ աշխատելու ֆունկցիա
Մեթոդ` Օսցիլոմետրիկ
Ռեժիմ` Manual, Auto, continuous measurement
Չափման տիրույթը` ոչ պակաս, քան՝ Sys: 4.0-37.0kPa Dias: 1.3 - 33.0kPa Mean: 2.6-35.0kPa
Հստակություն` ոչ ավել, քան ±2 կամ 3mmHg
Չափման քայլը` 0.1kPa
Պաշտպանություն` գերճնշումից երկակի պաշտպանություն
SpO2
Չափման տիրույթը` 0 ~ 100%
Չափման քայլը` 1%
Հստակություն` ±2%
Սրտի զարկերի հաճախականության և ահազանգման տիրույթը` ոչ պակաս, քան 30 ~ 250bpm
Հստակություն` ± 1 bpm
Ջերմաստիճան
Ուղի` 2
Ջերմաստիճանի չափման քայլը` 0.1օC
IBP
Մակնշում` ART, CVP, RVP, LAP, RAP, PAP, ICP, LVP
Չափման տիրույթը` Ոչ պակաս, քան -1.3 ~40kPa (-50-500mmHg) (նորմալ -10 ~300mmHg)
Ուղի` 2
Փոխարկիչի զգայունությունը` 5MV/V/mmHg
Հստակություն` ±1mmHg կամ ±2%
EtCO2
Մեթոդ` ինֆրակարմիր ճառագայթների կլանման մեթոդ
Չափման ռեժիմ` Հիմնական հոսք կամ Կողմնային հոսք (ըստ ընտրության)
Հիմնական հոսք (Mainstream) ` USA Respironics mainstream կամ ավելի լավ
Չափման տիրույթը` ոչ պակաս, քան 0-150mmHg kam 0-20kPa
Հստակությունը` 0-40mmHg-ի դեպքում ոչ ավել, քան +/- 2mmHg 41-70mmHg-ի դեպքում ոչ ավել, քան +/-5% 71-100մմՀգ-ի դեպքում ոչ ավել, քան +/- 8% 101-150mmHg-ի դեպքում ոչ ավել, քան +/-10% 80bpm-ից բարձր bpm--ի դեպքում ոչ ավել, քան +/- 12%
Արձագանքման ժամանակը` ոչ ավել, քան 3վրկ.
Cardiac Output
Մեթոդ` Thermodilution
Չափման տիրույթը ` ոչ պակաս, քան CO: 0.1-20.0L/min TB: 23 oC - 43 oC TI: 0 oC
Չափման քայլը` ոչ ավել, քան CO; 0.1L/min TB: 0.1 oC TI: 0.1 oC
Հստակություն` ոչ ավել, քան CO: ±2L/min կամ ±5% TB: ±0.2 oC
Կաթետեր` Համապատասխանություն թոքային թերմոդիլյուցիոն ստանդարտ SWAN GANZ կաթետերներին
Ներարկման ջերմաստիճանի չափման տիրույթը` ոչ պակաս, քան 0օC - 27oC
Սերտիֆիկացիա և միջազգային ստանդարտներին համապատասխանություն` IEC ISO 13485
Երաշխիք, մոնտաժում, ուսուցում` Մոնտաժման և տեղադրման աշխատանքների կատարում; սարքերի հետ աշխատող մասնագետների ուսուցում; երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 2 տարի (չի վերաբերվում հարակից պարագաներին); հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն
|  | Համակարգիչ | Առնվազն Core to Duo (Dual Core) պրոցեսսոր, Original Windows 7 օպերացիոն համակարգ, 21" մոնիտոր, պարագաներ (մկնիկ, ստեղնաշար), 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում | 4
|  | Անխափան սնուցման սարք | Ելքային | 4
Ելքային հզորությունը` 600Վտ / 1000ՎԱ
Մաքսիմալ կոնֆիգուրացվող հզորությունը` 600Վտ / 1000ՎԱ
Նոմինալ ելքային լարումը` 230Վ
Ելքային լարման շեղումը` ոչ ավել, քան ամբողջական ծանրաբեռնվածության 5%-ը
Ելքային հաճախականություն (համապատասխանեցվում է բաշխման ցանցին)` 50-60Hz, +/- 3Hz
Տոպոլոգիա` ինտերակտիվ գծային
Ալիքային տեսակը` սինուսոիդ
Ելքային միակցիչ` IEC 320 C13, IEC Jumpers
Մուտքային
Նոմինալ մուտքային լարումը` 230Վ
Մուտքային հաճախականությունը` 50/60 +/- 3Hz (auto sensing)
Մուտքային միակցիչներ` IEC 320 C14
Մուտքային լարման տիրույթը գլխավոր օպերատորների համար` Ոչ պակաս, քան 180 - 285Վ
Մարտկոցներ ու աշխատանքային ժամանակը` անվճար սպասարկմամբ հերմետիկ փակված Lead-Acid մարտկոց՝ կախույթային էլեկտրոլիտներով
Վերալիցքավորման միջին ժամանակը` 3 ժամ
Էներգիայի ծախսը / արդյունավետությունը
Լիցք` 25% 50% 75% 100%
Արդյունավետություն` 93.5% 96.2% 96.9% 97.2%
Կապ և կառավարում
Ինտերֆեյս Port (s)` USB
Ղեկավարման վահանակ` բազմաֆունկցիոնալ LCD ստատուս և ղեկավարման կոնսոլով
Ձայնային ազդանշան` մարտկոցի ցածր լիցքավորման և բարձր ծանրաբեռնվածության ազդանշաններ
Էներգետիկ տատանումների գնահատումը՝ 455Ջ
Զտումը` ամբողջ ընթացում աղմուկի բազմաբևեռ ֆիլտրումը: 0.3% IEEE գերլարման պահերի սահմանափակում; առանց ժամանակային ուշացման լարում
Ֆիզիկական բնութագրեր
Բարձրությունը` Ոչ ավել, քան 215մմ
Լայնությունը` Ոչ ավել, քան 175մմ
Խորությունը՝ Ոչ ավել, քան 440մմ
Մաքուր քաշը` Ոչ ավել, քան 17.5կգ
Գույնը` սև
Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը` 0-40oC
Աշխատանքային միջավայրի խոնավությունը` 0-95%
Աշխատանքային միջավայրի բարձրությունը` 0-3000մ.
Պահպանման միջավայրի ջերմաստիճանը` -15 - +45 oC
Պահպանման միջավայրի խոնավությունը` 0 - 95%
Պահպանման միջավայրի բարձրությունը` 0-15000 մ.
Լսելի աղմուկի ուժգնությունը սարքի մակերեսից 1մ. հեռավորության վրա` ոչ ավել, քան 41.00դԲԱ
Սերտիֆիկացիան և համապատասխանությունը միջազգային ստանդարտներին` CE, Gost, VDE
Երաշխիքային սպասարկումը `2 տարի
|  | Հիվանդների կարդիոմոնիտորինգային համակարգի ծրագրային ապահովման փաթեթ | Համակարգչային ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս մինչև 64 հիվանդի կարդիոմոնիտորի համար ստեղծել ընդհանուր ցանց՝ տվյալների միաժամանակյա մոնիտորինգի համար: Տվյալների արխիվացիայի հնարավորություն, ստացված արդյունքների մշակման և վերլուծման համար հարմար ծրագրային հնարավորություններ: | 1
*-պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը
Լրացուցիչ պահանջներ
*-այն ապրանքատեսակների համար, որոնց տեխնիկական բնութագրերում առկա են առևտրային երկիրը և արտադրողի կազմակերպության վրա ուղղակի հղում, կիրառելի է "կամ համարժեք" արտահայտությունը
1.2. Առաքիչը (արտադրողը) պետք է ներկայացնի` - Պարտադիր ներկայացնել օգտագործման պայմանները և տեխնիկական փաստաթղթերը; - Արտադրող ֆիրմայի փաստաթղթային նյութերը, որոնք հաստատում են ձեռք բերվող արտադրանքի տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պարամետրերը; - Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 24 ամսից ոչ պակաս:
*-2 տարուց ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանելիության ժամկետ, *-2 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնման պահին պետք է ունենան ապրանքի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն ½-րդը, *- մինչև 2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնման պահին պետք է ունենան ապրանքի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետ առնվազն 2/3-րդը, *- իսկ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնման պահին պետք է ունենան ապրանքի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդը:
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինինվեստբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

## gnman jam
Հավելված N2 --- ---------------- 2014 թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-11/16-4-(ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Չ/Հ | Գնման առարկայի անվանում | չ/մ | Քանակ | Միավորի գինը առանց ԱԱՀ | Միավորի գինը ԱԱՀ-ն ներառյալ | Նախատեսվում է ձեռք բերել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 55 օրվա ընթացքում | Ընդամենը
[7 empty] | Քանակ | Գումար առանց ԱԱՀ | Գումար ԱԱՀ-ն ներառյալ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Հիվանդների կարդիոմոնիտորինգային համակարգ | Հավաքածու | 1 |  |  | 1 | 1
Ընդամենը
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինինվեստբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ