Հավելված N 1

___ ______________ 2014թ. կնքված

N                  ծածկագրով պայմանագրի

Տեխնիկական բնութագիր

| Հ/Հ | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Դոնորական բազկաթոռ | Արյան հավաքագրման համար նախատեսված բազկաթոռ` GMP ստանդարտներին համապատասխան: Ամուր մետաղական հիմքի առկայությամբ, փափուկ հատվածները պատված են սանիտարական մշակման համար նախատեսված արհեստական կաշվով: Մեջքի և ոտքի հատվածները շարժունակ են, մի քանի դիրքերով ֆիքսվելու/ամրանալու հնարավորությամբ: Զուտ քաշ շուրջ 70(կգ): Թույլատրելի ծանրություն ոչ ավել քան 150 (կգ): Լրացուցիչ պարագաներ՝ ներերակային ներարկումների համար նախատեսված եռոտանու առկայություն: Ցանկալի է նաև անիվների առկայություն: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Երևան), տեղադրել և ծրագրավորել: |
| 2 | Թրոմբոցիտների պահպանման տատանվող (ճոճանակով) թվային թերմոստատիկ | Բնորոշ հատկանիշները: - Սարքավորումը աշխատում է միկրոպրոցեսորի կառավարմամբ - Բարձր/ցածր ջերամաստիճանի վերահսկում - Ներքին խցիկը պատրաստված է 304 մետաղյա չժանգոտվող թիթեղներից - LCD տեղեկատվությունը կարդացող պատուհան - Ջերմաստիճանը արձանագրող և առցանց տպագրում - Ուլտրամանուշակագույն մանրէազերծող ֆունկցիայով - Ատվոտմատ ապասառեցնող ֆունկցիայով - Սառեցման մեթոդներ՝ օդի սառեցում R134A ոչ CFC սառցարանով Հիմնական տեխնիկական բնութագիր: Ջերմաստիճանի վերահսկում: թվային ազդնշանային դիտարկում, միկրոմշակման տեխնոլոգիա Ջերմաստիճանային տատանում՝ 22 ° C ± 2 ° C Ոչ թույլատրելի ջերմաստիճանային ցուցիչ < 20 ° C, > 24 ° C , ոչ նորմալ անջատման ցուցիչ Տատանումների սահմաններ: 50 մմ Աշխատանքային ռեժիմ շարունակական, փոխանցվող, հորիզոնական վիբրացիա Տատանումների հաճախականություն: 60 տատանում / րոպեում Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ 5 ° C-35 ° C Սառցարանային սնուցումը՝ 125W Տաքացման հզորությունը՝ 200W Չափերը՝ (լայնություն* խորություն * բարձրություն ) 1170x650x1570 (մմ) Պահպանման տարածք (լայնություն * խորություն* շերտ) 980x300x810 (մմ) Սարքավորման տարողությունը՝ 20 շերտ X2, երկդռնանի խցիկ՝ 40 շերտ Թրոմբոցիտների պահպանման պարկերի տարողությունը՝ 80-120 պարկ: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Երևան), տեղադրել և ծրագրավորել: |
| 3 | Ռենտգենյան նկարահանումների թվայնացնող համակարգ | Siemens ֆիրմայի արտադրության Luminos RF Classic բազմակիրառական ռենտգենախտորոշման համալիրի համար ռենտգենյան նկարահանումների թվայնացնող համակարգ։ Բարձր լուծանելիություն ապահովող արագագործ (առնվազն 100 պատկեր/ժամում արագագործություն) և բազմակիրառական համակարգ համալիր ռենտգենյան թվային նկարահանումներ իրականացնելու համար։ Համակարգի բաղադրամասերն են 1.Թվային պատկերների վերարտադրող միավոր (Digitizer) 2. Համակարգչային միավոր NX8800HP rp 5800 RAD 1 PC կամ համարժեք 3. Շերտավոր ռադիոգրաֆիկ պատկերների ցուցադրման ստանդարտ բարձր ճշգրտության (HP—High Precision) մոնիտոր, որի էկրանին պետք է վերարտադրվեն գեներացված պատկերները, համակարգի վիճակը և սխալների վերաբերյալ հաղորդագրությունները։ 4. Թվային կասետ 35x43 սմ. -2 հատ 5. Թվային կասետ 24x30 սմ. –1 հատ 6. Թվային կասետ 18x24 սմ. – 1 հատ 7. Չոր ջերմային տեսատպիչ։ 8. Ծրագրային ապահովման փաթեթ, որը պետք է ներառի՝ - մեկնարկային ծրագիր NX Premium-EL կամ համարժեք - պատկերների ձևավորման ծրագրային ապահովում NX Optiviw SW կամ համարժեք - անոտացիաների, չափումների և այլ մշակումների իրականացման ծրագրային փաթեթ MX Precision Tool SW կամ համարժեք - NX MUSICA 2 կամ համարժեք պատկերների գեներացման և մշակումների հատուկ ծրագրային ապահովման փաթեթ։ Համակարգը պետք է ապահովի առնվազն 10 փիքսել/մմ լուծանելիություն կասետների բոլոր չափերի համար: Գորշ սանդղակի լուծանելիությունը առնվազն 20bits/pixel Էլեկտրասնուցումը ստանդարտ էլեկտրացանցից 220Վ 50Հց, հզորությունը՝ ոչ ավելի քան 500Վտ։ Քաշը՝ ոչ ավելի քան 35 կգ։ Սերտիֆիկատներ առնվազն CE, ISO 14971:2007. Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Երևան), տեղադրել, ծրագրավորել և ուսուցանել անձնակազմին: |
| 4 | Շարժական թվային ռենտգեն նկարահանման սարք | Ընդհանուր նկարագրություն Շարժական ամբողջապես թվային, հարթ վահանակային դետեկտորով ռենտգենյան սարք հիվանդասենյակներում օգտագործելու համար - Պետք է ապահովի բոլոր ստանդարտ ընդհանուր ռադիոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը հիվանդասենյակում։ - Լինի ամուր և ունենա էրգոնոմիկ կառուցվածք։ - Բոլոր շարժումները և դիրքավորումները պետք է լինեն անվտանգ հիվանդի համար։ - Տեղաշարժը պետք է լինի լիովին մոտորացված, ինքնավար, մարտկոցային սնուցմամբ։ - Նկարահանումներ կատարելիս սարքը պետք է սնվի մարտկոցից, արտաքին էլեկտրական ցանցին միանալը անհրաժեշտ պետք է լինի միայն մարտկոցները լիցքավորելու համար։ - Սարքը պետք է համալրված լինի առջևից և կողերից այլ մարմինների հետ բախման կանխարգելիչ համակարգով: - Պետք է համալրված լինի շարժական թվային ռադիոգրաֆիայի դետեկտորով մալուխով կամ անլար կապով: - Պետք է համալրված լինի առնվազն մեկ ներկառուցված համակարգչով, կառավարման սենսորային համակարգով և առնվազն 17" էկրանով դիսփլեյով։ - Ներկառուցված համակարգչի կապը արտաքին համակարգչների հետ պետք է լինի անլար Wi-Fi կապով: - Ինտերֆեյսը պետք է լինի ռուսերեն - Պետք է համալրված լինի՝ -CD / DVD Drive գրանցող միավորով - 2 Ethernet միակցիչով - 3 USB միակցիչով Ռենտգենյան գեներատոր Ռենտգենյան գեներատոր պետք է ապահովի առնվազն՝ - Հզորություն 20կՎտ. - Բարձր լարման տիրույթ 40 - 125 կՎ. - Անոդային հոսանքի ուժ 320 մԱ. - Ճառագայթման էքսպոզիցիաի տիրույթ 0,001- 10 վրկ. Ռենտգենյան խողովակ Ռենտգենյան խողովակը պետք է լինի երկկիզակետային, պտտվող անոդով և ունենա հետևյալ բնութագրերը ՝ Նոմինալ լարումը -150կՎ. Կիզակետերի չափերը ոչ ավելի քան՝ փոքրը - 0,4մմ, մեծը- 1,1մմ Փոքր կիզակետով պետք է ապահովվի առնվազն 3կՎտ հզորություն Մեծ կիզակետով պետք է ապահովվի առնվազն 36կՎտ հզորություն Մարտկոցային միավորներ Մարտկոցային միավորները պետք է լինեն երկու նշանակության՝ մոտորացված տեղաշարժերը ապահովելու և նկարահանումները լիովին ավտոնոմ կատարելու համար։ Մոտորացված տեղաշարժերը ապահովող միավորը պետք է ունենա առնվազն 9 Աժ էլեկտրաունակություն և ապահովի առնվազն 20 կմ տեղաշարժեր 4կմ/ժ առավելագույն արագությամբ։ Էլեկտրաշարժերը պետք է լինեն երկուսը, աջ և ձախ անիվների համար առանձին, ետ և առաջ շարժվելու և շրջադարձ կատարելու համար։ Ավտոնոմ նկարահանումներ և վիզուլիզացիա ապահովող միավորը պետք է ունենա առնվազն 15Աժ էլեկտրաունակություն և ապահովի կրծքավանդակի առնվազն 200 նկարահանում։ Դաշտի ձևավորիչի միավոր /կալիմատոր/ Նկարահնման դաշտի ձևավորիչը / կալիմատորը/ պետք է լինի ձեռքի կամ էլեկտրակառավարմամբ, ապահովի 2 մմ ալյումինիումի շերտին համարժեք զտում։ Լույսի աղբյուրը լուսադիոդային, բարձր պայծառության որպեսզի ապահովի նկարահանվող դաշտի լուսավորումը հիվանդասենյակային պայմաններում։ Դետեկտոր Դետեկտորը պետք է լինի ամուր, հարմարավետ բռնակով, մինչև 5 կգ քաշով։ Կարող է լինել մալուխային կամ առանց մալուխի միացմամբ։ Փիքսելի առավելագույն չափը չպետք է գերազանցի 140 մկմ։ Փիքսելների թիվը մատրիցայում առնվազն 3072x2560 Չափերը՝ ոչ ավելի քան 46 x 40 x 1,5 սմ։ Ճառագայթային անվտանգություն Սարքը պետք է համալրված լինի ճառագայթման դոզան գնահատող միավորով և դիսփլեի էկրանին պետք է արտացոլի նկարահնման դոզա x ճառագայթման դաշտ արտադրյալի արժեքը։ Ծրագրային ապահովում Ծրագրային ապահոման մեկնարկային փաթեթը պետք է ներառի առնվազն՝ - DX-D + - CR 30-X / CR 35-X / CR 85-X / DX-S / DX-G или DX-M, - NX RIS Connectivity - NX Integrated Workflow - NX Musica2 - NX Optiview - NX Precision Tools - NX Quality Assurance, կամ այլ համարժեք ծրագրեր, որոնք պետք է ապահովեն բարձր լուծանելիություն, պատկերի անմիջապես ձևավորում, բարձր արագագործություն, աղմուկային և ցրող ցանցի ազդանշանների կտրուկ ճնշում, նկարահանման դոզաների նվազեցում և վերահսկում, պատկերների մշակում, գրանցում և հաղորդում այլ համապատասխան համակարգչային և գրանցման միավորներին։ Ղեկավարման վահանակ Ղեկավարման վահանակը պետք է լինի սենսորային կառավարմամբ։ Դիսպլեի էկրանի անկյունագիծը ոչ պակաս քան 43 սմ։ Կարգավորվող պետք է լինեն՝ լարումը (կՎ), էքսպոզիցիան (մԱվրկ) Արտաքին չափերը Ինքնաշարժ սարքը պետք է ունենա մեծ տրամագծի անիվներ և ունենա հետևյալ չափերը՝ Լայնությունը ոչ ավելի քան 70սմ։ Երկարությունը ոչ ավելի քան 140սմ։ Բարձրությունը ոչ ավելի քան 200սմ։ Կալանի կոնստրուկցիան Ճառագայթիչի կալանը պետք է ապահովի՝ Ճառագայթիչի սեփական առանցքի շուրջ առնվազն 300º պտույտ երկու ուղղություններով։ Ճառագայթիչի կալանի նկատամամբ ուղղահայաց ուղղությամբ տեղաշարժ առնվազն 120սմ։ Ճառագայթիչի կալանի նկատմամբ զուգահեռ ուղղությամբ տեղաշարժ առնվազն 150սմ, ապահովելով կիզակետային հեռավորություները 55-205սմ տիրույթում։ Էլեկտրասնուցումը Մարտկոցների լիցքավորման համար սարքի էլեկտրասնուցումը պետք է իրականացվի 220Վ 50Հց ստանդարտ ցանցից, միանալով ստանդարտ վարդակի։ Սպառվող հզորությունը ոչ ավելի քան 1 կՎտ։ Սերտիֆիկատներ CE, ISO 14971:2007. Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Աբովյան), ծրագրավորել և ուսուցանել անձնակազմին: |
| 5 | Սակավաչաբաժնային շարժական թվային տեսածրող ֆլուորոգրաֆիայի համալիր | Ընդհանուր նկարագրություն Համալիրը պետք է կառուցված լինի մետաղական հենամարմնով թվային «CE» սերտիֆիկատ ունեցող տեսածրող ֆլյուորոգրաֆի հիմքի վրա և ապահովի՝ - Ժամում առնվազն 50 մարդու թոքերի ռենտգենյան հետազոտությանների իրականացումը արտաշենքային պայմաններում տարբեր բնակավայրերում։ - Աշխատողների և հետազոտվողների ճառագայթային անվտանգությունը` համաձայն ՀՀ-ում գործող նորմերի։ Աշխատանքային խցիկ Հետազոտման խցիկը պետք է տեղակայված լինի չշահագործված ավտոմեքենայի շասսիի վրա, որի տեխնիկական տվյալները թույլ կտան կրել հետազոտման խցիկը: Խցիկի չափերը՝ /Ե x Լ x Բ/ առնվազն 400x220x220: Խցիկը պետք է ունենա՝ - Լուսամուտ առնվազն մեկ պատի վրա։ - Օդորակման և օդափոխության համակարգ։ - Արհեստական աշխատանքային և վթարային լուսավորության համակարգ։ - Մանրեազերծման համար օդի վերաշրջապտտիչ։ - Առնվազն մեկ դուռ հուսալի փականով։ - Տեղահանվող սանդուղք ճաղաշարով անձակազմի և հետազոտվողների խցիկ մոտք գործելու համար։ - Էլեկտրասնուցման համար առնվազն 50մ երկարություն ունեցող համապատասխան տրամագծի երկլարային մալուխ։ - Պաշտպանիչ հողանցման մալուխ մետաղական ծայրակալով, հողացումը իրականացնելու համար համապատասխան գործիք։ - Աշխատանքի ժամանակ խցիկի անշարժություն ապահովող հենարանների համակարգ։ Ֆլյուորոգրաֆիայի խցիկ Խցիկը պետք է ունենա՝ - Հետազոտվողին վերահսկելու համար ռենտգենյան ճառագայթների համար անթափանցելի պատուհան։ - Մոտորացված վերելակ հետազոտվողի տեղակայման համար։ - Օդափոխման համակարգ - Մանրեազերծիչ լուսատու - Ճառագայթման դաշտի ճեղքավոր սահմանափակիչ։ Ֆլյուրոգրաֆիայի խցիկը պետք է ապահովի՝ - Հետազոտվողնրի անվտանգ տեղակայում։ - Ճառագայթային անվտանգություն խցիկից դուրս գտնվող մարդկանց համար, համաձայն ՀՀ-ում գործող նորմերի։ - Բնակչությանը բոլոր տեսակի կանխարգելիչ ֆլյուորոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացում։ Ֆլյուորոգրաֆիկ խցիկի դուռը պետք է կառավարվի համալիրի կառավարման վարդակի միջոցով և ունենա դուռը բաց կամ ոչ լրիվ փակված վիճակներում ճառագայթի գեներացիայի արգելափակման համակարգ։ Գծային տեսածրում Ֆլյուորոգրաֆիան հետազոտման չափաբաժնի կտրուկ նվազեցման նպատակով պետք է իրականացվի տեսածրման եղանակով։ Տեսածրումը պետք է՝ - Իրականացվի հորիզոնական ուղղությամբ։ - Ապահովի առնվազն 39x39սմ չափի պատկերի վերարտադրում - Ապահովի ճառագայթման նվազագույն չափաբաժին, որը չպետք է գերազանցի 100մկրՌ նկարահանման դաշտում մեկ պատկեր ստանալու համար։ - Ապահովի նկարահանում կատարելով մեկ տեսածրում ոչ ավելի քան 6 վրկ ընթացքում։ - Ապահովի առնվազն 2,2 զգ/մմ տարածային լուծանելիոթյուն։ - Ապահովի նվազագույնը 1% կոնտրաստային զգայունություն: Ռենտգենյան գեներատոր և ճառագայթիչ Գեներատորը պետք է լինի բարձր հաճախականության և ապահովի՝ - Ռենտգենյան ճառագայթիչի սնուցման համար բարձր լարում առնվազն 60-125կՎ տիրույթում։ - Անոդային հոսանքի ուժը առնվազն 20 մԱ - Առավելագույն հզորություն առնվազն 20կՎտ - Դինամիկ տիրույթ առնվազն 400 - Ճառագայթային կիզակետ ոչ ավելին քան 0,3x0,3մմ - Սնուցում միաֆազ ստանդարտ 220 Վ. 50Հց. էլեկտրացանցից։ - Սպառվող հզորություն ոչ ավելի քան 5կՎտ։ Աշխատանքային տեղեր Համալիրը պետք է ունենա երկու համապատասխանորեն համակարգչային միջոցներով և ծրագրային ապահովմամբ համալրված աշխատեղեր՝ բժշկի և օպերատորի։ Բժշկի համակարգչային աշխատատեղը համալրված պետք է լինի մեկ առնվազն 50սմ անկյունագիծ ունեցող բժշկական մոնոքրոմ մոնիտորով պատկերների դիտարկման համար և մեկ առնվազն 43սմ անկյունագիծ ունեցող մոնիտորով տվյալների բազաների հետ աշխատելու համար։ Բժշկի աշխատատեղը պետք է հնարավոր լինի տեղակայել կամ հետազոտման խցիկում կամ բժշկի աշխատասենյակում։ Ընթացիկ հաշվետվություններ, եզրակացություններ և այլ փաստաթղթեր տպելու համար պետք է նախատեսվի սովորական օֆիսային լազերային սև/սպիտակ տպիչ։ Օպերատորի / ռենտգեն լաբորանտի/ աշխատատեղը պետք է համալրված լինի մեկ պրոֆեսիոնալ գրաֆիկ մոնիտորով, որի միջոցով կկատարվի և կվերահսկվի նկարահանման ամբողջ գործընթացը։ Աշխատատեղը նաև պետք է համալրվի նաև բժշկական ջերմատեսատպիչ սարքով, որի միջոցով կկատրվի պատկերների վերարտադրումը 210 մմ լայնությամբ թաղանթի կամ թղթի վրա առնվազն 256 աստիճանի երանգավորմամբ ։ Պատկերների երկարատև պահպանման համար աշխատատեղը պետք է համալրված լինի նաև առանձին արտաքին հիշողության բազմասկավառակային սարքով, որը կապահովի մոտավորապես 10 տարվա աշխատանքի ինֆորմացիան և պետք է ունենա պատկերների պահպանման հատուկ ծրագիր այն դեպքերի համար երբ սկավառակներից մեկի աշխատանքը կխափանվի։ Ծրագրային ապահովում Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի միջազգային DICOM 3.0 արձանագրության համապատասխան բոլոր ընդհանուր կիրառություն գտած ֆորմալիզացված արձանագրությունների վերաբերյալ ծրագրեր, ինչպես նաև պարբերաբար կազմվող հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան ծրագրեր։ Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի պատկերների վերարտադրման, մշակումների և վերլուծումների ժամանակակից լայն տարածում գտած ծրագրեր, որոնք կնպաստեն ճշգրիտ ախտորոշման գործընթացին։ Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Աբովյան), տեղադրել և ծրագրավորել: |
| 6 | Քարշիչ պահարան | Կենսանվտանգության քարշիչ պահարան 2 դասի ներառյալ UPS 220-240V/50Hz, min. 2500VA Արտաքին չափերը (ԵxԼxԲ) (մմ): 798x1003x1248 Աշխատանքային տիրույթի չափերը (ԵxԼxԲ) (մմ): 650x900x720 Աշխատանքային բարձրությունը (մ): Work height off 0.75-1.10 in 2.50 rooms Ճակատային բացումով (մմ): 200 կամ 300 Օդի շարժման արագությունը, ուղղահայց հոսք(մ/վ): 0,28 (փոփոխական 0,25-0,55) Օդի շարժման արագությունը, տատանում: ±10% Ներքև փչող հոսք: 500մ3/ժ Դուրս քաշող : 260 մ3/ժ Աղմուկի մակարդակը, ISO 6081: <53 դԲ(Ա) Լույսի փոփոխականության ինտենսիվությունը (Lux): 0-2000 ՀԵՊԱ ֆիտրեր, EN 1822: էֆֆեկտիվությունը կազմում է 99.999 % 0.3մկմ մասնիկների կլանման , H-14 չափի 99.995 % in MPPS V-shaped table tops: պարտադիր Clean room box design: պարտադիր Excellent light distribution: պարտադիր Electrical sliding windows: պարտադիր Պատուհանների մաքրումը երկկողմանի: պարտադիր (side windows only if space around allows cleaning) Լարման /հաճախականությունը: 220-240V/50Hz Հոսանքի մատակարարումը: 150W Fuses: 10A Քաշը (կգ): 225 Նյութը, որից պատրաստված է պատուհանը : Hardened/laminated safety glass Նյութը, որից պատրաստված է պահարանը : Polyester coated steel/AISI 304 Stainless steel Աքսեսուարներ- խողովակային միացում. (no hard ducte ) Ստանդարտներ: CE մարկայի առկայություն (Device) Պետք է ունենա ISO 9001 և ISO 13485 ստանդարտ վկայականներ: Ներառյալ համակարգի տեղադրում, չափագրում և թեսթավորում այդ գործընթացը իրականացնող տեխնիկական ուղեցույցի համաձայն և վկայագրված մասնագետի կողմից (ներկայացնել պարտադիր մասնագետի վկայականը). Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Աբովյան), տեղադրել և ծրագրավորել: |
| 7 | Ռենտգեն պաշտպանիչ ապակի | Ռենտգեն պաշտպանիչ ապակի 80x100մ` 2մմ արճճի համարժեք պաշտպանությամբ: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել (ք. Երևան) և տեղադրել: |

*Գնահատող հանձնաժողովի կողմից կգնահատվեն բոլոր չափաբաժինների համար առաջարկվող համարժեք ոչ գնային առաջարկները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ք. Երևան, կառավարության 3 շենք

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013104055, Հ/Հ 900013104063,

ՀՎՀՀ 02507171

---------------------------------

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ

« »

Հասցե`

Բանկ` «» ՓԲԸ

Հ/Հ

ՀՎՀՀ

---------------------------------

(ստորագրություն)

Կ.Տ.